ICS 11.060.20

C 33

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1014—XXXX

代替 YY/T 1014-2013

牙科学 牙探针

Dentistry-Dental explorer

(ISO 7492-2018,MOD)

2019.04.12

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家药品监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语、定义及符号	1

3.1　术语和定义	1

3.2　符号和缩写	2

4　要求	2

4.1　材料	2

4.2　测量位置	2

4.3　形状和尺寸	3

4.4　工作尖端的硬度	6

4.5　工作端和柄部之间的连接强度	6

4.6　表面粗糙度	6

4.7　重复处理的耐受性	6

5　试验	6

5.1　目检	6

5.2　尺寸	6

5.3　硬度测试	6

5.4　工作端和柄部的连接性	6

5.5　重复处理的耐受性	7

6　标签和标识	7

6.1　标签	7

6.2　标识	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准采用重新起草法修改采用ISO 7492：2018《牙科学 牙探针》。

本标准与YY/T 1014-2013《牙探针》相比，主要技术变化如下：

- 修改了标准名称，改为《牙科学 牙探针》；

- 修改了第1章范围的内容；

- 第2章规范性引用文件增加了GB/T 230.1、YY/T 0802，删除了YY/T 0149-2006；

- 增加了3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.1.4、3.1.5和3.1.6；

- 删除了附录A、附录B、附录C、附录D和附录E；

- 修改第4章为要求，材料调整为4.1并修改了内容，将“奥氏体或马氏体不锈钢”改为“金属材料”，增加“5.3不适用”；

- 5.1调整为4.6；

- 5.2调整为4.4，钴基合金的硬度改为500 HV1，奥氏体不锈钢的要求删除“或最低值为1700 MN/mm2抗拉强度”；

- 删除了5.3和5.4；

- 增加了4.7的内容；

- 5.5调整为4.5；

- 5.6调整为第6章，增加6.1和6.2；

- 第6章调整为4.2和4.3；

- 第7章调整为第5章，删除了7.2，7.3调整为5.4并修改了内容；

- 增加了5.2、5.3和5.5；

- 调整了图1中的型号，通过将类似的型号进行合并，减少了牙探针的型号种类（如：图2中的A型和B型，图3中的C型和D型，图4中的E型和F型），增加了如图7、8、9所示的3种型号，根据牙探针外形的不同拆分为图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8和图9，增加了图1；

- 修改了表1、表2的内容。

本标准修改采用ISO 7492：2018《牙科学-牙探针》（英文版），主要差异如下：

- 关于规范性引用文件，本标准做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件和便于本标准的实施，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

  - 用修改采用国际标准的GB/T 9937代替了ISO 1942；

  - 用修改采用国际标准的GB/T 4340.1代替了ISO 6507-1；

  - 用修改采用国际标准的GB/T 230.1代替了ISO 6508-1；

  - 用修改采用国际标准的YY/T 0294.1代替了ISO 7153-1；

  - 用等同采用国际标准的YY/T 0802代替了ISO 17664；

- 修改了表1中β角测量位置的描述；

- 按照GB/T 1.1-2009对一些编排格式进行了修改；

- 删除ISO前言部分。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发行机构不承担识别这些专利的责任。

- 本标准由国家药品监督管理局提出。

- 本标准由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会（SAC/TC99 SC1）归口。

- 本部分起草单位：

- 本部分主要起草人：

- 本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YY/T 1014-2013

——YY 91014-1999

——GB 5666-1985

牙科学 牙探针

- 范围

本标准规定了牙探针的尺寸和性能要求。

本标准不适用于根管探针。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9937(所有部分) 口腔词汇[ISO 1942 (所有部分)]

GB/T 4340.1金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法（GB/T 4340.1-2009，ISO 6507-1：2005，MOD）

GB/T 230.1金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（GB/T 230.1-2018，ISO 6508-1：2016，MOD）

YY/T 0294.1外科器械金属材料 第1部分：不锈钢（YY/T 0294.1-2016，ISO 7153-1：1991，MOD）

YY/T 0802医疗器械的灭菌 制造商提供的处理可重复灭菌医疗器械的信息（YY/T 0802-2010，ISO 17664：2004，IDT）

- 术语、定义及符号

  - 术语和定义

GB/T 9937界定的术语和定义以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 牙探针 dental explorer

尖端设计成用于牙齿表面触觉检查的手持式牙科器械。

- 如图1所示。

- 牙探针用于龋齿、牙结石、牙分叉等病例的检查。

- 说明：

1 柄

2 杆

3 工作尖端

4 第一弯曲点

5 中心线

6 基准点

h1工作端的高度

h2杆部高度

- 牙探针尺寸示意图

    - 基准点 datum point

过工作尖端作与柄部中心线垂直的直线，该直线与中心线的交点。

- 基准点是h1和h2的交点。

    - 柄 handle

触觉检查时牙探针（3.1.1）的手持部分。

    - 杆 shank

牙探针（3.1.1）上连接工作端和柄部的部分。

    - 工作端 working end

牙探针（3.1.1）上位于杆部第一弯曲点后的部分，包含工作尖端。

- 工作端是h1和h2两部分的集合。

    - 工作尖端 working tip

工作端与牙齿表面直接接触的有效部分。

  - 符号和缩写

下列符号和缩写会在本标准中使用，并且图1~图9中可见到。

|  | b | 工作尖端的长度（仅适用于图5） |
| --- | --- | --- |
|  | h1 | 工作端的高度 |
|  | h2 | 杆部高度 |
|  | r | 工作端的半径 |
|  | α | 工作端的角度 |
|  | β | 工作尖端的第二弯曲角（仅适用于图5） |

- 要求

  - 材料

    - 工作端的材料

牙探针工作端应由符合YY/T 0294.1的金属材料制成。

    - 柄部的材料

柄部的材料由制造商自行选择，应符合5测试方法中的要求。

5.3不适用。

  - 测量位置

牙探针的测量位置如图1和表1所示。

- 牙探针的尺寸测量位置

| 符号 | 含义 | 测量位置 |
| --- | --- | --- |
| b | 工作尖端的长度（仅适用于图5） | 从工作端最尖端做与工作端中心线平行的直线，工作端的第一弯曲点到这条直线的距离 |
| h1 | 工作端的高度 | 从基准点到工作端最尖端垂直于中心线的线段长度 |
| h2 | 杆部高度 | 从基准点到杆部第一弯曲点外侧表面垂直于中心线的线段长度 |
| r | 工作端的半径 | 工作端第一弯曲处内弧的半径 |
| α | 工作端的角度 | 杆部中心线和工作端之间的夹角 |
| β | 工作尖端的第二弯曲角（仅适用于图5） | 工作端的中心线和工作端尖端中心线之间的夹角 |

  - 形状和尺寸

牙探针的形状应符合图2~图9。

牙探针的常用尺寸详见表2。表格中的先后是根据h1由小到大进行排序。

根据图1和表1测量牙探针各个部位的尺寸。

工作尖端应该是尖的，而工作端的具体形状设计则由制造商自行规定。

牙探针的最大长度应由制造商自行规定，但应注意的是牙探针总长如果超过173 mm就难以放入灭菌盒。

- 牙探针尺寸

线性尺寸的单位：mm

角度的单位：o

| 形状 | b ±0.5 | h1 ±0.5 | h2 ±0.5 | r ±0.5 | α ±10 | β ±10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图2 | — | 1.5 | 9.0 | 6 | 90 | — |
|  | — | 2.0 | 9.0 | 6 | 70 | — |
|  | — | 2.5 | 7.5 | 6 | 85 | — |
|  | — | 3.0 | 8.5 | 6 | 90 | — |
|  | — | 4.2 | 3.8 | 4 | 85 | — |
| 图3 | — | 6.3 | 4.0 | 1.5 | 40 | — |
|  | — | 7.2 | 3.2 | 2.5 | 62 | — |
|  | — | 8.2 | 4.1 | 2.5 | 85 | — |
|  | — | 9.0 | 3.0 | 2 | 90 | — |
|  | — | 9.0 | 3.0 | 2 | 60 | — |
|  | — | 10.0 | 3.0 | 2 | 85 | — |
| 图4 | — | 4.5 | — | — | 80 | — |
|  | — | 6.0 | — | — | 67 | — |
|  | — | 11.5 | — | — | 67 | — |
|  | — | 12.0 | — | — | 80 | — |
|  | — | 13.0 | — | — | 40 | — |
|  | — | 14.3 | — | — | 70 | — |
| 图5 | 1.6 | 5.2 | 5.8 | 5 | 50 | 260 |
|  | 1.6 | 6.5 | 5.8 | 5 | 50 | 100 |
|  | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2 | 38 | 125 |
| 图6 | — | 4 | — | 11 | 25 | — |
|  | — | 5 | — | 4 | 55 | — |
|  | — | 5 | — | 12 | 25 | — |
|  | — | 6 | — | 11 | 35 | — |
|  | — | 7 | — | 8 | 40 | — |
|  | — | 11 | — | 11 | 45 | — |
|  | — | 11.5 | — | 8 | 55 | — |
| 图7 | — | 1.6 | 3.2 | 4 | — | — |
| 图8 | — | 5.6 | 2.2 | 5 | — | — |
| 图9 | — | 5.2 | 2.2 | 0.2 | — | — |

  - 工作尖端的硬度

抛光后牙探针工作尖端的硬度应符合下列要求：

a）马氏体不锈钢：500 HV1~650 HV1；

b）奥氏体不锈钢：不低于500 HV1；

c）钴基合金：不低于500 HV1。

硬度测试符合5.3中的要求。

  - 工作端和柄部之间的连接性能

抗拉试验或扭矩试验时牙探针的工作端和柄部之间不能松动。

牙探针的工作端和柄部的拉脱力至少600 N，并且扭矩不低于0.45 N•m。

抗拉试验根据5.4.1。

扭矩试验根据5.4.2。

  - 表面粗糙度

表面粗糙度符合制造商的规定，但不应有可见的表面缺陷：孔洞、裂缝、磨痕以及生产过程中的残留物（剥落残留物、酸迹、油渍和打磨抛光残留物）。

牙探针柄部表面应易于清理。

按照5.1进行测试。

  - 重复处理的耐受性

牙探针按照制造商声称的方法进行100次重复处理试验，不应发生变形或有可见的腐蚀痕迹。

牙探针中空组件的中空部分不应进水。

应按照5.5的规定进行试验。

- 试验

  - 目检

在无放大的情况下，通过正常视力进行检查。

  - 尺寸

使用精度为允差十分之一的测量设备测量尺寸。

  - 硬度测试

使用GB/T 4340.1或GB/T 230.1中的方法对维氏硬度或洛氏硬度进行测试。

  - 工作端和柄部的连接性

    - 抗拉试验

将牙探针的柄和工作部分与拉力试验机连接。以0.5 mm/min的速度进行拉伸，直至两部分发生松脱，记录此时的拉力值。

    - 扭矩试验

将牙探针的柄和工作部分与扭矩仪连接。以1 rpm的转速旋转，直至两部分发生松脱，记录此时的断裂扭矩值。

  - 重复处理的耐受性

按照制造商声称的方法进行100次重复处理试验。重复处理试验应包含制造商推荐的清洗、消毒及灭菌方法，并遵循YY/T 0802-2010中的规定。

如果制造商声称的最大重复处理次数少于100次，则按照制造商声称的次数进行试验。

检查牙探针的所有表面，不能有任何的腐蚀或者表面缺陷。

牙探针不应有任何性能降低、扭曲或腐蚀。

- 由于水渍导致的变色不属于腐蚀现象。

牙探针的中空部件的中空部分里不能有积水。

- 标签和标识

  - 包装上的标签

牙探针的标签应包括以下内容：

- 制造商的名称和地址；

- 编号；

- 批号；

- UDI编码（唯一医疗设备标识），如果相关法规要求。

  - 器械上的标识

牙探针应有下列标识：

a)  制造商的名称或商标；

b)  编号;

c)  UDI编码（唯一医疗设备标识），如果相关法规要求。

对于直径小于8 mm的器械允许不标UDI编码。