《医疗器械生物负载控制水平的分析方法》标准编制说明

一、工作简况

根据国家食品药品监督管理局《国家药监局综合司关于印发2019年医疗器械行业标准制修订项目计划的通知》（药监综械注〔2019〕23号），项目编号：A2019081-GZ，由广东省医疗器械质量监督检验所起草制定的《生物负载控制水平的分析方法》推荐性医药行业标准，主要起草人有：XXX

本标准工作组按立项计划，于2019年2月形成标准讨论稿。起草小组于2019年3月21日在广州召开了标准起草小组讨论会，起草小组根据讨论意见对标准进行了修订，于4月17日在苏州召开了相关企业的讨论，对标准条款和案例再次进行讨论，于2019年5月5日发出了征求意见稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准规定了医疗器械产品生物负载控制水平的分析方法，适用于无菌及植入性医疗器械产品生物负载控制水平的分析，不适用于验证开发阶段产品生物负载测试值的分析。

本标准主要从术语和定义、影响产品生物负载的因素、产品生物负载的风险、生物负载监控、纠偏处理、变更评估、定期回顾和附录A 警戒限和纠偏限统计方法举例等方面进行规定。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本项目为无菌医疗器械生产企业产品及初包装初始污染菌的制定提供依据，指导企业建立初始污染菌警戒限和纠偏限，提高医疗器械生产企业的微生物污染的防控水平，作为医疗器械生产质量管理规范附录 （无菌和植入性医疗器械）的有效补充，使得法规更具有可执行性，提高医疗器械生产企业的微生物控制水平。

无菌医疗器械是一种无存活微生物的产品。国际标准规定了灭菌过程的确认和常规控制要求，当医疗器械必须以无菌的形式提供时，在其灭菌前应将各种非预期的微生物污染降至最低。这也正是各国医疗器械法规中对灭菌前产品生物负载均有控制要求的原因所在。

我国医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械和医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械均有规定“应当根据产品质量要求确定产品的初始污染菌和微粒污染的控制水平并形成文件，明确中间品的存储环境要求和存放时间，按文件要求定期检测并保持相关记录。应当定期对检测记录进行汇总和趋势分析”。自从2017年3月23日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布公告（国家标准委2017年第6号公告），GB 15980-1995《一次性使用医疗用品卫生标准》等396项强制性标准废止后，医疗器械制造商急需相关标准要求，为生物负载质量管控提供分析方法。

国际上通常按照ISO 11737-1这一标准进行生物负载测试来反映产品的微生物污染水平，该标准考虑了目标产品上预期微生物种类，微生物培养所需的营养条件，通过考察产品上微生物的回收率来对采集方法进行确认，最后通过对包括培养条件和微生物计数技术在内的微生物计数适宜性的评价来综合评估产品上微生物污染水平。

医疗器械制造商须要定期评估生物负载监测数据，以验证产品是否符合设计参数，并且持续适用于生产要求。通常，通过与已确定的数据限值进行比较进行评估。这类限值称为警戒限和纠偏限。	警戒限和纠偏限反映了制造商洁净生产的实际控制能力。限值是在生产过程正常运行条件下收集到的数据基础上建立起来的。警戒限和纠偏限有助于验证产品生产过程的连续性。一般来说，超过警戒限表明产品质量（微生物风险）可能已从基线发生漂移。超出纠偏限则意味着洁净生产条件已失去控制，产品受微生物污染风险较高。此时，必须进行生产过程的调查以确定数据漂移的原因，并采取纠正措施解决问题。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准为国内自主制定。

国际上通常不会针对某类产品划定具体的生物负载（国内习惯叫初始污染菌）质控限度，需要由制造商基于自身的生产水平和规模来确定产品生物负载的质控水平，该项目延续了该理念，给出了生物负载质控水平的分析方法，符合当前国际的理念，有利于国内医疗器械企业微生物控制水平的提高，有利于器械行业的发展。

五、与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题

本标准不存在与现行法律、法规冲突的情况。对医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械和植入性医疗器械具有较好的补充性，填补了国内该类产品生产中初始污染菌控制水平制定依据的空白。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准为无菌医疗器械生产企业产品及初包装初始污染菌提供一种分析方法，建议作为推荐性标准发布。

八、贯彻标准的要求和措施建议

拟于本标准发布后、实施前，对本标准进行标准宣贯。

九、废止现行有关标准的建议

/

十、其他应予说明的事项

无。

《生物负载控制水平的分析方法》标准起草小组

2019年4月30日