《医疗器械辐射灭菌 辐照装置吸收剂量分布测试指南》

标准编制说明

一、工作简况

根据国家食品药品监督管理总局2018年标准制修订工作计划，由山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、广东省医疗器械质量监督检验所、上海金鹏源辐照技术有限公司、施洁医疗技术上海辐照技术有限公司共同起草制定的《医疗器械辐照灭菌过程特征及控制要求》推荐性医药行业标准。

本标准工作组按立项计划，于2017年7月围绕国内医疗器械辐照灭菌辐照装置的剂量分布测试起草标准，形成标准讨论稿。起草小组于2018年3月28日在广州召开了标准讨论会，起草小组根据讨论意见对标准进行了修订，于2018年4月发出了征求意见稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行起草。

标准规定了剂量分布测试数据的分析方法。提供了可应用于分析剂量分布测试数据的统计学方法。标准适用于医疗器械产品在γ辐照装置、X射线（轫致辐射）辐照装置以及电子束辐照装置辐照吸收剂量分布测试。主要内容规定了医疗器械辐射灭菌辐照装置剂量分布测试的方法、步骤以及形成文件的要求。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

主要试验和验证在医疗器械辐照灭菌企业进行，通过采用电子束和γ两种方式的辐照装置试验来完成验证。

本标准的发布有利于规范我国辐照灭菌企业对于医疗器械产品剂量分布研究，进而有效保证医疗器械产品所接受的辐射剂量介于满足预期或法规要求的最小剂量与满足功能或法规要求的最大剂量之间。这对保证医疗器械的辐照灭菌质量和医疗器械使用者的使用安全都有积极的经济和社会意义。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

与国外同类标准水平对比，本标准结合了国内医疗器械辐照灭菌过程的实际情况，由国内辐照灭菌企业按本标准方法进行验证均能达到该结果要求。本标准整体接近于国外先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题

本标准与现行的法律法规和其他相关标准不冲突也不矛盾，与其配套的标准有GB 18280.1-2015《医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求》、GB 18280.2-2015《医疗保健产品灭菌 辐射 第2部分：建立灭菌剂量》、GB/T 18280.3-2015《医疗保健产品灭菌 辐射 第3部分：剂量测量指南》等。

本标准不存在与现行法律、法规冲突的情况。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

对于如何确定医疗器械产品加工装载内剂量计布放这一议题与会专家展开讨论。对于可能引起局部剂量梯度的结构，标准工作组讨论稿表述为“将剂量计直接放在产品表面”。与会专家经讨论认为应关注产品内部的剂量变化，对于某些医疗器械产品可能需要将剂量计放置在产品内部不同材料的接触面。因此经讨论将工作组讨论稿该处修改为“将剂量计直接放在材料界面”，并举例对于金属植入物，可能需要将合适大小的剂量计放置产品内部。

七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准是作为辐照灭菌过程满足GB 18280系列标准的辐射装置剂量分布测试试验提出的具体要求，建议作为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

拟于本标准发布后、实施前，对本标准与GB 18280.1、GB 18280.2和GB/T18280.3共同进行标准宣贯。培训对象为医疗器械辐照灭菌企业等。

九、废止现行有关标准的建议

本标准是制定标准，将首次发布，无废止现行有关标准的建议。

十、其他应予说明的事项

无。

《医疗器械辐射灭菌 辐照装置吸收剂量分布测试指南》标准起草小组

2018年4月22日