ICS 11.040.30

C 45

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0645—XXXX

代替 YY 0645-2008

连续性血液净化设备

Continuous Blood Purification Equipment

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2014-4-30）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家食品药品监督管理总局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类与标记	2

5　要求	2

6　试验方法	5

7　标志、包装、运输、贮存	8

前  言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的安全性能执行GB 9706.1《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》和YY 0709《医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准与YY 0645-2008标准的主要差异在于：

- 贯彻了GB 9706.1-2007《医用电气设备  第1部分：安全通用要求》及YY/T 0466.1《医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求》；

- 增加了规范性引用文件YY 0709《医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》；

- 按规定对标准的前言部分进行了修改，同时了增加与YY 0645-2008的差异性说明；

- 进一步明确标准的适用范围；

- 对正常工作条件的限制性适当调整；

- 修改了血泵流量精度、空气进入防护系统的要求及试验方法；

- 修改了透析液泵流量、置换液泵流量要求的表述及试验方法；

- 修正了肝素泵的要求及试验方法；

- 修改了设备脱水误差及跨膜压监控、设备的运输和贮存的要求；

- 修改了温度控制及设备液体失衡累积误差的试验方法；

- 增加了废液泵流量精度、漏血防护系统、称重计、预防或防止置换液袋/透析液袋抽空的要求及试验方法；

- 在安全要求中增加了YY 0709的要求；

本标准从实施之日起，代替YY 0645-2008。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

本标准由全国医用体外循环设备标准化技术委员会（SAC/TC 158）归口并负责解释。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本情况为：

——YY 0645-2008。

连续性血液净化设备

范围

本标准规定了连续性血液净化设备的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、标志、使用说明书和包装、运输、贮存。

本标准适用于连续性血液净化设备（以下简称设备）。该设备不带有置换液或透析液配制功能，且可用于连续进行24h以上的血液滤过等血液净化治疗。

本标准不适用于：

——血液透析制水设备；

——腹膜透析设备；

——仅具有血液灌流模式的设备；

——仅具有血浆治疗模式的设备；

——血液透析设备；

——其他带有置换液或透析液配制功能的设备。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志(GB/T191-2008，ISO 780:1997，MOD)

GB 9706.1 医用电气设备 第1部分：安全通用要求（GB 9706.1-2007,IEC 60601-1:1988+A1 +A2,IDT）

GB 9706.2  医用电气设备 第2-16部分：血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求(GB 9706.2-2003，IEC 60601-2-16:1998，IDT)

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13074  血液净化术语

GB/T 14710  医用电气设备环境要求及试验方法

YY/T 0466.1 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求（YY/T 0466.1-2009，ISO 15223:2007，IDT）

YY 0709     医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南（YY 0709-2009，IEC 60601-1-8:2003，IDT）

医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定（国家食品药品监督管理局10号令）

术语和定义

除下述内容外， GB 9706.2和 GB/T 13074规定的术语和定义适用。

脱水量 Fluid Removal

设备在给定的时间内，总出液量（滤出液量）与总入液量（置换液量和透析液量）之间的差值。用公式（1）表示为：

在给定的时间内，

Vt＝Vu－Vs－Vd……………………（1）

式中：

Vt－脱水量（ml或g）；

Vu －滤出液量（ml或g）；

Vs－置换液量（ml或g）；

Vd—透析液量（ml或g）。

设备脱水误差 Equipment Fluid Removal Error

在给定的时间内，设备实际的脱水量与脱水量的设置值之差。

设备液体平衡误差 Equipment Fluid balancing Error

脱水量为0的情况下，设备在给定的时间内，实际总出液量（滤出液量）与总入液量（置换液量和透析液量）之间的差值。用公式（2）表示为：

Zt=Vu－Vs－Vd……………………（2）

式中：

Zt －设备液体平衡误差（ml或g）。

分类与标记

按设备的治疗模式分：

连续性静静脉血液滤过（CVVH）；

连续性静静脉血液透析（CVVHD）；

连续性静静脉血液透析滤过（CVVHDF）；

缓慢连续性超滤（SCUF）；

高容量血液滤过（HVHF）。

要求

正常工作条件

除非制造商在随机文件中另有规定，环境条件应满足如下要求：

- 环境温度 10℃～30℃；

- 相对湿度 30％～70%；

- 大气压力 86kPa～106kPa；

- 使用电源 交流：220V±22V，50 Hz±1Hz。

流量监控

血泵流量

在标称范围内误差不超过设置值的L。

透析液泵流量

在标称范围内误差不超过设置值的L。

置换液泵流量

在标称范围内误差不超过设置值的L。

废液泵流量（若有）

在标称范围内误差不超过设置值的L。

肝素泵流量（若有）

在标称范围内误差±0.2mL/h或读数的±5%，二者取绝对值大者。

当肝素剂注入完毕时，设备应发出听觉和视觉报警信号。

当肝素的推注受到阻塞时，设备应发出听觉和视觉报警信号。

设备脱水误差

在标称范围内设备脱水误差不超过±50ml/h。

实际脱水量的累积误差不超过±200ml。

报警

设备应具有防止实际脱水量偏离设置值的独立防护系统，防护系统的最大动作值为±100 ml。防护系统的动作应实现下列安全条件：

——激活听觉和视觉报警信号；

——阻止脱水量继续偏离设置值。

设备液体平衡误差

设备液体平衡误差不超过±50ml/h。

设备液体平衡的累积误差不超过±100ml。

设备应有预防或防止置换液袋/透析液袋抽空的措施。

温度控制（若有）

透析液、置换液温度的控温设置范围和精度应在使用说明书中规定。

控温精度应符合使用说明书中的规定。

压力监控系统

静脉压监控

在标称范围内的指示误差不超过实际值的±1.3kPa（±10mmHg）。

应有高低限报警，报警值误差不超过设置值的±1.3kPa（±10mmHg）。

治疗模式下，低限报警设置值不得低于1.3kPa（10mmHg）。

动脉压监控

在标称范围内的指示误差不超过实际值的±1.3kPa（±10mmHg）；

应有高低限报警，报警值误差不超过设置值的±1.3kPa（±10mmHg）。

跨膜压监控

在标称范围内的指示误差不超过实际值的±2.7kPa（±20mmHg）；

应有高限报警，报警值误差不超过设置值的±2.7kPa（±20mmHg）。

防护系统的动作应实现下列安全条件：

——触发听觉和视觉报警信号；

——中断任何透析液及置换液流动；

——中断任何超滤液流动。

网电源供电中断

设备应能在网电源供电中断的情况下体外管道中的血液可以完全输回患者。

空气进入防护系统

设备应具有以下两种防止空气进入人体的方法之一：

- 气泡检测方式

直接在血液管路上进行监测的防护系统，出现在静脉管路内的连续通过的微小气泡报警限值或大块气泡报警限值应符合制造商的规定。

液位检测方式

采用静脉壶液面探测器的设备，应能检验出静脉壶内的血液高度低于探测器下端的状态。

漏血防护系统

设备应有漏血防护系统，最大报警限值应≤2‰(血液的HCT为32%)。

10s内防护系统的动作应符合GB 9706.2的要求。

称重计

称重计的测量范围及测量精度应符合制造商的规定。

工作噪声

设备工作时的噪声应不大于62dB（A计权），且不得有异常杂声。

外观与结构

设备外形应端正，表面洁净，色泽均匀，无伤斑、裂纹等缺陷。

设备的面板应无涂覆层脱落、锈蚀，面板上文字和标志应清晰可见。

设备的塑料件应无起泡、开裂、变形以及灌注物溢出现象。

设备的控制和调节机构应灵活可靠，紧固件应无松动。

安全要求

应符合GB 9706.1、GB 9706.2及YY 0709的要求。

环境试验

设备的环境试验要求按GB/T 14710中规定的要求进行试验，气候环境试验为Ⅰ组。

机械环境试验为Ⅱ组。运输试验应符合GB/T 14710中第3章的要求。

试验方法

试验工作条件

试验工作条件应符合5.1的要求。

流量试验

血泵流量试验

在设备上安装一个血泵段，运转血泵至少30 min后，往体外循环管路中接入温度为37 °C的液体(例如，水)。 在设备的标称范围内分别设置高、中、低血泵流量，试验时把动脉压设置为-26.7kPa (-200mmHg)，用精度优于1g的电子天平称量，秒表计时，测量3次，每次3min，记录每次的结果，应符合5.2.1的要求。

注 1：　血液流量低于设定值时对治疗带来负面影响较大。因此，本试验的目的在于寻找血液流速的最大负误差。

注 2：　血泵管的材料疲劳会降低血液流速。

注 3：  蠕动泵可受到输入负压的影响。

透析液泵流量试验

在非称重计反馈控制透析液泵的情况下，按制造商规定的模式及试验时间，往体外循环管路中接入液体(例如，水)，用秒表计时，用精度优于1g的电子天平称量。在设备的标称范围内分别设置高、中、低流量（流量>0ml/h），测量透析液泵流量，应符合5.2.2 的要求。

置换液泵流量试验

在非称重计反馈控制置换液泵的情况下，按制造商规定的模式及试验时间，往体外循环管路中接入液体(例如，水)，用秒表计时，用精度优于1g的电子天平称量。在设备的标称范围内分别设置高、中、低流量（流量>0ml/h），测量置换液泵流量，应符合5.2.3 的要求。

废液泵流量试验（若有）

在非称重计反馈控制废液泵的情况下，按制造商规定的模式及试验时间，往体外循环管路中接入液体(例如，水)，用秒表计时，用精度优于1g的电子天平称量。在设备的标称范围内分别设置高、中、低流量（流量>0ml/h），测量废液泵流量，应符合5.2.4 的要求。

肝素泵流量试验

在标称范围内，将肝素泵的注射速率调至最大和中间档，测量一个注射周期或30min，用精度为1mg的电子天平称量，记录其误差范围，应符合5.2.5.1的要求。

将肝素泵的注射速率调至任意一点，观察其注射完毕时的动作，应符合5.2.5.2的要求。

人为使肝素泵的推注受阻，观察其指示应符合5.2.5.3的要求。

设备脱水误差试验

脱水率误差试验

按使用说明书规定的CVVH治疗模式，分别设置设备高、中、低的脱水速率，随机测量脱水时间1h的脱水量和设备显示值的差值，记录每次的结果，应符合5.3.1的要求。

脱水累积误差试验

按使用说明书规定的CVVH治疗模式，设置设备为最大脱水速率，试验时间为8h，测量并计算8h的总脱水量和设备显示值的差值，记录其测量结果，应符合5.3.2的要求。

脱水报警试验

人为使脱水量出现±100 ml的偏差，测量其报警的精度和观察其报警动作，应符合5.3.3的要求。

设备液体平衡误差试验

设备液体平衡误差率试验

设脱水率为0ml/h，血液流量、超滤液、透析液或置换液流量为可设置范围的中间值，测量1h的液体平衡误差，分别测量3次，记录每次的结果，应符合5.4.1的要求。

设备液体平衡累积误差试验

试验一：在CVVH治疗模式下，模拟废液袋液体量的缓慢额外增加或减少，试验过程中若出现液体失衡报警，则应触发设备的报警暂停并让设备继续运行3min后继续重复试验，直至设备由于该原因停止治疗或者超过5.4.2要求的累积误差值，计算此时增加或减少的液体总量，应符合5.4.2的要求。继续试验二。

试验二：设脱水率为0ml/h，血液流量、超滤液、透析液或置换液流量为可设置范围的中间值，测量并计算8h的液体平衡的累积误差，记录其结果，应符合5.4.2的要求。

置换液袋/透析液袋抽空报警试验

在CVVH治疗模式下模拟置换液袋/透析液袋抽空状态，观察设备的动作，应符合5.4.3的要求。

温度控制试验

查阅使用说明书，应符合5.5.1的要求。

控温精度试验

试验在环境温度为23°C～25 °C范围内进行，按使用说明书规定的进液温度，设定透析液温度至最高、最低和37℃温度点，分别设置最大、中间及最小透析液流量，待温度至稳定状态，连续测量20 min透析器入口处的透析液温度的最高值与最低值，与设置值进行比较，其精度应不超过使用说明书规定的范围。

试验在环境温度为23°C～25 °C范围内进行，按使用说明书规定的进液温度，设定置换液温度至最高、最低和37℃温度点，分别设置最大、中间及最小置换液流量，待温度至稳定状态，连续测量20 min与体外循环管路连接处的置换液温度的最高值与最低值，与设置值进行比较，置换液温度的精度应不超过使用说明书规定的范围。

压力监控试验

静脉压监测试验

人为改变静脉压力，用压力表测量其监控范围的高、中、低三点，结果应符合5.6.1.1的要求。

分别预置上下限报警值，然后用注射器进行施加压力试验，用压力表测量，记录并观察测量的报警值与预置报警值之差以及报警动作状态，应符合5.6.1.2 的要求。

在治疗模式下，观察静脉压报警限低限设置范围及响应的动作，应符合5.6.1.3的要求。

动脉压监控试验

人为改变动脉压力，用压力表测量其监控范围的高、中、低三点，应符合5.6.2.1的要求。

分别预置上下限报警值，然后用注射器进行施加压力试验，，用同级别压力表测量，记录并观察测量的报警值与预置报警值之差，应符合5.6.2.2 的要求。

跨膜压监控试验

利用压力表测量其所有压力组成，根据制造商提供的跨膜压力计算公式计算，应符合5.6.3.1的要求。

分别预置上下限报警值，在设备正常运转的时候人为改变跨膜压，利用压力表测量其所有压力组成，观察其实际测量计算的报警值与预置报警值之差以及报警动作状态，应符合5.6.3.2和5.6.3.3 的要求。

网电源供电中断试验

在设备正常工作状态时中断网电源供电，设备应能自动启动后备电源使血液能及时回输到患者体内或在结构上允许人工操作使血液能回输到患者体内，人工操作必须在使用说明书中说明。实际进行检查，应符合5.7的要求。

空气进入防护试验

气泡检测方式试验

见YY0054-2010附录A。

液位检测方式试验

在200mL/min标准血流量下的血液管道内，用注射器向静脉壶内缓慢注入空气，观察空气捕捉器内液面下降情况，当液面低于探测器下端时，防护系统必须动作，且应符合5.8b) 的要求。

漏血防护试验

测试应在最大的废液流量条件下进行。将红细胞比积已调节到0.32±0.02的新鲜人（牛）血按5.9要求的比例配制试验液。在CVVH模式下将废液流量调至最大状态，当试验液以最大废液流量流过漏血探测器时，防护系统的报警动作应符合5.9的要求。

注：比例是指新鲜人（牛）血与最大废液流量的比，其中新鲜人（牛）血的单位为ml, 最大废液流量为ml/min。

工作噪声试验

置设备于正常运作状态，声级计在距设备表面1m，离地面高1m处，用A计权网络测出前、后、左、右四点声压级，取其最大值，应符合5.10的要求。

外观与结构试验

以目力观察和实际操作检查，应符合5.11的要求。

安全要求试验

按GB 9706.1、GB 9706.2及YY 0709的规定方法进行。

环境试验

设备的环境试验按GB/T 14710中的有关规定进行试验，应符合5.13的规定。

标志、包装、运输、贮存

每台设备在适当明显的位置上应有下列标志：

- 制造单位名称；

- 产品名称和型号；

- 使用电源电压和频率；

- 额定输入功率；

- 产品出厂编号或出厂日期；

- 额定输入功率；

- 产品出厂编号或出厂日期；

- 注册产品标准号（或执行标准号）和产品注册号。

每台设备应有检验合格证、使用说明书。

检验合格证上应有下列标志：

- 制造单位名称；

- 产品名称和型号；

- 检验日期；

- 检验员代号。

使用说明书的编写应符合GB/T 9969和“医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定”的要求。

设备应装入包装箱内，包装箱上应有下列标志：

- 制造单位名称、地址及邮政编码；

- 产品名称和型号；

- 产品出厂编号或出厂日期；

- 数量；

- 净重、毛重；

- 体积（长×宽×高）；

- 注册产品标准号和医疗器械注册证号；

- “易碎、小心轻放”、“向上”、“保持干燥”等字样或标志。标志应符合GB/T191和YY/T 0466.1的有关规定。

箱上的字样和标志应保证不因历时较久而模糊不清。

包装

每台设备应有防潮材料作包装。

设备的包装箱内应有防震、防压装置措施。

包装箱内应有下列随机文件

- 装箱单、备件清单；

- 检验合格证；

- 使用说明书、保修单。

设备的运输和贮存按技术说明书的规定。

_________________________________