请专家重点注意以下条款并提供意见：

1、 血泵流量的试验方法增加了“动脉压设置为-26.7kPa (-200mmHg)”（-26.7kPa (-200mmHg)来源于IEC 60601-2-16:2012）的要求，存在两个方面的问题：一是部分设备无法模拟到该压力，二是在该压力下很难达到标准中规定的血泵流量精度的要求。因此需要确定该数值确定的依据？

2、  漏血防护系统中漏血的最大报警限值为多少合适，该值的确定依据是什么？探测到报警信号后需多长时间报警系统动作，多长时间合适?有什么依据？

3、 由于设备液体失衡累积量过大会导致安全方面的危险，因此在6.4.2中增加了对于设备液体失衡的试验方法中的试验一，该方法是否合适？

4、  由于使用枸橼酸泵及钙泵进行抗凝的方式越来越多，行业标准中是否应该增加该项要求，若增加时，该泵的精度值如何确定及其确定依据? 枸橼酸泵及钙泵的流量是否还需通过额外的监控措施进行？

5、条款5.2.5.2要求肝素泵在注射完毕时要求发出听觉报警和视觉报警信号是否合适？

6、修改了6.5.2的温度试验方法，请专家确定是否合适？

7、修改了6.9.1的漏血试验的方法，请专家确定是否合适？

《连续性血液净化设备》行业标准修订编制说明

（一）工作简况：

根据国家食品药品监督管理总局要求，由国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心等组成修订小组负责起草《连续性血液净化设备》医药行业标准。本标准在2013年进行标准起草立项，要求于2014年完成所有起草工作。2014年4月24日，修订小组在国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心举行了该标准的小组会议，最终确定了标准的征求意见稿。

（二）标准编制原则和确定标准主要内容：

本标准的编制格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行。本标准主要是对YY 0645-2008《连续性血液净化设备》进行修订，与YY 0645-2008《连续性血液净化设备》主要的区别如下：

- 贯彻了GB 9706.1-2007《医用电气设备  第1部分：安全通用要求》及YY/T 0466.1《医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求》；

- 增加了规范性引用文件YY 0709《医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》；

- 按规定对标准的前言部分进行了修改，同时了增加与YY 0645-2008的差异性说明；

- 进一步明确标准的适用范围；

- 对正常工作条件的限制性适当调整；

- 修改了血泵流量精度、空气进入防护系统的要求及试验方法；

- 修改了透析液泵流量、置换液泵流量要求的表述及试验方法；

- 修正了肝素泵的要求及试验方法；

- 修改了设备脱水误差及跨膜压监控、设备的运输和贮存的要求；

- 修改了温度控制及设备液体失衡累积误差的试验方法；

- 增加了废液泵流量精度、漏血防护系统、称重计、预防或防止置换液袋/透析液袋抽空的要求及试验方法；

- 在安全要求中增加了YY 0709的要求。

确定标准的主要内容如下：

1、标准的适用范围

进一步明确本标准的适用范围，避免歧义。

2、血泵流量

血泵流量的要求主要参考了YY 0054-2010《血液透析设备》，其中试验方法增加了对于试验时动脉压设置为-26.7kPa (-200mmHg)的要求。由于试验时动脉压对于试验结果影响较大，为了保证试验结果的可重现性，因此增加了该要求，其中-26.7kPa (-200mmHg)来源于IEC 60601-2-16:2012。

3、废液泵流量

连续性血液净化设备实现超滤的方式可以不同，当使用废液泵方式时需要符合本条款要求。

4、透析液泵流量、置换液泵流量及废液泵流量的试验方法

与血泵流量的试验不同，透析液泵、置换液泵及废液泵的流量在正常的治疗过程中受到称重计的反馈控制，流量有可能会发生变化。因此，为了单纯的考核这些泵的流量精度，应该在非称重计反馈控制的情况下进行。

在通过对制造提供的资料分析后确定在治疗模式下与试验所使用的模式下蠕动泵的运行控制方式相同时，试验所使用的模式（例如工程模式）及试验时间可以由制造商确定。

5、肝素泵流量

由于目前使用的抗凝方式有多样，不同的抗凝剂所使用的泵不同，因此，本条款对YY 0645-2008《连续性血液净化设备》中对应的泵名称进行了修正。

另外，根据临床的需求，增加了对肝素泵阻塞检测的要求。

6、预防或防止置换液袋/透析液袋抽空措施

根据目前的技术条件，增加对设备预防或防止置换液袋/透析液袋抽空措施的要求，例如为了预防抽空，通过计算提前发出换袋提示。

7、空气进入防护系统

空气进入防护系统的要求及试验方法主要参考了YY 0054-2010《血液透析设备》。

8、漏血防护系统

漏血防护系统为每一台连续性血液净化设备的标准配置模块，该系统是为了防止患者由于漏血而造成失血方面的危险，因此，本标准增加了该系统的要求。

7、称重计

称重计是连续性血液净化设备最主要的部件，其精度直接影响着最终液体的平衡及临床治疗效果，因此增加称重计的要求。

8、控温精度试验

增加了在液体流量标称范围内取中间值进行温度试验的方法。在标称范围最低的流量下，部分设备的设计使进入透析器入口处/体外循环管路连接处的液体温度已经接近于室温，导致整个试验过程中只有在高流量时测得的温度对检测加热器的性能有意义。

缩短温度测试时间是由于30min时间过长，在温度达到稳定时再进行30min试验可能已经达了设备需要更换袋阶段，该阶段又会再一次引起温度波动，不利于试验的有效开展。

（三）主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果：

本标准试检测的对象为费森尤斯医药用品（上海)有限公司的急性透析和体外血液治疗机、上海日机装贸易有限公司的血液过滤设备、贝朗爱敦（上海）贸易有限公司的持续血液净化系统及重庆山外山科技有限公司的连续性血液净化设备。试检验主要内容为血泵流量、透析液泵流量、置换液泵流量、废液泵流量、肝素泵流量、设备脱水误差、设备液体平衡误差、温度控制、静脉压监控、动脉压监控、跨膜压监控、网电源供电中断、空气进入防护系统、漏血防护系统、称重计、工作噪声、外观与结构进行试验，试验方法按照本标准的规定进行。试验结论均符合要求。验证了本标准的要求及试验方法的可行性。

（四）采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况：

国际上暂无此类装置相关标准。

（五）与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题：

《连续性血液净化设备》主要引用GB/T 191、GB 9706.1、GB 9706.2、GB/T 9969、GB/T 13074、GB/T 14710、YY/T 0466.1、YY 0709等国家标准及行业标准，规定相关条款应符合引用标准的要求。

（六）重大分歧意见的处理经过和依据：

无重大分歧意见。

（七）作为强制性标准或推荐性标准的建议：

连续性血液净化设备作为Ⅲ类医疗器械，具有较高风险的特点，它直接与人体血液相接触并进行处理，其质量影响着患者的生命安全，因此将标准内容定为强制性。

（八）贯彻标准的要求和措施建议：

新标准在发布后，可根据生产企业、使用单位、检验机构的要求，采用标准宣贯或标准培训等方式进行贯彻，宣贯时间可安排在该行业标准发布与实施的过渡阶段进行，以便生产、流通企业及相关单位执行本部分规定。

（九）废止现行有关标准的建议：

本标准替代YY 0645-2008《连续性血液净化设备》。

（十）其他应予说明的。

无。

《连续性血液净化设备》行业标准修订小组

2014.04.30