ICS 11.040.40

C 45

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0000—XXXX

血液透析用浓缩物与血液透析设备连接器件通用要求

The Connector of Concentrates for haemodialysis and haemodialysis equipment-General requirements

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家食品药品监督管理总局   发布

目  次

前言	2

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　要求	3

4.1　外观	3

4.2　物理性能	4

5　试验方法	4

5.1　外观	4

5.2　物理性能	4

参考文献	5

前  言

- 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

- 血液透析用浓缩物与血液透析设备连接器件是属于血液透析设备的一个器件，在进行血液透析时用来连接血液透析浓缩物。本标准规定了血液透析用浓缩物与血液透析设备连接器件通用要求。

- 本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

- 本标准由全国医用体外循环设备标准化技术委员会（SAC/TC 158）归口。

- 本标准起草单位：

- 本标准主要起草人：。

血液透析用浓缩物与血液透析设备连接器件通用要求

范围

本标准规定了与透析浓缩液、透析粉等血液透析用浓缩物的容器与血液透析设备的连接器件（以下简称连接器件）的通用要求，该连接器件作为血液透析设备的一个器件存在。本标准不适用于：血液透析用浓缩物；血液透析用浓缩物的容器；血液透析设备。

注：YY 0054-2010已对血液透析设备的要求进行了规定, YY 0598—2006已对血液透析及相关治疗用浓缩物的要求进行了规定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13074 血液净化术语

术语和定义

GB/T 13074中确立的术语和定义适用于本标准。

要求

外观

- 连接器件外表面应光滑，塑化均匀，无扭结。连接器件应标示红色、蓝色分别与血液透析浓缩物A、B液或A、B粉对应。

物理性能

连接器件与血液透析设备、血液透析浓缩物的容器之间应易装配、易拆卸。

血液透析设备执行消毒或清洗程序时，连接器件与血液透析设备连接处应无液体泄漏,连接器件经过消毒和清洗后应无变形及缺损现象。

进行血液透析治疗时，连接器件能与血液透析浓缩物的容器应紧密连接。

进行血液透析治疗时，连接器件与血液透析浓缩物的容器的连接不能随着血液透析浓缩物的减少而使血液透析浓缩物的容器产生负压，导致血液透析浓缩物不能顺利进入血液透析设备。

尺寸

- 是否有必要进行统一规定。

- 本条款只适用于桶装血液透析浓缩液的连接器件，连接器件应能与通用的盛装血液透析浓缩液的塑料桶螺旋接口连接。伸进塑料桶的管路长度，螺旋盖的直径，高度。

试验方法

外观

用正常视力或矫正视力目视检验时，应符合4.1的规定。

物理性能

检查在装配及拆卸连接器件的时候是否容易操作，应符合4.2.1的规定。

执行血液透析设备消毒或清洗程序，应符合4.2.2的规定。

连接血液透析器和体外循环管路，模拟临床血液透析治疗，应符合4.2.3的规定。

模拟临床血液透析治疗4小时，检查血液透析浓缩物容器是否发生明显的扁瘪，应符合4.2.4的规定。

尺寸

连接器件与塑料桶螺旋接口是否能拧紧，用游标卡尺或直尺测量尺寸，应符合4.3的规定。

参 考 文 献

[1] GB/T 13074，血液净化术语（GB/T 13074-2009）

_________________________________