标准验证方案

YY ××××－20××《血液透析用浓缩物与血液透析设备连接器件通用要求》

一、验证范围

本标准为首次制订的行标，全部项目均列入验证范围。

二、验证目的

1.确定技术要求，本标准为首次制订，尚无国际标准作参考，技术要求部分需要进行验证。

2.跟技术要求对应的试验方法应具可行性和可靠性。

三、验证方式

本方案主要采用试验验证。

四、验证步骤

- 技术要求：

- 4.1外观

- 连接器件外表面应光滑，塑化均匀，无扭结。连接器件应标示红色、蓝色分别与血液透析浓缩物A、B液或A、B粉对应。

- 4.2物理性能

- 4.2.1连接器件与血液透析设备、血液透析浓缩物的容器之间应易装配、易拆卸。

- 4.2.2血液透析设备执行消毒或清洗程序时，连接器件与血液透析设备连接处应无液体泄漏，连接器件经过消毒和清洗后应无变形及缺损现象。

- 4.2.3进行血液透析治疗时，连接器件能与血液透析浓缩物的容器紧密连接。

- 4.2.4进行血液透析治疗时，连接器件与血液透析浓缩物的容器的连接不能随着血液透析浓缩物的减少而使血液透析浓缩物的容器产生负压。

- 4.3尺寸

是否有必要进行统一规定。

验证方法：

- 5.1外观

用正常视力或矫正视力目视检验时，应符合4.1的规定。

- 5.2物理性能

- 5.2.1检查在装配及拆卸连接器件的时候是否容易操作，应符合4.2.1的规定。

- 5.2.2执行血液透析设备消毒或清洗程序，应符合4.2.2的规定。

- 5.2.3连接血液透析器和体外循环管路，模拟临床血液透析治疗，应符合4.2.3的规定。

- 5.2.4模拟临床血液透析治疗4小时，检查血液透析浓缩物容器是否发生明显的扁瘪，应符合4.2.4的规定。

- 5.3尺寸

连接器件与塑料桶螺旋接口是否能拧紧，用游标卡尺或直尺测量尺寸，应符合4.3的规定。

五、验证要求

验证单位应具有验证所需的试验设备及仪器，验证人员应具有设计或使用血液透析用浓缩物与血液透析设备连接器件的丰富经验。

六、验证单位

国家食品药品监督管理总局广州医疗器械质量监督检验中心、重庆山外山科技有限公司。