ICS 11.060.20

C33

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具

Dental rotary instruments-Cutters-Part 2:carbide laboratory cutters

(ISO 7787-2:2000,MOD)

（本稿完成日期：2015-01-15）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　分类	1

4　符号	1

5　要求	1

6　试验方法	6

7　接收质量限（AQL）	6

8　齿形命名与切削刃数量	6

9　器械上的标记	7

10　包装标签	7

11　包装	8

前  言

GB/T XXXX《牙科旋转器械 刃具》由以下4部分组成：

——第1部分：技工室用钢质刃具；

——第2部分：技工室用硬质合金刃具；

——第3部分：技工室铣床用硬质合金刃具；

——第4部分：技工室用微型硬质合金刃具。

本部分为GB/T XXXX的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分修改采用ISO 7787-2:2000《牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具》（英文版）（Dental rotary instruments-Cutters-Part 2:carbide laboratory cutters）。本部分与ISO 7787-2:2000主要差异如下：

——规范性引用文件中用YY/T 0967.1-2015牙科旋转器械 杆 第1部分 金属杆（ISO 1797-1:1992+A1:1997,MOD）代替ISO 1797-1:1992牙科旋转器械 杆 第1部分 金属杆。

——由于第8章和第10章引用了ISO 6360（所有部分），因此规范性引用文件中用YY/T  0873 （所有部分）牙科 旋转器械的数字编码系统代替ISO 7787-2:2000规范性引用文件中的ISO 6360-1和ISO 6360-2。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

——按照GB/T 1.1的要求进行了一些编辑上的修改；

——删除国际标准的前言和引言。

——对于本标准中引用的其他国际标准，若已转化为我国标准，本标准将引用的国际标准号替换为相应的国家或行业标准号，并在本标准第2章注明采用关系。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发行机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由国家食品药品监督管理总局提出。

本部分由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会（SAC/TC99 SC1）归口。

本部分起草单位：杭州新亚齿科材料有限公司、广东省医疗器械质量监督检验所、宁波信远齿科器械有限公司。

本部分主要起草人：方旻、陈贤明、颜林、阮志孟、李丹荣

引  言

本部分是关于牙科旋转器械系列标准中的一个。

本部分所规定的硬质合金刃具在尺寸上和其他方面上的各种要求被认为对确保技工室器械的互换性和安全使用是非常重要的。

表1至11中列的工作部分的公称直径与YY/T 1011-2014中规定的直径一致。

应注意，YY/T 0873《牙科 旋转器械的数字编码系统》里面给出了一个十五位的数字编码系统，用来划分所有类型的牙科旋转器械。

牙科旋转器械 刃具 第2部分：技工室用硬质合金刃具

- 范围

本部分规定了11种常用的技工室用硬质合金刃具的尺寸要求以及其它要求，这11种硬质合金刃具是技工室中最主要使用的刃具。

注：GB/T XXXX.1规定了钢质刃具的要求；ISO7787-3规定了铣床用硬质合金刃具的要求；ISO7787-4规定了微型硬质合金刃具的要求。

- 规范性引用文件

下列文件对于本部分的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1-2012，ISO 2859-1:1999，IDT）

YY/T 0874-2013 牙科学旋转器械试验方法（ISO 8325:2004,IDT）

YY/T 0873（所有部分） 牙科 旋转器械的数字编码系统[ISO 6360(所有部分)]

YY/T 0967.1-2015 牙科旋转器械 杆 第1部分 金属杆（ISO 1797-1:1992,MOD）

- 分类

依据工作部分的材料，技工室用刃具分为钢质刃具和硬质合金刃具，本标准第1部分规定了钢质刃具的标准要求。本部分以及第3和第4部分规定了硬质合金刃具的标准要求。

- 符号

本部分使用了下列符号：

d  工作部分的直径，头部直径；

l  工作部分的长度，头部长度；

a  工作部分的锥度。

- 要求

  - 材料

    - 工作部分

工作部分应由硬质合金材料制成。材料类型的选择及其处理方法由制造商决定。

    - 杆

杆材料应符合YY/T 0967.1-2015标准的要求。

  - 形状

工作部分的形状应如图1 ~ 图11中规定的形状。

在尺寸规定范围内以及相应条款规定的范围内的形状变化，都是允许的。

测试应按第6.1条的要求进行。

  - 尺寸以及切削刃数量

    - 工作部分

      - 概述

尺寸单位为毫米；角度单位为度。

工作部分的尺寸应符合图1 ~ 图11和表1 ~ 表11中的规定。

切削刃数量应符合表12中的规定。

测试应按第6.2条的要求进行。

      - 球形（Spherical，round）

图1

表1 尺寸

| 标称直径代号 （公称规格） | d ±0.3 | l ±0.25 |
| --- | --- | --- |
| 040 | 4 | 3.5 |
| 050 | 5 | 4.5 |
| 060 | 6 | 5.5 |

      - 倒截锥形(Inverted truncated conical)

图2

表2 尺寸

| 标称直径代号 （公称规格） | d ±0.3 | 2 l ±0.5 | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 060 | 6 | 5.5 | 8° ~ 12° |

      - 圆柱形(Cylindrical(cylinder))

图3

表3 尺寸

| 标称直径代号 （公称规格） | d ±0.3 | 3 l ±0.5 |
| --- | --- | --- |
| 060 | 6 | 13.0 |

      - 圆头柱形(Cylindrical domed(hemispherical/cylindrical))

图4

表4 尺寸

| 标称直径代号 （公称规格） | d ±0.3 | 3 l ±0.5 |
| --- | --- | --- |
| 060 | 6 | 13.0 |
| 070 | 7 | 13.0 |

      - 圆顶锥形(Truncated conical, domed)

图5

表5 尺寸

| 标称直径代号 （公称规格） | d ±0.3 | 3 l ±0.5 | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 040 | 4 | 8.0 | 14° ~ 18° |
| 050 | 5 | 10.0 |  |
| 060 | 6 | 11.0 |  |
| 070 | 7 | 13.0 |  |

      - 圆头锥形(Rounded cone(truncated conical))

图6

表6 尺寸

| 标称直径代号 （公称规格） | d ±0.3 | 4 l ±0.5 | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 040 | 4 | 13.0 | 10° ~ 14° |
| 050 | 5 | 13.0 |  |
| 060 | 6 | 13.0 |  |
| 070 | 7 | 14.0 |  |

      - 细长芽形(Bud slender(ogivo/ellipsoidal,long))

图7

表7 尺寸

| 标称直径代号 （公称规格） | d ±0.3 | 4 l ±0.5 |
| --- | --- | --- |
| 050 | 5 | 10.0 |
| 060 | 6 | 12.0 |

      - 抛物面形(Paraboloidal)

图8

表8 尺寸

| 标称直径代号 （公称规格） | d ±0.3 | 4 l ±0.5 |
| --- | --- | --- |
| 060 | 6 | 14.0 |
| 070 | 7 | 14.0 |

      - 截锥形(Cone(truncated conical)

图9

表9 尺寸

| 标称直径代号 （公称规格） | d ±0.3 | 5 l ±0.5 | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 060 | 6 | 14.0 | 18° ~ 22° |

      - 蛋形(Egg(longitudinal ellipsoidal))

图10

表10 尺寸

| 标称直径代号 （公称规格） | d ±0.3 | 5 l ±0.5 |
| --- | --- | --- |
| 060 | 6 | 10.0 |

      - 梨形(Pear(hemispherical conical))

图11

表11 尺寸

| 标称直径代号 （公称规格） | d ±0.3 | 5 l ±0.5 | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 050 | 5 | 10.0 | 14° ~ 28° |
| 060 | 6 | 11.0 |  |
| 070 | 7 | 12.0 |  |

    - 杆

杆应为YY/T 0967.1-2015中的2型。

  - 齿形

图1 ~ 图11中所示的牙科器械齿形仅为示例。齿形的选择由制造商规定。齿形的识别参见第8条及表12。

测试应按6.3条的要求进行。

  - 径向跳动

总径向跳动值应不大于0.08mm。

测试应按6.4条的要求进行。

- 试验方法

  - 形状

利用投影图或者按YY/T 0874-2013测量相关尺寸，来确定形状。

  - 尺寸以及切削刃数量

按YY/T 0874-2013测量尺寸。

通过目测确定切削刃数量。

  - 齿形

通过目测确定齿形种类。

  - 径向跳动

按YY/T 0874-2013测量径向跳动值。

测量点应是最大直径处，对于圆柱形器械，测量点应是工作部分的中部。

- 接收质量限（AQL）

接收质量限（AQL）按标准GB/T 2828.1应为6.5。

- 齿形命名与切削刃数量

齿形应按照下列任意信息或者其中的任意组合信息进行命名：

a)  表12规定的项（细、粗等等）；

b)  表12规定的代码（F、C等等）；

c)  表12规定的颜色；

d)  YY/T 0873中相关部分规定的代码。

切削刃数量应为表12中所规定的数量。

表12齿形命名与切削刃数量

| 齿形命名 |  |  | 切削刃数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 代码a | 颜色 | 040b |  | 050b |  | 060b |  | 070b |  |
|  |  |  | 右c | 左c | 右c | 左c | 右c | 左c | 右c | 左c |
| 非常细 | VF | 黄色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VFX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细 | F | 红色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FX |  | 20~25 | 15~20 | 25 ~27 | 18 ~24 | 27 ~32 | 20 ~26 | 30~33 | 23~29 |
| 中等 | M | 蓝色 | 12~18 |  | 16~20 |  | 20~25 |  | 17 ~25 |  |
|  | MX |  | 12~18 | 8 ~14 | 16~20 | 10~16 | 20~22 | 12 ~ 18 | 22~ 24 | 14~ 20 |
| 粗 | C | 绿色 |  |  | 10~12 |  | 10~ 14 |  | 12~16 |  |
|  | CX |  | 8~12 | 6~8 | 10 ~12 | 6~10 | 12 ~ 14 | 7 ~11 | 14 ~ 16 | 9 ~ 14 |
| 非常粗 | VC | 黑色 |  |  |  |  | 8 ~ 10 |  | 10 ~ 12 |  |
|  | VCX |  | 6~8 | 4~ 5 | 8~10 | 4 ~ 6 | 8 ~ 10 | 4 ~ 6 | 8 ~ 12 | 6 ~ 8 |
| 注： 空白处表示目前没有此类刃具。 a X指带有横切齿形的器械。 b 公称直径指表1 ~ 11中的直径。 c 右/左指齿形右螺旋或左螺旋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 器械上的标记

硬质合金刃具上的标记可包含相关齿形信息。

如果有标记，标记应符合第8条中的规定。

颜色标记应标注在工作部分的后面、配合长度的外侧。

- 包装标签

包装标签应包含至少下列信息：

- 制造商或分销商的名称和/或商标；

- 工作部分的材料；

- 符合YY/T 0967.1-2015的杆部类型；

- 符合YY/T 0873.2的形状编号；

- 标称直径（公称规格）；

- 齿形识别；

- 批号；

- 应按照YY/T 0873合适部分给出上述信息。

- 包装

硬质合金刃具的包装形式由制造商决定。

_________________________________