ICS  11.060.20

C33

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

牙科旋转器械 刃具 第1部分：技工室用钢质刃具

Dentistry-laboratory cutters-part 1:Steel laboratory cutters

ISO/FDIS 7787-1:2016，IDT

（本稿完成日期：2016-01-08）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语、定义和符号	1

3.1　术语和定义	1

3.2　符号	1

4　材料	2

5　尺寸及切削刃数量	2

5.1　球形Round（spherical）	2

5.2　双球头圆柱形Cylindrical，double　domed	2

5.3　蛋形（Egg）	3

5.4　横向椭圆形（Oval，transverse）	4

5.5　球头花蕾形(Bud,rounded）	5

5.6　花蕾形（Bud）	5

5.7　梨形　（Pear）	6

5.8　细长芽形（Bud,　slender）	6

5.9　轮形　(wheel)	7

6　径向跳动	8

7　抽样	8

8　命名数字代码	8

9　标记	8

参考文献	9

前  言

GB/T XXXX《牙科旋转器械 刃具》由以下4部分组成：

——第1部分：技工室用钢质刃具；

——第2部分：技工室用硬质合金刃具；

——第3部分：技工室铣床用硬质合金刃具；

——第4部分：技工室用微型硬质合金刃具。

本部分为YY/T XXXX的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分等同采用ISO/FDIS 7787-1:2016《牙科 技工室用刃具 第1部分：技工室用钢质刃具》（英文版）。主要修改内容如下：

——按照GB/T 1.1的要求进行了一些编辑上的修改；

——删除国际标准的前言；

——对于本部分中引用的其他国际标准，若已转化为我国标准，本部分将引用的国际标准号替换为

相应的国家或行业标准号，并在本部分第2章中注明采用关系。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发行机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由国家食品药品监督管理总局提出。

本部分由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会（SAC/TC99 SC1）归口。

本部分起草单位：广东省医疗器械质量监督检验所、广州熙福医疗器材有限公司、深圳市速航科技发展有限公司。

本部分主要起草人：黄敏菊、张德贵、方旻、王中、李丹荣

引  言

本部分是关于牙科旋转器械系列标准中的一个。

本部分所规定的钢质刃具在尺寸上和其他方面上的各种要求被认为对确保技工室器械的互换性是非常重要的。

牙科旋转器械 刃具 第1部分：技工室用钢质刃具

- 范围

本部分规定了9种最常用的技工室用钢质刃具的尺寸要求以及其它要求，这9种钢质刃具是技工室中最主要使用的刃具。

至于技工室用刃具的其它特性，例如：螺旋形刀刃、横切，则不属于本部分所涵盖的范围。

注：这些刃具也应用于足科。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9937（所有部分） 口腔词汇[ISO 1942(所有部分)]

YY/T 0873.3-XXXX 牙科 旋转器械的数字编码系统[ISO 6360-3]

YY/T 0874-2013 牙科学旋转器械试验方法（ISO 8325:2004,IDT）

ISO 1797 Dentistry-Shanks for rotary, oscillating and reciprocation instruments（即将出版）

ISO 2157  Dentistry-Nominal diameters and designation code numbers for rotary instruments

- 术语、定义和符号

GB/T 9937、YY/T 0873.3和下面的术语和定义，均适用于本文件。

  - 术语和定义

技工室用刃具 laboratory cutter

牙科技工室中用于加工牙科材料的刃具。

牙科技工室dental laboratory

不需病人在场，按照牙科医生的设计进行技术操作的工作间。

(来源：GB/T 9937,3.005)

  - 符号

本标准使用了下列符号：

d  工作部分的直径，头部直径；

l    工作部分的长度，头部长度。

- 材料

工作部分和杆应由钢材料制成。材料类型的选择及其处理方法由制造商决定。

- 尺寸及切削刃数量

尺寸单位为毫米。

尺寸按YY/T 0874-2013进行测试，应符合图1 ~ 图9和表1 ~表 9中的规定。

杆应为ISO 1797中的2型。

杆长度应为38±1mm。

本部分将技工室用刃具按照工作部分的头部形状进行分类。

  - 球形Round（spherical）

- 球形

- 球形-尺寸及切削刃数量

尺寸单位为毫米

| 标称尺寸 | d +0.15 －0.25 | l ±0.25 | 切削刃数量最少值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 040 | 4 | 3.7 | 8 |
| 050 | 5 | 4.7 | 10 |
| 060 | 6 | 5.8 | 12 |
| 070 | 7 | 6.8 | 14 |
| 080 | 8 | 7.8 | 16 |

  - 双球头圆柱形Cylindrical，double domed

- 双球头圆柱形

- 双球头圆柱形-尺寸及切削刃数量

尺寸单位为毫米

| 标称尺寸 | d +0.15 －0.25 | l ±0.25 | 切削刃数量最少值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 040 | 4 | 9 | 8 |
| 050 | 5 | 10 | 10 |
| 060 | 6 | 11 | 12 |
| 070 | 7 | 12 | 14 |
| 080 | 8 | 13 | 16 |

  - 蛋形（Egg）

- 蛋形

- 蛋形-尺寸及切削刃数量

尺寸单位为毫米

| 标称尺寸 | d +0.15 －0.25 | l ±0.25 | 切削刃数量最少值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 040 | 4 | 9 | 8 |
| 050 | 5 | 10 | 10 |
| 060 | 6 | 11 | 12 |
| 070 | 7 | 12 | 14 |
| 080 | 8 | 13 | 16 |

  - 横向椭圆形（Oval，transverse）

- 横向椭圆形

- 横向椭圆形-尺寸及切削刃数量

尺寸单位为毫米

| 标称尺寸 | d +0.15 －0.25 | l ±0.25 | 切削刃数量最少值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 040 | 4 | 2.5 | 8 |
| 050 | 5 | 3.0 | 10 |
| 060 | 6 | 3.5 | 12 |
| 070 | 7 | 4.0 | 14 |
| 080 | 8 | 4.5 | 16 |

  - 球头花蕾形(Bud,rounded）

- α=14°～18°

- 球头花蕾形

- 球头花蕾形-尺寸及切削刃数量

尺寸单位为毫米

| 标称尺寸 | d +0.15 －0.25 | l ±0.25 | 切削刃数量最少值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 040 | 4 | 8 | 8 |
| 050 | 5 | 9.5 | 10 |
| 060 | 6 | 11.0 | 12 |
| 070 | 7 | 12.5 | 14 |
| 080 | 8 | 14.0 | 16 |

  - 花蕾形（Bud）

- 在尖端不超过0.1mm的地方有一个小的平台区域是允许的。

- 花蕾形

- 花蕾形-尺寸及切削刃数量

尺寸单位为毫米

| 标称尺寸 | d +0.15 －0.25 | l ±0.25 | 切削刃数量最少值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 040 | 4 | 7 | 8 |
| 050 | 5 | 8 | 10 |
| 060 | 6 | 9 | 12 |
| 070 | 7 | 10 | 14 |
| 080 | 8 | 11 | 16 |

  - 梨形 （Pear）

- α=14°～18°

- 梨形

- 梨形-尺寸及切削刃数量

尺寸单位为毫米

| 标称尺寸 | d +0.15 －0.25 | l ±0.25 | 切削刃数量最少值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 040 | 4 | 9 | 8 |
| 050 | 5 | 10 | 10 |
| 060 | 6 | 11 | 12 |
| 070 | 7 | 12 | 14 |
| 080 | 8 | 13 | 16 |

  - 细长芽形（Bud, slender）

- 在尖端不超过0.1mm的地方有一个小的平台区域是允许的。

- 细长芽形

- 细长芽形-尺寸及切削刃数量

尺寸单位为毫米

| 标称尺寸 | d +0.15 －0.25 | l ±0.25 | 切削刃数量最少值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 040 | 4 | 10 | 8 |
| 050 | 5 | 11 | 10 |
| 060 | 6 | 12 | 12 |
| 070 | 7 | 13 | 13 |
| 080 | 8 | 14 | 14 |

  - 轮形 (wheel)

- 轮形

- 轮形-尺寸及切削刃数量

尺寸单位为毫米

| 标称尺寸 | d +0.15 －0.25 | l ±0.25 | 切削刃数量最少值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10 | 3.5 | 18 |
| 125 | 12.5 | 3.5 | 22 |
| 140 | 14 | 4.0 | 26 |
| 160 | 16 | 4.0 | 30 |

- 径向跳动

总径向跳动值按YY/T 0874-2013进行测试，应不大于0.12mm。

记录每一条切削边的读数，并整理出最高值和最低值以供进一步分析。

- 抽样

从检验批次中随机抽取10根样品按第6章的要求进行测试。如果通过的样品数量为8根或更少，则本产品不符合要求。

如果通过的样品数量为9根，则再抽取另外10根样品进行测试。另外抽取的10根样品应全部通过则本产品符合要求。

- 命名数字代码

技工室用刃具的命名数字代码应符合ISO2157的规定。

- 标记

技工室用刃具的标记应包含以下内容：

- 制造商的商品名称和/或商标

- 标称尺寸命名

参 考 文 献

[1] GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

_________________________________