《心肺转流系统 静脉气泡捕获器》

行业标准编制说明

- 工作简况：

本行业标准项目是根据《国家药监局综合司关于2020年医疗器械行业标准制修订计划项目》的要求，以及全国医用体外循环设备标准化技术委员会（SAC/TC 158）2020年的工作安排，以国际标准ISO 18241：2016为基础，依据我国国情和标准的编写习惯对原标准作了一些修改，于2020年3月，形成行业标准初稿。

本标准起草单位：广东省医疗器械质量监督检验所、×××、×××。主要起草人：徐苏华、×××、×××、×××。起草过程中，广东省医疗器械质量监督检验所主要负责起草，数据验证，征求意见，修改等各个阶段的组织和统筹工作，×××、×××，主要提供样品，产品技术说明，并对条款和试验方法进行数据验证，最后协助收集资料，提出修改建议，对整个标准进行讨论和完善。

根据技委会相关的工作规定，标准制定过程主要有以下四个阶段：一、起草阶段，对翻译稿进行校对、整理，并依据我国标准的编写习惯进行格式调整。2020年4月，秘书处组织生产企业代表、医院临床专家、检测机构，起草小组成员等对标准草案进行讨论。会上代表们根据各自的专业角度，积极发表了意见与建议，对该标准主要技术参数的确定具有十分重要的意义。二、数据验证阶段，依据标准进行试验工作，确认各技术指标的合理性和试验方法的可操作性，及时发现问题并给予纠正；三、征求意见阶段，起草小组按照起草会议汇总处理意见形成了标准的征求意见稿，秘书处于2020年×月×日，以挂网、邮件和邮寄形式，向总局科技和标准司、医疗器械注册司、医疗器械监管司、总局器审中心和总局核查中心，以及×家委员单位和×家相关单位，发出征求意见稿，最终收到×家单位的意见，其中×家（包括总局器审中心）附有意见与建议；四、修改阶段，根据征求到的专家委员意见和最终的验证结果数据，对标准进行修改，及时改正各种错误，进一步规范了标准内容及各项参数。五、投票表决阶段，2020年×月×日，技委会组织召开该标准投票表决会议。

- 标准编制原则和确定标准主要内容：

本标准使用重新起草法修改采用ISO 18241：2016 《心血管植入物及体外循环系统 心肺转流系统 静脉气泡捕获器》，其技术指标全部参照国际标准，编写格式依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20000.2-2009《 标准化工作指南 第2部分:采用国际标准》的有关规定和要求。

本标准规定了一次性使用无菌静脉捕获器排除静脉气泡的要求。产品适用于心肺转流系统、体外膜肺氧合、活体移植静脉转流等体外循环支持的手术治疗。主要包括术语和定义、要求、试验方法、制造商提供信息。

为适应中国国情，与ISO 18241：2016 《心血管植入物及体外循环系统 心肺转流系统 静脉气泡捕获器》相比较，做出如下修改：规范性引用文件采用国内标准；将3.5.1中英文版中公式列入4.3.1；增加了环氧乙烷残留量，微粒含量，涂层性能，温度适应性，化学性能。修改了无菌和无热原，生物相容性。并增加了环氧乙烷残留量试验方法，微粒含量检验方法，涂层性能检验方法，温度适应性检验方法，化学性能试验方法。最后修改了有效期。

- 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果：

本标准中无菌、无热原、生物相容性、预充量、涂层、水力性能、血浆游离血红蛋白、血小板减少率、白细胞减少率、轴承寿命和有效期是所有心肺转流系统的通用要求，与现行标准的检测项目和方法完全相同，计划通过资料验证确定；环氧乙烷残留量、血液通道密合性、接头牢固度、微粒含量、温度适应性、还原物质、重金属、酸碱度、蒸发残渣、紫外吸光度和色泽通过试验验证确定。计划通过对主流产品的数据验证，证明要求合理，方法可行。

心肺转流术常用于心脏外科手术和严重心肺功能障碍患者的体外血液循环替代治疗等。在心肺血液体外转流过程中，常会有气泡出现，在血液重新进入人体血管之前必须将这些气泡除去，静脉气泡捕获器即是在进行心肺转流时排除人体血液中的气泡等潜在危险物质。随着技术的发展，对产品的安全要求也越来越高，ISO发布的ISO 18241-2016标准中，规定了产品的要求和实验方法。为了更好的适应我国对行业标准的最新要求，同时提高国内市场上相关产品的安全性，需要制定相应的行业标准，以便更好的与国际标准相适应。

（四）采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况：

本标准使用重新起草法修改采用ISO 18241：2016 《心血管植入物及体外循环系统 心肺转流系统 静脉气泡捕获器》。

本标准与ISO 18241:2016的技术性差异主要为：

在第2章规范性引用文件中，引用GB 18279.1和GB 18280.1，便于标准使用者用中文术语和叙述；增加GB 18280.1、GB/T 19974，为我国医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的通用要求。删除引用ISO 17665-1（见5.2.1）和ISO 10993-11（见5.2.1）；增加适合于我国的试验方法，便于标准使用者操作，增加《中华人民共和国药典》（见5.2.1）；因我国不适用于这种叙述，改用适合我国对生物相容性的要求，便于标准使用者理解，因此引用等同采用国际标准的GB/T 16886.1代替ISO 10993-1（见5.2.2）；删除引用ISO 10993-4、ISO 10993-7；增加环氧乙烷残留量和化学性能，需要增加相应的制样方式和试验方法，因此增加引用了GB/T 14233.1-2008（见5.2.3、5.5）；根据我国产品现状，增加微粒含量，需要增加相应的试验方法，因此增加GB 19335-2003（见5.3.4）；增加适合于我国的试验方法，便于标准使用者操作，增加YY/T 0681.1（见5.6）；引用GB/T 19633.1和GB/T 19633.2，便于标准使用者用中文术语和叙述；因术语定义不宜包含公式，将英文版中公式列入4.3.2.1。

因原国际标准方法操作性不强，为了便于标准使用者使用我国相应的文件，修改了4.1.1和5.2.1 无菌和无热原、4.1.2和5.2.2 生物相容性、4.5和5.6 有效期。

环氧乙烷残留对人体伤害较大，规范限量值和试验方法，在4.1.3和5.2.3中，增加了环氧乙烷残留量；微粒可能堵塞血，引起红细胞聚集，规范限量值和试验方法，在4.2.4和5.3.4，增加了微粒含量；考虑到部分产品有涂层，根据具体产品情况增加相应的要求和试验方法，在4.2.5和5.3.5，增加了涂层性能。为了使产品的密合性测试更接近临床的真实使用情况，在4.2.6和5.3.6中，增加了温度适应性；为了对产品及原材料了解更全面和明确，在4.4和5.5中，增加了化学性能。

（五）与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题：

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突和交叉。

- 重大分歧意见的处理经过和依据：

无

（七）作为强制性标准或推荐性标准的建议：

建议作为推荐性标准，供相关生产企业参考。

（八）贯彻标准的要求和措施建议：

本标准宣贯时，应结合相关的体外循环类产品特点，特别是临床使用时的特点进行讲解，应理顺各个产品组合使用时相互关系，建议在标准发布后实施前进行宣贯。考虑到该标准实施后，企业需根据本标准修订个别技术参数和试验方法，以及随后对产品进行变更和审评注册，预计需要18个月时间完成全部工作经过，并经审定会全体委员讨论和表决，建议该标准自发布之日起18月后开始实施。

（九）废止现行有关标准的建议：

无。

（十）其他应予说明的。

无。

《心肺转流系统 静脉气泡捕获器》行业标准起草小组

2019-4-30