ICS 11.040.40

C45

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T XXXXX—20XX

心肺转流系统 静脉气泡捕获器

Cardiopulmonary bypass systems——Venous bubble traps

（ISO 18241:2016，Cardiovascular implants and extracorporeal systems—Cardiopulmonary bypass systems—Venous bubble traps）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家药品监督管理局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	2

5　试验方法	5

6　制造商提供的信息	8

7　包装	10

附录A（资料性附录）　本标准与ISO　18242:2016的技术性差异及其原因	11

参考文献	12

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准使用重新起草法修改采用标准ISO 18241:2016《心肺转流系统  静脉气泡捕获器》。

本标准与ISO 18241:2016相比存在技术差异，这些差异涉及的条款已通过在外侧页码空白位置的垂直直线（│）进行了标示，附录A中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家药品监督管理局提出。

本标准由全国医用体外循环设备标准化技术委员会（SAC/TC 158）归口。

本标准起草单位：广东省医疗器械质量监督检验所。

本标准主要起草人：×××、×××

引  言

本标准旨在确保手术治疗过程中体外循环设备静脉气泡的排除，以确定其安全、有效性，并且在对器械进行标识时，确保产品的相关特性。

本标准规定了评估静脉气泡捕获器的相关方法，例如评估气泡排除效率、血细胞破坏等性能指标的方法，没有规定该类指标的限度值。通过上述性能的初步识别有助于用户选择适合患者需求的产品。

本标准所述指标为最低标准要求，用户可参照标准比较不同类型静脉气泡捕获器的使用性能。

本标准参考了医疗器械常规性能测试方法的国际标准。

本标准不涉及动物和临床研究的相关要求，该研究可作为制造商质量体系的一部分。

本标准仅涉及静脉气泡捕获器的专用要求，其它要求参考本标准第2章所述引用文件。

心肺转流系统 静脉气泡捕获器

- 范围

本标准规定了一次性使用无菌静脉气泡捕获器排除静脉气泡的要求。产品适用于心肺转流系统、体外膜肺氧合、活体移植静脉转流等体外循环支持的手术治疗。

- 规范性引用文件

下下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法  第1部分：化学分析方法

GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验（ISO 10993-1:2009，IDT）

GB 18279.1 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求（GB 18279.1-2015，ISO 11135-1:2007，IDT）

GB 18280.1 医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求（GB 18280.1-2015，ISO 11137-1:2006，IDT）

GB/T 19633.1 最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求（GB/T 19633.1-2015，ISO 11607-1:2006，IDT）

GB/T 19633.2 最终灭菌医疗器械包装 第2部分:成形、密封和装配过程的确认的要求（GB/T 19633.2-2015，ISO 11607-2:2006，IDT）

GB/T 19974 医疗保健产品灭菌 灭菌因子的特性及医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的通用要求（GB/T 19974-2018，ISO 14937:2009，IDT）

YY/T 0681.1 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南

YY/T 1556 医用输液、输血、注射器具　微粒污染检验方法

《中华人民共和国药典》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 静脉气泡捕获器 venous bubble trap

- 用于排除静脉气泡的体外设备

  - 血液通道 blood pathway

预期临床使用过程中，血液与静脉气泡捕获器接触面

  - 血细胞破坏 blood cell damage

血液细胞成分的损失或破坏

  - 血小板减少率 platelet reduction

静脉气泡捕获器中血小板随时间减少的百分数

  - 血浆游离血红蛋白水平 plasma-free hemoglobin level

静脉气泡捕获器中血浆游离血红蛋白随时间变化的浓度

- 标准溶血指数normalized index of hemolysis,NIH

泵出100L血液后释放出血浆游离血红蛋白的克数

  - 白细胞减少率 white blood cell reduction

在静脉气泡捕获器中白细胞随时间减少的百分数

  - 对照血泵predicate pump

与测试血泵类似的血泵，已上市且用于相同预期临床用途。

  - 模拟血液blood analogue

粘度为2.0×10-3 Pa·S～3.5×10-3 Pa·S之间的血液模拟测试溶液，或在预期临床使用中（例如低温条件），制造商基于一定血细胞容积率和温度而确定的回路血液。

  - 对照静脉气泡捕获器predicate venous bubble trap

与测试静脉气泡捕获器类似的产品，已上市且用于相同预期临床用途。

- 要求

  - 生物性能

    - 无菌和无热原

血液通道应无菌和无热原。

- 细菌内毒素限值由制造商规定。

    - 生物相容性

按其预期用途，血液通道的所有部分应生物相容。

    - 环氧乙烷残留量

如用环氧乙烷气体灭菌时，其环氧乙烷残留量应不大于10 µg/g。

  - 物理性能

    - 血液通道密合性

血液通道不应渗漏。

    - 血液容积

血液通道的容积应在制造商规定的允差范围内（见6.3）。

    - 接头牢固度

连接血液管道的接头应能牢固连接。

注1：一类接头可允许连接内径为4.8mm，6.3mm、9.5mm或12.7mm的管道；另一类接头可参考ISO 8637:2010的图1，或者参考ISO 594-2。附件端口的连接应符合ISO 594-2的要求。

注2：与ISO 8637:2010图3一致的接头符合可符合要求。

    - 微粒

污染指数不应超过90。

    - 涂层

如适用，涂层性能应符合制造商的规定。

    - 温度适应性

在0℃～50℃范围内不应变形和破裂。

  - 使用性能

    - 血细胞破坏

血浆游离血红蛋白，血小板，白细胞的百分比变化应该在制造商规定的范围内。溶血结果应以NIH表示，单位为 g/100L或 mg/dL。。

NIH计算过程见公式（1）：

± . . . . . . . . . . . . . . .(1)

式中：

NIH——标准溶血指数，单位为克每百升（g/100L）

∆fHb——血浆游离血红蛋白随取样时间增加的浓度，单位为克每升（g/L）；

V——回路体积，单位为升（L）；

Q——流量，单位为升每分钟（L/min）;

Hct——血细胞容积率，单位为百分数（%）；

T——取样的时间间隔，单位为分钟（min）。

    - 气泡排除效率

制造商应规定气泡排除效率试验条件，试验方法应说明和测量微气泡的大小和数量，及每秒总风量的测量。气泡排除效率应使用百分比表示。

    - 流速容量

实验结果应符合制造商规定的流速和压力限值。

  - 化学性能

    - 还原物质

20 mL检验液与同批空白对照液所消耗的高锰酸钾溶液[c(KMnO4)=0.002 mol/L]的体积之差不应超过2.0 mL。

    - 重金属

      - 用原子吸收分光光度计法（AAS）或电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）或相当的方法进行测定，检验液中钡、铬、铜、铅、锡的总含量不应超过1.0 µg/mL，镉的含量不应超过0.1 µg/mL。

      - 用比色法测定，检验液所呈现的颜色不应深于质量浓度ρ（Pb2+）=1.0 µg/mL的标准对照液。

    - 酸碱度

检验液与同批空白对照液对比，pH值之差不应超过1.5。

    - 蒸发残渣

50 mL检验液蒸发残渣的总量不应超过2.0 mg。

    - 紫外吸光度

检验液的吸光度不应大于0.1。

    - 色泽

检验液应无色透明。

    - 有效期

应给出有效期，有效期内产品应符合规定要求。

- 试验方法

  - 总则

    - 试验和测试

应按照制造商编写的临床使用说明书或特定测试方法，对预定的产品进行试验和测试。

    - 控制参数

除非另有规定，控制参数应由制造商根据临床使用需要确定。

    - 温度

除非另作说明，试验液体的温度应该在37℃±1℃。

    - 变量间关系

如果变量间的关系是非线性的，应在数据点间插入有效的值。

    - 步骤

试验或者测试步骤仅供参考，亦可采纳精度和重现性相当的其它步骤。

  - 生物性能

    - 无菌和无热原

通过检查制造商有关灭菌和无热原性试验的文件,验证是否适用GB 18279.1、GB 18280.1、GB/T 19974标准。

无菌检查按《中华人民共和国药典》的规定进行，该方法不宜用于出厂检验。

应用适当的试验来评价静脉气泡捕获器的热原。

热原检验按《中华人民共和国药典》的规定进行。《中华人民共和国药典》规定了热原检查法和细菌内毒素检查法。

    - 生物相容性

按GB/T 16886.1-2011的规定进行生物学评价，应符合4.1.2的规定。

    - 环氧乙烷残留量

按GB/T 14233.1-2008中环氧乙烷残留量分析方法进行检验，应符合4.1.3的规定。

  - 物理性能

    - 血液通道密合性

5.3.1.1 试验液

试验液应是水或者其它合适的液体。

5.3.1.2 步骤

将待测产品置于含接头和管路的合适回路中，向管路施加制造商规定最大临床使用的1.5倍压力；如未规定最大压力，则测试应在152 kPa下进行。保持此压力至少6 h，结果应符合4.2.1的规定。

    - 血液容积

5.3.2.1 试验液

试验液应是水或者其它合适的液体。

5.3.2.2 步骤

血液容积应为从血液入口端到血液出口端，在制造商规定的临床使用范围内（见6.3）。

取干产品称重，充满试验液并排除气泡，再次称重，两次重量之差除以试验液的密度即为血液容积。

    - 接头牢固度

5.3.3.1 应按照制造商的使用说明书进行连接。

5.3.3.2 连接处施加15N静态轴向拉力15s，应符合4.2.3的规定。

    - 微粒

按YY/T 1556规定的方法检测，应符合4.2.4的规定。

    - 涂层

涂层性能按照制造商的规定进行检验，结果应符合4.2.5的规定。

    - 温度适应性

将产品置入0℃环境下保持30min，然后置入50℃下保持3 h，取出后恢复至室温进行观察，并按5.3.1进行密合性试验，应符合4.2.6的规定。

  - 使用性能

    - 血细胞破坏

5.4.2.1 试验液

应是抗凝血，宜规定采集方法和种类。

5.4.2.2 步骤

装配两个适用回路（一个为含有泵的试验回路，另一个为含有对照静脉气泡捕获器的控制回路）和一个贮血器（按照制造商规定，或者试验条件下的合适尺寸），用管路连接。试验前，用适宜的液体对回路进行预充，并排除气泡。测试条件应符合表1的要求。

试验开始时，两个回路试验液容积之差不应超过1%，并在产品的最大额定流量下测试。宜做足够的试验支持统计分析结果。基准静脉气泡排除器应在同等条件下测试，根据制造商文献测试血细胞破坏，应符合ISO 10993-4的规定。

- 血细胞破坏测试条件

| 项目 | 水平 | 最大变量 |
| --- | --- | --- |
| 血流量 | 制造商规定的临床使用最大值（见6.3） | ±5 % |
| 血糖 | 10 mmol/L | ±5 mmol/L |
| 血红蛋白 | 12 g/dl | ±1 g/dl |

取样时间表应符合表2的要求，可选择更多频繁的取样时间。

- 取样时间表

| 参数 | 试验开始后的时间/min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验前 | 30 | 180 | 360 |
| 血浆游离血红蛋白 | X | X | X | X |
| 白细胞 | X | X | X | X |
| 血小板 | X | X | X | X |
| 血红蛋白 | X | X | X | X |
| 血糖 | X | - | - | - |
| 活化凝血时间 | X | X | X | X |
| 温度 | X | X | X | X |
| 流量 | X | X | X | X |
| 注：“X”表示需要取样,“-”表示不需要取样。 |  |  |  |  |

    - 气泡排除效率

5.4.2.1 试验液

试验液应是血红蛋白含量为12±1g/dl的血液类似物。

5.4.2.2 步骤

根据制造商的使用说明，准备一个试验装置，将静脉气泡捕获器放置在血泵流入和患者模拟贮存器出口之间。（如果使用说明要求连接到辅助设备，如主动气泡排出系统，则应按照使用说明连接这些设备。）

静脉气泡捕集器和储液罐之间的流入管道应包括一个位于静脉气泡捕集器上游的接入接头，用于注入气泡挑战，以及该接头上游的在线微气泡检测器。另一个在线微气泡检测器位于静脉气泡捕获器和泵的后面。

试验液体的基线微泡值应小于气泡挑战团体积的1%。

基线稳定后，在注入点引入气泡。试验程序中必须规定气泡喷射的时间和喷射方法。在气泡体积集合中放置在微气泡探测器前的气室可作为测定气泡排除效率的辅助方法。试验应在制造商建议的最小和最大流量下进行，并在最小和最大流量之间的一个流量中间进行。

- 此步骤将产生不同大小的气泡。

静脉气泡捕集器下游的总气泡量应通过放置在静脉气泡捕集器和泵之间的微气泡探测器进行测量。如果使用气泡体积收集室，则应测量收集的气泡体积，并将其添加到微气泡探测器测量的气泡体积中，以记录静脉气泡捕集器下游的总气泡体积。应测量所收集的气泡量，且微气泡检测器提供的气泡量与气泡收集器之间的较大值将被视为静脉气泡捕集器下游的总气泡量。

5.4.2.3 结果

结果应重新计算为总气泡排除效率的百分比。排除效率=（微气泡体积-下游体积）/微气泡体积

- 下游体积是微泡探测器测量的体积加上收集室收集的体积之和。

    - 流速和压力限值

5.4.3.1 试验液

试验液体应为抗凝全血，血红蛋白含量为（12±1）g/dl或血液类似物。

- 本试验可与血液创伤试验同时进行（见5.4.1）。

5.4.3.2 步骤

将被测设备放置在适当的测试电路中。根据制造商的使用说明，将流速设置为最大额定流量，并监测通过静脉气泡捕集器的进出口压力6小时或更长时间。使用校准的流量计测量流量。记录测试过程中的任何压力变化。如果使用抗凝全血，本试验不应考虑形成元素或蛋白质聚集物的影响。

  - 化学性能

    - 检验液制备

将样品灌满纯化水，在37℃±1℃下恒温24h，将样品与液体分离，冷却至室温，依据样品标称内表面积稀释液体，按内表面积（cm2）与纯化水（mL）的比为1:1稀释液体到相应体积，即得检验液。

用同批同体积纯化水在37℃±1℃条件下放置24h，制备空白对照液。

    - 还原物质

按GB/T 14233.1-2008中5.2.2规定进行检验，应符合4.4.1的规定。

    - 重金属

      - 原子吸收法：按GB/T 14233.1-2008中5.9.1规定进行检验，应符合4.4.2.1的规定（仲裁法）。电感耦合等离子体质谱法：按《中华人民共和国药典》规定进行检验，应符合4.4.2.1的规定。

      - 比色法：按GB/T 14233.1-2008中5.6.1规定进行检验，应符合4.4.2.2的规定。

    - 酸碱度

按GB/T 14233.1-2008中5.4.1规定进行检验，应符合4.4.3的规定。

    - 蒸发残渣

按GB/T 14233.1-2008中5.5规定进行检验，应符合4.4.4的规定。

    - 紫外吸光度

按GB/T 14233.1-2008中5.7的规定在250 nm～320 nm波长范围内进行检验，应符合4.4.5的规定。

    - 色泽

用正常视力或矫正视力目视检验时，应符合4.4.6的规定。

  - 有效期

取过期不超过一个月的产品（仲裁法，宜优先采用），或按YY/T 0681.1的规定进行老化，检测4.1.1、4.2.1、4.2.3，结果应符合规定。

- 制造商提供的信息

  - 设备信息

静脉气泡捕获器应给出以下信息：

- 制造商名称或标识；

- 型号规格；

- 血流方向。

  - 包装信息

    - 单包装信息

单包装应有以下信息：

- 制造商名称和地址；

- 内装物说明；

- 型号规格；

- 无菌和无热原声明；

- 有效期；

- 批次或序列号标识；

- “使用前阅读说明书”的说明或符号；

- 任何特殊处理或贮存条件；

- 一次性使用说明或符号。

    - 运输包装箱

运输包装箱应有以下信息：

- 制造商名称和地址；

- 内装物说明，包括数量；

- 型号规格；

- 无菌和无热原声明；

- 有效期；

- 任何特殊处理、贮存条件或开箱说明。

  - 随机文件

每个运输包装箱应包含一份“使用说明书”单张，内容如下：

- 制造商地址和电话（或传真）；

- 型号规格；

- 所需辅助设备；

- 必须的、特殊或独特的使用步骤相关说明，若适用；

- 将产品置于支撑物或固定装置的说明；

- 管路连接的固定、位置和类型；

- 辅助入口或出口的位置和作用；

- 预充步骤；

- 血流方向；

- 正常使用时一般操作步骤；

- 气泡排除效率；

- 推荐性最大和最小血液流量；

- 制造商规定的临床预定使用的血液流量范围内，血液通道的压力限值；

- 血液容积；

- 可按要求提供以下声明：

  - 接触血液通道的材料清单；

  - 与血细胞破坏相关的数据；

  - 上述数据的相应允差。

  - 随机文件中特别突出的说明

随机文件中特别突出说明以下信息：

- 流量限值；

- 其它设备限值，例如，材料与已知具有挥发性麻醉药，溶剂或消毒剂的不相容性。

- 包装

- 包装应符合GB/T 19633.1和GB/T 19633.2的要求。

参 考 文 献

[1] ISO 8637:2010 心血管植入物和体外系统.血液透析器，血液透析过滤器，血液过滤器和血液浓缩器

_________________________________