ICS 11.040.40

C45

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T XXXX—XXXX

血液透析及相关治疗用液体的制备和质量管理 第5部分：血液透析及相关治疗用透析液质量

Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies-Part 5:Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies

( ISO 23500-5:2019,MOD )

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家药品监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准修改采用ISO 23500-5:2019《Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies-Part 5:Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies》。本标准与ISO 23500-5:2019相比，主要差异如下：

- 按照GB/T 1.1—2009的要求进行了一些编辑上的修改；

- 删除国际标准的前言和引言；

- 。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

- 本标准的附录A和附录B是资料性附录。

本标准由国家药品监督管理局提出。

本标准由全国医用体外循环设备标准化技术委员会（SAC/TC 158）归口。

本标准起草单位：广东省医疗器械质量监督检验所。

本标准主要起草人:柯军、叶晓燕、张云。

- 本标准于20××年×月首次发布。

血液透析及相关治疗用液体的制备和质量管理 第5部分：血液透析及相关治疗用透析液质量

- 范围

本标准规定了用于血液透析及相关治疗用透析液最低质量要求。包括用于血液透析和血液透析滤过的透析液，也包括在线（on-line）血液滤过或在线（on-line）血液透析滤过的置换液和超纯透析液。

- 本标准不适用于：

- 透析液制备用水；

- 血液透析及相关治疗用浓缩物；

- 制备透析液所用的设备；

- 基于吸附的透析液再生系统，该系统可再生和再循环少量透析液；

- 采用预包装溶液的连续性血液净化治疗系统；

- 腹膜透析液；

- 腹膜透析设备；

- 非在线配制的血液透析滤过和血液滤过的置换液。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

ISO 23500-1:2019 血液透析及相关治疗用液体的制备及质量管理 —第1部分：通用要求

YY 0572 血液透析及相关治疗用水

YY 0598 血液透析及相关治疗用浓缩物

《中华人民共和国药典》

- 术语和定义

ISO 23500-1:2019给定的术语和定义适用于本标准。

- 要求

  - 透析液中的微生物污染物

    - 通则

本章要求适用于在透析器的透析液入口处或回输点取得的透析液样本。

    - 标准透析液的微生物要求

当按第5章的方法测试时，标准透析液的菌落总数应小于100CFU/mL,内毒素含量应小于0.5EU/mL。

透析液中菌落总数和内毒素含量的干预水平也应根据系统的微生物动力学知识进行设定。通常将其设定为菌落总数和内毒素最大容许含量的50%，也可设定为其他水平。

如果透析液中的菌落总数超过干预水平，则应立即采取纠正措施降低微生物水平，如消毒并重新检测。

透析液中真菌（酵母菌和丝状真菌）的存在可能与细菌和内毒素的存在有关。目前尚未给出此类污染物的最大限度值。

如果血液透析设备液路内配有适宜容量的细菌截留和内毒素截留过滤器且过滤器经制造商确认，并且按照制造商说明进行操作和监测，则无需对细菌生长情况及内毒素情况进行测试，除非制造商在操作说明中要求进行此类测试。

注：按照《中华人民共和国药典》的规定，本标准中规定的菌落总数包括需氧菌和真菌。

    - 超纯透析液的微生物要求

- 超纯透析液的菌落总数应小于0.1CFU/mL（当按第5章测试时）,内毒素含量应小于0.03EU/mL（当按第5章测试时）。如果超纯透析液中的菌落总数及内毒素含量超过上述限值，则应采取纠正措施，将其降低到可接受水平。透析设备安装后，用户应负责对系统产生的透析液的微生物进行监测。用户应负责建立定期监控程序。

如果血液透析设备液路内配有适宜容量的细菌截留和内毒素截留过滤器且过滤器经制造商确认，并且按照制造商说明进行操作和监测，则无需对细菌生长情况及内毒素情况进行测试，除非制造商在操作说明中要求进行此类测试。

    - 在线配制置换液的微生物要求

本条款要求适用于在线配制的置换液，该液体以进入血液的形式注入患者体内。

置换液应无菌和无热原。

用于血液透析滤过和血液滤过这类对流治疗的置换液，可使用带有细菌和内毒素过滤器的超滤装置进行在线制备。这种在线制备无菌无热原置换液的过程应经过确认。

用传统的测试过程不能证明在线配制的置换液是否符合本标准要求。因此，应采用适当的经确认的体系过程确保符合本标准，设备安装时应按照制造商的说明进行验证，并通过定期的监测和维护规程被用户确定。用户应遵照制造商的说明进行系统确认，同时用户应设计监测和维护规程来确保制备置换液的透析用水和浓缩物持续符合YY 0572和YY 0598的要求。

  - 透析液的化学污染物

制备透析液使用的水应符合YY 0572的要求，酸性浓缩物和碳酸氢盐浓缩物应符合YY 0598的要求。透析用水和浓缩物应使用独立的透析液供给系统混合；或者使用中央透析液供给系统，该系统应由不影响最终透析液的化学污染物水平的材料制造。

用于制备透析液和浓缩物的透析用水中化学污染物的最大容许量应符合YY 0572的要求。本标准附录B中表B.1和表B.2给出了透析用水的化学污染物限量，表B.3给出了化学污染物含量的测定方法。也可采用其他等效分析方法。如果无法对表B.2中所列各种微量元素进行检测，则可对重金属总含量进行分析，重金属的最大容许总含量为0.1mg/l。

- 微生物检测

  - 取样

在某些新型的透析设备中，废液管路与透析器断开连接时透析液即停止流动。在这种情况下，对于配备了透析液采样口的透析设备可以使用注射器进行取样。该取样口可用酒精消毒并晾干。采用无菌注射器自取样口抽出至少10 mL透析液。用过的注射器应丢弃，更换新的无菌注射器采集新鲜的透析液样本。对于配有针头穿透简易隔膜的取样口则无需使用第二个注射器。除非制造商另有说明，若透析设备条件允许，可在透析液进入透析器前断开透析液入口接头立刻采样，或者让透析液流出至少60秒后，无菌采集“新鲜/清洁”的样本。

任何透析液样本均需在采集后尽快进行微生物分析，以免微生物数量发生不可预测的变化。如不能在采集后4小时内进行样本分析，则应在将样本运送至实验室期间将其储存于<10°C的环境中，避免冷冻。样本储存时间应避免超过24小时，且应按照实验室说明进行样本运送。

  - 试验方法

精确的微生物监测对于透析用水和透析液的微生物含量指标至关重要。采用本标准表1中所述方法获得的培养结果仅为生物负载的相对指标，并非是对绝对细菌负载的绝对测定值。

菌落总数（标准平板计数）应通过常规微生物分析方法（平板倾注法、平板涂布法、薄膜过滤法）获得。不应采用定量接种环法。

首选方法及样本量：

标准透析液：

—	平板涂布法，0.1mL至0.3mL；

—	平板倾注法，通常为1mL。

超纯透析液：

—	薄膜过滤法，10mL至1000mL。

置换液：

—	无法通过取样证明无菌。

不同的培养基类型及培养期可导致菌落浓度和回收的微生物种类产生差异。

对于透析用水和透析液样本，先前的研究表明采用Reasoner’s 2A琼脂（R2A）培养基进行培养，比采用胰蛋白酶大豆琼脂（TSA）可产生更多的菌落数【6】【7】。有研究指出【8】，在表1所述条件下使用R2A和TSA对菌落数进行测定时，标准透析用水和标准透析液产生≥50CFU/mL菌落数的生物负载并无显著差异。

在先前的研究中，使用胰蛋白胨葡萄糖浸膏琼脂（TGEA）在17°C至23°C条件下培养7天，所产生的菌落数也比采用TSA培养基产生的菌落数多【9】。Maltais等人在将这种培养基与TSA进行比较时发现，在35°C至37°C的培养温度下在两种培养基中培育48小时后，产生≥50CFU/ mL菌落数的标准透析用水样本比例与采用TSA时的标准透析用水样本比例存在显著差异（p = 0.001）。在两种培养基和培养条件下，微生物负荷≥50CFU/ mL的透析液样本比例不存在显著差异。【8】。

应根据待分析液体的类型选择培养基及培养时间，例如标准透析液、标准透析液制备用水、超纯透析液、超纯透析液制备用水或血液透析滤过等在线疗法用液等。应根据对各种建议方法优缺点及灵敏度的分析来选择培养方法。还需确保患者的安全得到保障，并考虑当地的实验室工作实践情况，此外，还需确保满足当地监管和医保要求。

不应使用血琼脂及巧克力琼脂。

表1——培养方法

| 培养基 | 培养温度 | 培养时间 |
| --- | --- | --- |
| 胰蛋白胨葡萄糖浸膏琼脂（TGEA） | 17°C至23°C | 7 d |
| Reasoner’s 2A琼脂（R2A） | 17°C至23°C | 7 d |
| 胰蛋白酶大豆琼脂（TSA）1 | 35°C至37°C | 48 h |
| 1 经验证，TSA仅用于标准透析液测定。 |  |  |

可使用其他培养基、培养条件及菌落计数次数，但这些方法应经过适当的验证，以证明其与引用的方法等效。

目前并无要求对真菌（即酵母和丝状真菌）的存在情况进行常规监测，但如果需要进行检测，则建议采用薄膜过滤法作为获取分析样本的方法。建议使用沙保氏琼脂或麦芽浸出液琼脂（MEA）培养基。

内毒素检测应使用鲎试剂法检测或其他经过确认的方法。

按照透析液输送系统制造商的要求和说明，采用经确认的系统 使在线制备的超纯透析液和置换液符合微生物标准要求。

- （资料性附录）
本标准编写和条款的理论阐述

  - 透析液的微生物污染

与革兰氏阴性菌有关的脂多糖或内毒素会引起热原反应。此外，革兰氏阴性水生细菌已经被证明能够在医院的各种液体中迅速繁殖，包括蒸馏水、去离子水、反渗透水和软化水等，这些液体此前曾被用作血液透析系统的供应用水。透析液作为一种平衡的盐溶液，在制造过程中使用了上述液体，也为这类细菌提供了良好的生长基质。有研究表明，即使是在细菌污染水平较低的情况下，热原反应的发生率也与透析液中的细菌数量直接相关。并且已有报告显示，对于透析系统外源性的内毒素来源（例如存在于社区供水系统）也会导致热原反应的发生。【10】【11】【12】【13】。

有研究者指出，在透析液中生长的细菌所产生的代谢物可以穿过透析膜【14】【15】。研究还表明，透析液中生长的革兰氏阴性菌产生的内毒素反而可激发血液透析患者体内产生抗内毒素抗体。【16】【17】。这些数据均表明，细菌内毒素确实能够完整或者部分的穿过透析膜。高度可渗透性的膜如高通量膜的使用，可能会增加内毒素进入血路的几率。有数项研究证实了这个结论。Vanholder等人发现，以含有103 CFU / mL至104 CFU / mL假单胞菌的透析液为对照，透析过程中的血浆内毒素浓度是增加的。【18】。采用放射性同位素标记脂多糖和生物学测定进行的体外研究表明，透析液中发现的源自细菌的生物活性物质可以穿透各种透析膜【19】-【25】。此外，报告还显示，与正常受试者或采用常规低通量膜治疗的患者相比，采用高通量膜治疗的患者具有更高水平的抗内毒素抗体【26】。最后，报告显示使用高通量透析器是导致热原反应的重要风险因素【27】。虽然其它研究人员未能证明内毒素通过穿透透析膜发生转移【28】【29】，但如今多数报告都支持以下说法，即内毒素在某些操作条件下至少可穿透某些高通量膜，从而发生转移。此外，日本透析治疗协会（JSDT）进行的调查显示，透析液中内毒素浓度大于0.100 EU / mL的装置造成的年度死亡率明显较高【30】【31】。因此，强制规定透析用水及透析液中内毒素含量的上限是明智的。2001年，AAMI将内毒素的上限设定为2 EU / mL，这是因为在现代水处理系统中，无论采用反渗透法还是超滤法，或两种方法的结合，这一内毒素水平在目前的水处理系统中都比较容易达到。与此同时，欧盟采用0.25 EU / mL作为透析用水中内毒素的最大允许限量。2009年，在对ISO 13959标准进行修订时，将0.25 EU / mL的透析用水内毒素上限纳入该标准中。在本标准制定过程中，又将鲎试剂法测定的内毒素最大允许限量设定为0.5EU / mL。

由于制备透析液用的水和浓缩物均可产生内毒素，因此，将透析液内毒素水平设置的比透析用水中的内毒素水平要高。

除严重的热原反应风险外，越来越多的间接证据表明，长期暴露于低含量内毒素环境下可能会造成一些血液透析治疗的慢性并发症。已有证据表明，接受超滤透析液治疗的患者血清β2-微球蛋白浓度降低、炎症反应和氧化应激标志物减少、促红细胞生成素反应性增加。长期研究显示，使用超滤透析液可 降低β2-微球蛋白相关淀粉样变性发生率、更好的保留残余肾功能并改善营养状况。【14】【17】【25】【32】-【44】。

根据这些研究结果，在常规血液透析过程中推荐采用微生物质量更高的透析液，即所谓的“超纯”透析液【45】。超纯透析液是指采用灵敏度试验细菌含量低于0.1 CFU / mL且内毒素含量低于0.03 EU / mL的透析液【46】。该定义现已被普遍接受，尤其是在欧洲作为制备置换液所用透析液的标准，该置换液被用于在线对流治疗。在制定本标准时已意识到使用超纯透析液的需求，但在所有的透析装置中用常规方法获取这种纯度的透析液尚不可行。

根据所用的分析方法，从透析液取样用于测定微生物污染物到获得测定结果时间长达7天；由于细菌增殖可能很迅速，因此，本标准采用干预水平法进行微生物计数。干预水平法允许用户在微生物污染超过本标准规定的最大限度之前进行纠正。

在血液透析中，水的净流向是由血液进入透析液中，尽管透析器内部的透析液由于反渗透现象可能流入血路，这种现象在高渗透性膜的透析器中更为常见【47】。相反的，血液滤过和血液透析滤过的特征是灌注大量的电解质溶液（20L至100L以上）入血。这类溶液越来越多地采用超纯透析液在线制备的方式。在血液滤过和血液透析滤过过程中，大量液体会被输注到血液中，内毒素和内毒素片段会穿透高通量膜转移到血液中，因此，有必要使用超纯透析液制备置换液从而最大限度地降低患者风险。

A.2	透析液中的化学污染物

在制定本标准时，曾讨论将透析液中化学污染物的最高限量纳入本标准。建议将透析液中化学污染物的最大允许限量与透析液制备用水中的化学污染物最高限量相同，因为并无数据支持需要降低此最高限值。透析液制备用水和浓缩物应符合YY 0572及YY 0598的标准要求，而上述标准对化学污染物最大限量的规定与本标准提出的要求相同。由于透析液制备用水及浓缩物的混合是在独立的的透析设备或中心供液系统中完成的，而这些设备和系统根据规定不会向透析液中引入化学物质成分。由此可得出结论，设定透析液中化学污染物的最大允许限量是没有意义的，并且会对透析装置造成不必要的负担。

A.3	微生物要求的符合性测试

最初的临床观察结果表明，透析液中细菌含量与热原反应之间的关系是基于标准琼脂的培养结果，这种培养基含有相对较少的营养物质【11】。因为更适宜培养含碳酸氢盐的透析液中的微生物，后来推荐使用胰蛋白酶大豆琼脂培养基（TSA），这种多用途的培养基可分离和培养合成培养基上不易生长的微生物。

分析液体中微生物含量的推荐方法如表1所示。这些方法仅提供细菌生物负载的相对指标，并非绝对测定值。不同的培养基类型及培养周期可导致菌落浓度及回收的微生物类型产生差异【8】【46】【48】。

早期的研究表明，采用Reasoner’s 2A琼脂（R2A）培养基进行培养，比采用胰蛋白酶大豆琼脂（TSA）可产生更多的菌落数【49】。在最近的一篇出版物中（2016年出版【8】），作者指出，在表1所述条件下使用R2A和TSA对菌落数进行测定时，标准透析用水和标准透析液产生≥50CFU/mL菌落数的生物负载并无显著差异【8】。

在早期的研究中，使用胰蛋白胨葡萄糖浸膏琼脂（TGEA）在17°C至23°C条件下培养7天，所产生的菌落数也比采用TSA培养基产生的菌落数多【9】。Maltais等人在将这种培养基与TSA进行比较时发现，在35°C至37°C的培养温度下在两种培养基中培育48小时后，产生≥50CFU/ mL菌落数的标准透析用水样本比例与采用TSA时的标准透析用水样本比例存在显著差异（p = 0.001）。在两种培养基和培养条件下，微生物负荷≥50CFU/ mL的透析液样本比例不存在显著差异。

应根据待分析液体的类型选择培养基及培养时间，例如标准透析液、标准透析液制备用水、超纯透析液、超纯透析液制备用水或血液透析滤过等在线疗法用液等。应根据对各种建议方法优缺点及灵敏度的分析来选择培养方法。还需确保患者的安全得到保障，并考虑当地的实验室实际情况，此外，还需确保满足当地监管和医保要求。

当需要更高的灵敏度时，应采用膜过滤技术。使用的液体量越大（达到1000 mL），灵敏度越高；但在样本采集及处理过程中需要考虑平衡提高灵敏度与防止增加污染风险。即使采用最为灵敏的方法，培养结果也并不能证明在线制备的置换液是符合这一严格要求的，必须通过过程确认来保证其符合要求。

透析单元中非结核分枝杆菌的存在与多次爆发的感染有关联【51】【52】【53】。

透析液中检出真菌意味着血液透析患者存在潜在危险【50】。目前并不要求对真菌（即酵母和丝状真菌）的存在情况进行常规监测，但如果需要进行检测，则建议采用薄膜过滤法作为获取分析样本的方法。所用培养基应为沙保氏培养基或麦芽浸出液琼脂（MEA）培养基。建议培养温度为17°C至23°C，培养时间为168 小时（7天）。可使用其他培养基、培养条件及菌落计数次数，但这些方法应经过确认，并与上述引用的方法等效。

- （资料性附录）
参考表

  - 透析用水中有毒化学物和透析溶液电解质的最大允许限量a

| 污染物 | 最大浓度 mg/Lb |
| --- | --- |
| 血液透析中已证明毒性的污染物 |  |
| 铝 | 0.01 |
| 总氯c | 0.1 |
| 铜 | 0.1 |
| 氟化物 | 0.2 |
| 铅 | 0.005 |
| 硝酸盐（氮） | 2 |
| 硫酸盐 | 100 |
| 锌 | 0.1 |
| 透析液中通常含有的电解质 |  |
| 钙 | 2（0.05 mmol/L） |
| 镁 | 4（0.15 mmol/L） |
| 钾 | 8（0.2 mmol/L） |
| 钠 | 70（3.0 mmol/L） |
| a 负责透析的临床医生对保证透析用水的质量负有最终责任。 b 除非另有说明。 c 在将氯加入水中时，一些氯元素会与水中的有机物及金属发生反应，并且无法用于消毒（这部分氯为水的需氯量）。剩余的氯即为总氯，是游离氯或非结合氯与结合氯的总和。 目前还没有直接测定氯胺含量的方法。通常通过测定总氯浓度及游离氯浓度并计算二者的差值的方法确定。当采用总氯作为单一因素分析最高限量时，氯及氯胺的最高含量不得超过0.1 mg / L。由于氯和氯胺之间不存在差别，因此完全可以认为所有存在的氯均为氯胺。 对透析设备及其流出物中的消毒剂进行检测发现，对游离氯的测定符合制造商规定的限值。 注 表B.1和表B.2中所列污染物的最大容许污染物含量已包含表B.3中所列相关分析方法的预期不确定度。 |  |

表B.2——透析用水中其他微量元素的最大允许限量

| 污染物 | 最大浓度 (mg/L) |
| --- | --- |
| 锑 | 0.006 |
| 砷 | 0.005 |
| 钡 | 0.1 |
| 铍 | 0.000 4 |
| 镉 | 0.001 |
| 铬 | 0.014 |
| 汞 | 0.000 2 |
| 硒 | 0.09 |
| 银 | 0.005 |
| 铊 | 0.002 |
| 注 表B.1和表B.2中所列污染物的最大允许限量已包含表B.3中所列相关分析方法的预期不确定度。 |  |

对表B.1和表B.2中所列物质进行化学分析时，可使用ISO、美国公共卫生协会或美国环境保护协会推荐的方法或其他等效分析法进行。如果无法满足对表B.2中所列的单一微量元素进行检测，则可进行总重金属分析，其中重金属的最大容许总含量为0.1 mg / L。

表B.3——化学污染物的分析测试方法

| 污染物 | 分析技术 |
| --- | --- |
| 铝 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（电热） |
| 锑 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（石墨炉法） |
| 砷 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（气态氢化物法） |
| 钡 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（电热） |
| 铍 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（石墨炉法） |
| 镉 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（电热） |
| 钙 | 电感耦合等离子体质谱或EDTA（乙二胺四乙酸）滴定法，或原子吸收法（火焰法）或离子选择性电极法 |
| 总氯 | DPD（N-二乙基对苯二胺）亚铁滴定法或DPD（N-二乙基对苯二胺）比色法 Thio-Michler's Ketone（TMK / MTK）比色法 |
| 铬 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（电热） |
| 铜 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（火焰法）或新亚铜试剂法 |
| 氟化物 | 离子色谱法或离子选择性电极法，或钠2-（对磺酰基苯偶氮）-1,8-二羟基-3,6-萘二磺酸钠法（SPADNS） |
| 铅 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（电热） |
| 镁 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（火焰法） 离子色谱法 |
| 汞 | 无焰冷蒸汽技术（原子吸收） |
| 硝酸盐 | 离子色谱法或采用磺基水杨酸进行的分光光度法或镉还原法 |
| 钾 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（火焰法），火焰光度法或离子特异性电极法 |
| 硒 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（气态氢化物）或原子吸收法（电热） |
| 银 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（电热） |
| 钠 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（火焰法），火焰光度法或离子特异性电极法 |
| 硫酸盐 | 离子色谱法或比浊法 |
| 铊 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（石墨炉法） |
| 总重金属 | 比色法 |
| 锌 | 电感耦合等离子体质谱或原子吸收法（火焰法）或双硫腙法 |

参 考 文 献

[1]   ISO 23500,Fluids for haemodialysis and related therapies

[2]   ANSI/AAMI RD52,Dialysate hemodialysis

[3]   American Public Health Association, Standard methods for the examination of water and wastewater, Washington,D.C.,APHA

[4]   ARIZONO,K.,NOMURA,K.,MOTOYAMA,T.et al. Use of ultrapure dialysate in reduction of chronic inflammation during hemodialysis, Blood Purif.,22(Suppl 2) pp.26-29,2004

[5]   BAZ,m.,DURAND,C.,RAGON,A.,et al. Using ultrapure water in hemodialysis delays carpal tunnel wynerome,Int. J. Artif. Organs,14, pp.681-685,1991

[6]   BERNICK,J.J.,PORT,F.K.,FAVENRO,M.S. and Brown, D.G. Bacterial and endotoxin permeability of hemodialysis membranes, Kidney Int.,16, pp.491-496,1979

[7]   BOLAN,G.,REINGOLD,A.L.,CARSON,L.A.,et al. Infections with Mycobacterium chelonei in patients receiving dialysis and using reprocessed dialyzers,J.Infect.Dis.,152, pp.1013-1019, 1985

[8]    BOMMER,J.,BECKER,K.P.,URBASCHEK,R.,er al. No evidence for endotoxin transfer across high-flux polysulfone membranes, Clin,Nephrol.,27,pp.278-282,1987

[9]    BOMMER,J.,BECKER,K.P. and URBASCHEK,R. Potential transfer of endotoxin across high-flux polysulfone membranes,J.Am. Soc.Nephrol.,7, pp.883-888, 1996

[10]   DAWIDS,S.G. and VEJLSGAARD,R.Bacteriological and clinical evaluation of different dialysate delivery systems,Acta.Med.Scand.,199,pp.151-155,1976

[11]   European Pharmacopoeia,5thed.European Pharmacopoeia Commission, Strasbourg,2005

[12]   European Renal Association—European Dialysis and Transplant Association, European Best Practice Guidelines for Haemodialysis (Part Ⅰ), Section IV: Dialysis fluid purity, Nephrol. Dial.Transplant,17(Suppl 7) pp.45-62,2002

[13]   EVANS,R.C. and OLMES,C.J In vitro study of the transfer of cytokine-inducing substances across selected high-flux hemodialysis membranes,Blood Purif.,9,pp.92-101,1991

[14]   FAVERO,M.S.,PETERSON,N.J.,BOYER,K.M., et al.Microbial contamination of renal dialysis systems and associated risks, Trans.Amer,Soc.Artif.Int.Organs,20,pp.175-183,1974

[15]   FAVERO,M.S.,PETERSON,N.J.,CARSON,L.A.,et al. Gram-negative water bacteria in hemodialysis systems,Health Labm Sci.,12,pp.321-334,1975

[16]   FURUYA,R., KUMAGAI,H., TAKAHASHI,M., et al. Ultrapure dialysate reduces plasma levels of β2-microglobulin and pentosidine in hemodialysis patients,Blood Purif.,23,pp.311-316,2005

[17]   GAENFELDT-GAZIT,E. and ELIAHOU,H.E. Endotoxin antibodies in patients on maintenance hemodialysis, Israel J.Med.Sci.,5,pp.1032-1036,1969

[18]    HINDMAN,S.H.,CARSON,L.A.,PETERSON,N.J.,et al.Pyrogenic reactions during haemodialysis caused by extramural endotoxin,Lancet,2,pp.732-734,1975

[19]  HSU,P.-Y.,C.L., YU,C.-C., et al. Ultrapure dialysate improves iron utilization and erythropoietin response in chronic hemodialysis patients—A prospective cross-over study, J. Nephrol.,17,pp.693-700,2004

[20]  IZUHARA,Y.,MIYATA,T.,SAITO,K., et al. Ultrapure dialysate decreases plasma pentosidine, a marker of “carbonyl stress,”Am, J Kidney Dis., 43,pp.1024-1029,2004

[21]   Japan Water Works Association,Test Methods for Tap Water,2001

[22]   JONES,D.M.,TOBIN,B.M.,HARLOW,G.R.,et al. Bacteriological studies of the modified Kiil dialyser,Brit,Med.J.,3,pp.135-137,1970

[23] Kidd E.E.,Bacterial contamination of dialyzing fluid of artificial kidney, Brit,Med.J.,pp.880-882,1964

[24]   KLEIN,E.,PASS,T.,HARDING,G.B, et al. Microbial and endotoxin contamination in water and dialysate in the central United States, Artif. Organs,14,pp.85-94,1990

[25]   KLEOPHAS,W.,HAASTERT,B., BACKUS,G., et al. LONG-Term experience with an ultrapure individual dialysis fluid with a batch type machine, Nephrol.Dial.Transplant.,13,pp.3118-3125,1998

[26]   LAUDE-SHARP,M., CAROFF,M., SIMARD,L., et al. Induction of IL-1 during hemodialysis: Transmembrane passage of intact endotoxin(LPS),Kidney Int.,38,pp.1089-1094,1990

[27]    LEDEBA,I. and NYSTRAND,R. Defining the microbiological quality of dialysis fluid, Artif. Organs, 23,pp.37-43,1999

[28]    LEYPOLDT,J.K., SCHMIDT, B, and GURLAND,H.J. Measurement of backfiltration rates during hemodialysis with highly permeable, Blood Purif.,9,pp.74-84,1991

[29]    LONNEMANN, G., BENME, T.C., LENZER, B., et al. Permeability of dialyzer membranes to TNF-inducing substances derived from water bacteria,Kidney Int.,42,pp.61-68,1992

[30]    LOWRY,P.W.,BECK-SAGUE,C.M., BLAND, L.A., et al. Mycobacterium chelonae infection among patients receiving high-flux dialysis in a hemodialysis clinic in California, J. Infect.Dis.,161,pp.85-90,1990

[31]    MATSUHASHI,N. and YOSHIOKA,T. Endotoxin-free dialysate improves response to erythropoietin in hemodialysis patients, Nephron,92,00.601-604,2002

[32]MCKANE,W., CHANDNA,S.M.,TATTERSALL,J.E., et al. Identical decline of residual renal function in high-flux biocompatible hemodialysis and CAPD,Kidney Int.,61,pp.256-265,2002

[33]   OUSEPH,R.,JONES,S., DHANANJAYA,N. and WARD,R.A. Use of ultrafiltered dialysate is associated with improvements in haemodialysis-associated morbidity in patients treated with reused dialysers,Nephrol.Dial.Transplant.,22,pp, 2269-2275,2007

[34]    PASS;T.;WRIGHT,R.;SHARP,B. and HARDING; G.B. Culture of dialysis fluids on nutrient-rich media for short periods at elevated temperatures underestimates microbial contamination, Blood Purif.,14pp.136-145,1996

[35]    Quellhorst, E., Methods of hemodialysis, Nieren u Hochdruck,27,pp.35-41,1998

[36]    RAHMATI, M.A., HOMEL, P., HOENICH;N.A, et al. The role of improved water quality on inflammatory markers in patients undergoing regular dialysis, Int J.Artif. Organs,27, pp.723-727,2004

[37]    RAIJ,L., SHAPIRO;F.L. and MICHAEL; A.F. Endotoxemia in febrile reactions during hemodialysis, Kidney Int.,4,pp.57-60,1973

[38]   REASONER,D.J. and GELDREIC, H, E.E. A new medium for the enumeration and subculture of bacteria from potable water; Appl. Environ. Microbiol.,49.1-7,1985

[39]   SCHIFFL,H.; FISCHER,R., LANG, S.M. and MANGEL, E. Clinical manifestations of AB-amyloidosis; Effects of biocompatibility and flux, Nephrol. Dial. Transpalant, 15, pp.840-845,2000

[40]   SCHIFFL,H.,LANG, S.M., STRATAKES, D. and FISCHER, R. Effects of ultrapure dialysis fluid on nutritional status and inflammatory parameters, Nephrol. Dial. Transplant,16,pp. 1863-1868,2001

[41]   SCHIFFL,H,LANG, S.M. and fischer,r. Ultrapure dialysis fluid slows loss of residual renal function in new dialysis patients, Nephrol. Dial. Transplant,17,pp.1814-1818,2002

[42]   SCHINDLER,R., LONNEMANN, G., SCHAFFER, J. er al. The effect of ultrafiltered dialysate on the cellular content of interleukin-1 receptor antagonist in patients on chronic hemodialysis, Nephron,68,pp.229-223,1994

[43]   SCHINDLER,R., CHRIST-KOHLRAUSCH ,F., FREI, U. and SHALDON, S. Differences in the permeability of hig-flux dialyzer membranes for bacterial pyrogens, Clin. Nephrol.,59,pp.447-454,2003

[44]   SCHINDLER, R., BECK,W., DEPPISCH, R ., et al. Short bacterial DNA fragments: Detection in dialysate and induction of cytokines, J. Am. Soc. Nephrol., 15,pp.3207-3214,2004

[45]   SITTER,T., BERGNER,A. and SCHIFFL,H. Dialysate related cytokine induction and response to recombinant human erythropoietin in haemodialysis patients, Nephrol.Dial. Transplant,15,pp.1207-1211,2000

[46]    TOKARS,J.I.,ALTER, M.J., FAVERO;M.S., et al. National surveillance of dialysis associated diseases in the United States, 1993, ASAIO J.,42,PP.219-229,1996

[47]    U.S. Environmental Protection Agency, Methods for the determination of metals in environmental samples, Supplement 1 (EPA-600-R-94-111). Cincinnati (Ohio): Environmental Monitoring Systems Laboratory. http://www.epa.gov/OGWDW/methods/methods.htmL

[48]  United States Pharmacopoeia-National Formulary, United States Pharmacopeial Convention Inc.,Rockville, MD

[49]  URENA,P.,HERBELIN,A., ZINGTAFF,J., et al. Permeability of cellulosic and non-cellulosic membranes to endotoxin subunits and cytokine production during in-vitro haemodialysis, Nephrol. Dial. Transplant,7, pp.16-28,1992

[50]    VAN DER LINDE,K., LIM, B.T., RONDEEL, J.M.M., et al. Improved bacteriological surveillance of haemodialysis fluids: a comparison between Tryptic soy agar and Reasoner’s 2A media, Nephrol. Dial. Transplant,14,pp,2433-2437,1999

[51]    VANHOLDER, R., VAN HAECKE, E., VEYS, N., et al. Endotoxin transfer through dialysis membranes:small- versus large-pore membranes, Nephrol. Dial. Transplant,7,pp.333-339,1992

[52]    WEBER, V., LINSBERGER, I., ROSSMANITH, E., et al. Pyrogen transfer across high- and low-flux hemodialysis membranes, Artif. Organs, 28 pp,210-217,2004

[53]    YAMAGAMI, S., ADACHI, T., SUGIMURA, T., et al. Detection of endotoxin antibody in long-term dialysis patients, Int, J. Artif, Organs, 13, pp.205-210,1990

_________________________________