| ICS | 11.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | C47 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 19633.1—XXXX

代替 GB/T19633.1-2015

最终灭菌医疗器械包装
第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求

Packaging for terminally sterilized medical devices—

Part 1:Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging system

(ISO 11607-1:2019,MOD)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 通用要求	5

5 材料、预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统	6

6 包装系统的设计和开发	10

7 无菌取用的可用性评价	11

8 包装系统的性能和稳定性	11

9 包装系统确认与变更	12

10 无菌开启前的检查	13

11 需提供的信息	13

附录A （资料性） 医用包装指南	14

附录B （资料性） 可用于证实符合本文件要求的标准试验方法、指南和程序	16

附录C （规范性） 不透气材料阻气体通过的试验方法	24

附录D （资料性） 环境方面	26

参考文献	27

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 19333《最终灭菌医疗器械包装》的第1部分。GB/T 19633已经发布了以下部分：

——第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求；

——第2部分：成型、密封和装配过程的确认的要求。

本文件代替GB/T 19633.1—2015《最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》，与GB/T 19633.1—2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了“预成形无菌屏障系统”的表述方法，将“预成形无菌屏障系统”更改为“预成型无菌屏障系统”（见第1章、3.6、3.12、3.13、3.29、第5章、6.2.2、第11章、附录A和附录B，2015版的第1章、3.11、第5章、7.1、附录A和附录B）；

——更改了部分术语和定义描述，与ISO 11139:2018保持一致（见第3章，2015版的第3章）；

——增加了根据GB/T 19633.2：XXXX重新确认的子条款要求（见5.1.9）；

——增加了无菌取用的可用性评价的要求（见第7章）；

——增加了在使用前检查无菌屏障系统完整性的要求（见第10章）；

——更改了附录B；

——增加了附录D。

本文件修改采用ISO 11607-1:2019《最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》。

本文件与ISO11607-1:2019的技术差异及其原因如下：

用规范性引用的GB/T 19633.2-20XX替换了ISO 11607-2:2019（见3.6、5.1.9和9.1），两个文件之间的一致性程度为修改，以适应我国的技术条件，增加可操作性。

本文件做了下列编辑性改动：

删除了附录E（资料性）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由国家药品监督管理局提出。

本文件由全国消毒技术与设备标准化技术委员会（SAC/TC210）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 19633—2005；

——GB/T 19633.1—2015。

引言

设计和开发最终灭菌医疗器械包装的过程是一项复杂而重要的工作。器械组件和包装系统共同构建了产品的有效性和安全性，使其在使用者手中能得到有效使用。

本文件规定了最终灭菌医疗器械的无菌屏障系统设计和包装系统设计的基本要求、材料和预成型无菌屏障系统的基本要求及设计确认要求。本文件是一份通用标准，考虑了各种潜在材料、医疗器械、包装系统设计和灭菌方法。本文件可供材料或预成型无菌屏障系统供应商、医疗器械制造商或医疗机构使用。GB/T 19633.2描述了成型、密封和装配过程的过程开发和确认要求，并给出了正常操作过程中的控制措施。

ISO 11607系列指南见ISO/TS 16775。

为具体材料和预成型无菌屏障系统提供要求的标准见YY/T 0698系列标准。符合YY/T 0698系列标准可以用于证实符合本文件的一项或多项要求。

最终灭菌医疗器械包装系统的目标是能进行灭菌、提供物理保护、保持使用前的无菌状态，并能无菌取用。医疗器械的具体特性、预期的灭菌方法、预期使用、有效期限、运输和贮存都对包装系统的设计和材料的选择带来影响。

在ISO 11607-1:2006中，引入术语“无菌屏障系统”，用以描述执行医疗器械包装所需的特有功能的最小包装。其特有功能为：可对其进行灭菌，提供可接受的微生物屏障，可无菌取用。“保护性包装”则用以保护无菌屏障系统，无菌屏障系统和保护性包装组成了包装系统。“预成型无菌屏障系统”可包括任何已完成部分装配的无菌屏障系统，如组合袋、顶头袋、医院用的包装卷材等。附录A给出了无菌屏障系统的概述。

无菌屏障系统是最终灭菌医疗器械安全性的基本保证。管理机构之所以将无菌屏障系统视为是医疗器械的一个附件或一个组件，正是认识到了无菌屏障系统的重要特性所在。世界上许多地方把销往医疗机构用于机构内灭菌的预成型无菌屏障系统视为医疗器械。。

GB/T 19633由两部分组成：

- 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求。目的在于确立适用于各种潜在材料、医疗器械、包装系统设计和灭菌方法的总体原则和相关规则。

- 第2部分：成型、密封和装配过程的确认的要求。目的在于为制造和装配包装系统用的过程提供了行为和要求框架。

最终灭菌医疗器械包装

第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求

范围

GB/T 19633的本文件规定了材料、预成型无菌屏障系统、无菌屏障系统和预期在使用前保持最终灭菌医疗器械无菌的包装系统的要求和试验方法。

本文件适用于工业、医疗机构以及任何将医疗器械装入无菌屏障系统后灭菌的情况。

本文件未包括无菌制造医疗器械的无菌屏障系统和包装系统的全部要求。对药物与器械组合的情况，还可能需要有其他要求。

本文件未描述所有制造阶段控制的质量保证体系。

本文件不适用于将医疗器械运送至再加工或处置地点期间，用于放置被污染医疗器械的包装材料和/或包装系统。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 5636-5 纸和纸板 透气度的测定（中等范围） 第5部分：葛尓莱法（Paper and board—Determination of air permeance (medium range)—Part 5: Gurley method

GB/T 19633.2-20XX 最终灭菌医疗器械包装 第2部分：成型、密封和装配过程的确认的要求(ISO 11607-2:2019,MOD)

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

无菌取用aseptic presentation

采用尽量降低微生物污染风险的条件和程序，从无菌屏障系统传递无菌内容物。

[来源：ISO 11139:2018, 3.13]

生物负载 bioburden

产品和（或）无菌屏障系统表面或内部存活微生物的总数。

[来源：ISO 11139:2018, 3.23]

闭合closure

<包装>用不形成密封的方法形成无菌屏障系统。

例如：通过可重复使用容器垫圈或折叠方式形成一条弯曲路径。

[来源：来源：ISO 11139:2018, 3.51，有修改——增加了示例]

闭合完整性closure integrity

<包装>尽量降低微生物侵入风险的闭合特性。

[来源：ISO 11139:2018, 3.52]

控制control

管理规定范围内的变量。

[来源：ISO 11139:2018, 3.63]

有效期限expiry date

产品在此日期前可以使用。

在本文件和GB/T 19633.2中，有效期限是指无菌屏障系统中的医疗器械的有效期限。术语“有效期” （3.29）是指包装材料和预成型无菌屏障系统装配成无菌屏障系统前的货架期。

[来源：ISO 11139:2018, 3.110，有修改——增加了注]

标记labelling

与医疗保健产品的识别、技术说明、预期用途和正确使用有关的标签、使用说明书和任何其他信息，但不包括货运文件。

[来源：YY/T 0287-2017, 3.8，有修改——术语 “医疗器械” 更换为 “医疗保健产品”]

医疗器械medical device

用于人类的仪器、设备、工具、机械、器具、植入物、体外试剂、软件、材料和其他类似或相关物品，其预期使用由制造商确定，不论单独使用或组合使用，以达到下列一个或多个特定的医疗目的：

疾病的诊断、预防、监护、治疗或缓解；

损伤的诊断、监护、治疗、缓解或补偿；

生理结构或生理过程的查验、替代、调节或支持；

生命的支持或维持；

妊娠控制；

医疗器械的消毒；

通过对取自人体的样本进行体外检查的方式来提供信息。

其作用于人体体内或体表，主要预期功能不是通过药理学、免疫学或代谢的方式实现，但这些方式可有助于实现预期功能。

在一些国家或地区可认为是医疗器械但在另一些国家或地区不认为是医疗器械的产品包括但不限于：

用于医疗器械清洁或灭菌的产品；

用于医疗器械灭菌的包装袋、卷材、灭菌包裹和可重复使用的容器；

消毒物；

残障人士的辅助器具；

包含动物和/或人体组织的器械；

用于体外受精或辅助生殖技术的器械。

[来源：YY/T 0287-2017,3.11，有修改——增加了注的前两项]

微生物屏障microbial barrier

无菌屏障系统尽量降低微生物侵入风险的能力。

[来源：ISO 11139:2018, 3.169]

监视monitoring

识别要求或预期性能水平的变化而不断检查、监督、密切观察或确定状态。

[来源：ISO Guide 73:2009, 3.8.2.1，有修改——删除了注]

包装系统packaging system

无菌屏障系统和保护性包装的组合。

[来源：ISO 11139:2018, 3.192]

预成型无菌屏障系统 preformed sterile barrier system

已完成部分装配供装入和最终闭合或密封的无菌屏障系统（3.23）。

纸袋、组合袋和敞开着的可重复使用的容器（3.17）。

产品product

过程的有形结果。

原材料、中间物、组件、医疗保健产品。

在本文件和GB/T 19633.2中，产品包括预成型无菌屏障系统、无菌屏障系统及其内容物。

[来源：ISO 11139:2018, 3.217，有修改——增加了注]

保护性包装protective packaging

为防止无菌屏障系统和其内容物从其装配直到最终使用的时间段内受到损坏的材料结构。

[来源：ISO 11139:2018, 3.219]

重复性repeatability

在相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点等条件下进行测量，在短时间内对同一或类似被测对象重复测量的测量条件。

[来源：ISO/IEC Guide 99:2007, 2.20，有修改——简化术语名称并忽略注]

再现性reproducibility

在不同地点、不同操作者、不同测量系统条件下进行测量，对同一或类似被测对象重复测量的测量条件。

不同测量系统可采用不同的测量程序。

说明改变和未改变的条件及实际改变到的什么程度。

[来源：ISO/IEC Guide 99:2007, 2.24，有修改——简化术语]

可重复使用容器reusable container

设计成可反复使用的刚性无菌屏障系统（3.23）。

[来源：ISO 11139:2018, 3.235]

密封 seal

<包装>通过结合，使表面连接到一起的结果，形成微生物屏障。

可以通过粘合剂或热熔等方式连接表面。

[来源：ISO 11139:2018, 3.244，有修改——增加了注]

密封完整性seal integrity

<包装>尽量降低微生物侵入风险的密封特性。

[来源：ISO 11139:2018, 3.245]

密封强度seal strength

密封承受外力的机械性能。

[来源：ISO 11139:2018, 3.246]

使用寿命 service life

根据标记使用时，产品能够对预期用途保持适用性和安全性的过程周期数和/或寿命。

[来源：ISO 11139:2018, 3.251]

无菌sterile

无存活微生物。

[来源：ISO 11139:2018, 3.271]

无菌屏障系统 sterile barrier system（SBS）

尽量降低微生物入侵风险并能使产品在使用地点无菌取用的最小包装。

[来源：ISO 11139:2018, 3.272]

无菌液路包装sterile fluid-path packaging

设计成确保医疗器械预期与液体接触部分无菌的端口保护套和/或包装系统。

静脉内输液的管路内部。

[来源：ISO 11139:2018, 3.273]

灭菌适应性strilization compatibility

<包装>包装材料和/或系统能经受灭菌过程并使包装系统内达到灭菌所需条件的特性。

[来源：ISO 11139:2018, 3.278]

灭菌因子 sterilizing agent

在规定条件下，具有充分的杀灭活力以达到无菌的物理或化学物质，或其组合。

[来源：ISO 11139:2018, 3.288]

最终灭菌terminal sterilization

产品在其无菌屏障系统内被灭菌的过程。

[来源：ISO 11139:2018, 3.295]

已最终灭菌terminally sterilized

产品在其无菌屏障系统中暴露于灭菌过程后的状态。

[来源：ISO 11139:2018, 3.296]

有效期use by date

已证明能够在规定条件下储存材料和/或预成型无菌屏障系统的时间上限。

确认validation

通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

- 确认所需的客观证据可以是试验结果或其他形式的确认结果，如：交换方法进行计算或文件评审。

- “已确认”一词用于表明相应的状态。

- 确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。

[来源：GB/T 19000--2016, 3.8.13，有修改——定义中添加了“过程”]

验证verification

通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

- 验证所需的客观证据可以是检查结果或其他形式的确定结果，如：变换方法进行计算或文件评审。

- “已验证”一词用于表明相应状态。

[来源：GB/T 19000--2016, 3.8.12，有修改——删除了注2，注3重新编号为注2]

通用要求

质量体系

本文件所描述的活动应在正式的质量体系下运行。

GB/T 19001、YY/T 0287和ANSI/AAMI ST90给出了适用的质量体系的要求。国家或地区可以规定其他要求。

风险管理

本文件所描述的活动应当考虑医疗器械风险管理

YY/T 0316包含医疗器械风险管理要求。国家或地区可以规定其他要求。

抽样

用于选择和测试材料、无菌屏障系统或包装系统的抽样方案应适合于被评价的材料、无菌屏障系统或包装系统。抽样方案应建立在统计学原理之上。

以统计为基础的抽样方案，如GB/T 2828.1或GB/T 450（必要时进行适当修改）给出了适用于材料、无菌屏障系统或包装系统的抽样方案。国家或地区可以规定其他要求。进一步指南见ISO/TS 16775（已经转化为团标）。

试验方法

应确定包装系统相应试验的选择原则，并形成文件。

应确定可接受准则，并形成文件。

合格/不合格是可接受准则的一种形式。

所有用于表明符合本文件的试验方法应在执行测试的实验室得到确认，并形成文件。

附录B包含了适宜的试验方法一览表。测试方法标准发布机构未在任何实验室进行确认。

实验方法确认应证实所用方法的适宜性。应包括下列要素：

确定试验方法的重复性；

确定试验方法的再现性；

确定完整性试验方法的灵敏度。

形成文件

证实符合本文件要求应形成文件。

所有文件应保存一个规定的期限。保存期限应考虑的因素有法规要求、医疗器械或无菌屏障系统的有效期限和可追溯性。

符合要求的文件可包括（但不限于）性能数据、技术规范和测试结果，以及确认方案、结论和必要措施。

用于确认、过程控制或其他质量决策过程的电子记录、电子签名和手签署电子记录应保持清晰、易于识别和检索。

材料、预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统

通用要求

应根据最终灭菌医疗器械包装系统的目的选择材料和/或预成型无菌屏障系统。

- 可使用YY/T 0698系列的一个或多个部分证实符合本文件的一个或多个要求。

- 符合YY/T 0698系列的部分要求，不能证实完全符合本文件的要求。

- 可持续性发展部分的指南见附录D。

- 对所涉及材料的要求应适用于预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统。

本条（5.1）中所列要求并非是所有要求。对于本条中未列的特性可能需要使用第7章和第8章给出的可用性和性能准则进行评价。

应确立、控制和记录（如适用）材料和/或预成型无菌屏障系统生产和搬运条件，以确保：

这些条件与材料和/或无菌屏障系统的使用相适应；

材料和/或无菌屏障系统的特性得到保持；

材料和/或无菌屏障满足规范要求。

如适用，应对下列因素的影响进行评估并形成文件：

- 温度范围；

- 压力范围；

- 湿度范围；

- 上述三项的最大变化速率（必要时）；

- 暴露于阳光或紫外光；

- 洁净度；

- 生物负载；

- 静电传导性。

应了解所有材料特别是回收材料的来源、历史和可追溯性，并加以控制，以确保预成型无菌屏障系统和/或无菌屏障系统持续符合本文件的要求。

使用当今的工业生产技术，除生产回料以外的回收材料，不可能很好地控制使其安全地用于无菌屏障系统。

应评价下列特性：

- 微生物屏障（见5.2）；

- 生物相容性和毒理学特性；

这一般适用于与器械接触的材料。GB/T 16886.1给出了生物相容性指南。有关进一步指南，请参见ISO/TS 16775（已转化为团标）。

物理和化学特性；

与成型、密封和装配过程的适应性；

与预期灭菌过程的适应性（见5.3）；

灭菌前的有效期和灭菌后的贮存寿命。

材料，如包裹材料、纸、塑料薄膜、非织造布或可重复使用的织物应符合下列通用性能要求：

- 材料在规定条件下应无可溶出物并无味，不对与之接触的医疗器械的性能和安全性产生不良影响；

由于气味可以得到共识，因此无需用标准化的试验方法测定气味。

材料上不应有穿孔、破损、撕裂、皱褶或局部厚薄不均等影响材料功能的缺陷；

材料的基本重量（每单位面积质量）应与规定值一致；

材料应具有可接受的清洁度、微粒污染和落絮水平；

材料应符合规定的或最低物理性能要求，如抗张强度、厚度差异、抗撕裂性、透气性和耐破度；

材料应符合已确立的最低化学性能，如pH值、氯化物和硫酸盐含量，以满足医疗器械、包装系统或灭菌过程的要求；

在使用条件下，材料不论是在灭菌前、灭菌中或灭菌后，应不含有或释放出足以引起健康危害的毒性物质；

材料应具有与规定的可接受准则一致的微生物屏障特性，除非满足附录C材料不透气性要求。

除了5.1.1～5.1.7给出的要求外，涂胶层的材料还应满足下列要求：

- 涂层应是连续的，不应出现空白或间断以免导致在密封处形成间断；

- 涂层质量应与标称值一致；

- 当材料在规定条件下与另一个特定材料形成密封时，应证实具有所规定的最小密封强度。

无菌屏障系统和预成型无菌屏障系统除符合5.1.1～5.1.7和5.1.8（如适用）以外，还应符合下列要求：

- 无菌屏障系统和预成型无菌屏障系统应满足GB/T 19633.2的要求；

- 在规定的灭菌过程前、灭菌中和灭菌后，材料及其组成，如涂层、印墨或化学指示物等，不应与医疗器械发生反应、对其污染和/或向其迁移，从而不对医疗器械产生副作用；

- 如果是密封成型，密封宽度和密封强度应满足规定的要求；

- 剥离结构应具有连续、均匀的剥离特性，具有不影响无菌打开和无菌取用的材料分层或撕破；

如果预期密封打开后无需无菌取用，通常不需要规定最大密封强度。

- 成型后，无菌屏障系统应在使用开启前具有密封完整性和/或闭合完整性；

- 密封或闭合的开启应是不可逆或破坏性的。如果密封或闭合是可逆的，应有清晰迹象表明密封或闭合已开启。

对于重复性使用的无菌屏障系统，如容器和纺织包裹，应确定按提供的说明处理是否会导致降解，从而影响使用寿命。

- 如果预期会发生降解，应在产品标签中给出最大允许处理次数，或使用寿命终点应是可测定的。可以通过说明基于测试确定的无菌屏障系统的重复使用次数，或者说明使用前的性能测试方法，或者说明推荐的外观检查及其接受或不接受准则（如不可接受的劣化，比如腐蚀、变色、点蚀、密封破裂）；

- 遵循推荐的处理和灭菌说明，可重复使用无菌屏障系统在规定的使用寿命期间应保持最低的性能特性。

对可重复使用的容器，除满足5.1.1～5.1.7和5.1.10的要求外，还应满足下列要求：

- 每一容器应有“打开迹象”系统，当闭合完整性被破坏时，能提供清晰的指示；

- 在从灭菌器内取出、运输和贮存过程中，灭菌因子出入口应提供微生物屏障（见5.2）；

- 无菌屏障系统形成后，在使用开启前其闭合应对微生物提供屏障；

- 容器的结构应便于对所有基本部件进行检验；

- 应建立每次重复性使用前检验的可接受准则；

- 最常见的检验程序是目力检验。

- 相同模数的容器的各部件应可以完全互换，不同模数的容器的各部件不能互换；

可用适宜的代码和/或标记来满足这一设计要求。

- 服务、清洗程序和部件的检验、维护和更换方法等应得到规定。

可重复性使用容器的其他指南见YY/T 0698.8、ANSI/AAMI ST77和ISO/ TS 16775（已转化为团标）。

对可重复使用的纺织包裹，除了满足5.1.1～5.1.7和5.1.8（如适用）的要求外，还应满足下列要求：

- 材料修补后应当满足性能要求，包括根据推荐的处理和灭菌说明确定修补的适应性；

- 应建立并记录洗涤和整理的处理程序，并确保持续满足性能要求；

最常见的检验程序是目力检验。

- 处理程序应在产品标记上给出。

微生物屏障特性

除了声明的透气性材料外，应按照附录C确定不透性。

无菌屏障系统所用材料的微生物屏障特性对保障包装完整性和产品的安全十分重要。评价微生物屏障特性方法分两类：适用于不透性材料的方法和适用于透气性材料的方法。

证实了材料是不透性的材料后，就意味着满足微生物屏障要求。

透气性材料应能提供适宜的微生物屏障。

透气性材料的微生物屏障特性评价，通常是在规定的试验条件（透过材料的流量、挑战菌种和试验时间）下使携有细菌芽孢的气溶胶或微粒流经样品材料，从而对样品进行挑战试验。在此规定的试验条件下，用通过材料后的细菌或微粒的数量与其初始数量进行比较，来确定该材料的微生物屏障特性。经确认的物理试验方法，只要与经过确认的微生物挑战法有对应关系，其所得的数据也可用于确定微生物屏障特性。关于微生物屏障测试，见表B.1（更多信息见ISO/TS 16775）。

与灭菌过程的适应性

应证实材料、预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统适用于其预期使用的灭菌过程、周期参数和过程限制。

可接受的做法是假定灭菌适应性的确定是使用了按有关国际标准或欧洲标准设计、生产和运行的灭菌器来确定的。例如，见ANSI/AAMI ST79、ISO 11135、ISO 11137（所有部分）、ISO 14937、 EN 285、EN 13060、EN 1422或EN 14180。

对预期用途的适应性的确定应考虑材料可能发生的变化。

应评价材料的性能，以确保在经受规定的灭菌过程后材料的性能仍在规定的限度范围之内（见5.1）。

- 规定的灭菌过程可包括多次经受相同或不同的灭菌过程。

- 当产品用多层包裹或多层包装时，可以对内外层材料的性能有不同的限定。

- 适应性的确定可与所要采用的灭菌过程的确认同步进行。

标记系统

标记系统应：

- 在使用前保持固定、完整和清晰；

- 在规定的灭菌过程和周期参数的过程中和过程后，与材料、无菌屏障系统和医疗器械相适应，应不对灭菌过程造成不良影响；

- 印墨不应向器械上迁移或与包装材料和/或系统起反应，从而影响包装材料和/或系统的有效性，也不应使其变色致使标记难以识别。

标记系统可有多种形式。包括直接在材料和/或无菌屏障系统上印刷或书写，或通过粘贴、热合或其他方式将标签上另外一层材料结合到材料和/或系统表面上。

材料和预成型无菌屏障系统的贮存与运输

- 材料和预成型无菌屏障系统应在确保其性能可以保持在规定限度内的条件下运输和贮存（见5.1）。

这可以通过以下来实现：

- 证实这些特性在规定的贮存条件下的保持性；

- 确保贮存条件和运输条件符合制造商的说明。

包装系统的设计和开发

总则

包装系统的设计，应使在特定使用条件下对使用者或患者所造成的安全风险和健康风险降至最低。

无菌屏障系统应当允许以无菌方式取用产品。

无菌取用可通过可用性评价证明（见7）。

包装系统应提供物理保护并保持无菌屏障系统的完整性。

保护性包装（如包括）应为无菌屏障系统及其内容物提供物理保护。

无菌屏障系统和保护性包装（如适用）应能对其灭菌并与所选择的灭菌过程相适应。

最终灭菌无菌屏障系统及其保护性包装（如包括）应当设计为在使用或有效期限前，无菌屏障系统在规定的处理、贮存、装卸和配送期间暴露于预期条件和危险后仍能保持无菌性。

保持无菌屏障的完整性可用来证实无菌状态的保持性。

- 见ANSI/AAMI ST65和参考文献[21]。无菌状态的丧失与事件相关，而不与时间相关。

- 有很多不同方式可以证明无菌保持性。对于从灭菌后到使用前保持与规定的大气压力相比的最小压差的无菌屏障系统，可以认为其能够保持无菌屏障的完整性。

如果在最终使用时开启的包装系统包括多层包装，无菌屏障系统应具有可识别的标识。

相关符号见ISO 15223-1：2021。

当相似的医疗器械使用相同的包装系统时，应对其结构相似性和最坏情况的识别加以说明并形成文件。至少应使用最坏情况的条件来确定是否符合本文件。

例如，不同规格的同一产品之间可以建立相似性。

设计

应建立、记录、实施和保持包装系统的设计和开发程序。

适当材料和预成型无菌屏障系统的选择和确认，至少应考虑第5章评估的性能。

包装系统的设计和开发应考虑许多因素，包括但不仅限于：

- 用户要求和使用场景；

- 产品的质量和结构；

- 锐边和凸出物的存在；

- 物理和其他保护的需要；

- 产品对特定风险的敏感性，如辐射、湿度、机构振动、静电等；

- 每包装系统中产品的数量；

- 包装标记要求；

- 环境限制；

- 产品有效期限的限制；

- 流通和处理环境；

- 贮存环境；

- 灭菌适应性和残留物。

医疗器械上为无菌液路提供闭合的组件和结构应得到识别和规定，这些宜包括但不限于：

材料；

光洁度；

组件的尺寸；

安装尺寸（如影像装配的公差）。

无菌液路产品放置在与无菌屏障系统类似的保护性包装内，应标明该包装是保护性包装而非无菌屏障系统。

无菌取用的可用性评价

应进行可用性评价并形成文件，证明可以从无菌屏障系统中以无菌方式取用无菌内容物。

无菌取用的可用性评价应当包括：

- 识别开启位置的能力；

- 在不污染或损坏内容物的情况下，识别并执行开启无菌屏障系统的技术的能力；

- 随后以无菌方式取用内容物的能力。

- 最佳的评价做法是考虑使用条件，包括使用适用的个人防护装备（例如手套和手术衣）。

- 无菌屏障系统的取用技术，要求避免无菌内容物与已开启的密封或闭合接触，降低无菌内容物被非无菌的密封或闭合的外部边缘污染的风险。

- 无菌屏障系统的取用技术，要求尽量降低无菌内容物暴露于潜在污染物的风险（例如空气中的颗粒、灰尘等）。

可以在真实或模拟使用条件下进行评价。

可以根据最坏情况或其他合理原则，利用无菌产品族和包装族之间的关系进行可用性评价。

若可用性评价不符合7.2所述的三个要求，可以重新设计无菌屏障系统和/或向用户提供附加信息。在随后的可用性评价中评价成功打开和取用内容物的能力。

在可用性评价前或作为评价的一部分，进行形成性研究是有用的，这可以观察用户在没有指导的情况下探索无菌屏障系统及其开启特性的能力。还可以对投放到市场的设计进行总结性研究，目的是观察打开包装的人是否按照预期方式执行开启，或是以其他方式完成取用（详细信息见参考文献[27]及YY/T 1474）。

包装系统的性能和稳定性

通用要求

应在灭菌样品完成包装系统性能试验和稳定性试验后进行无菌屏障系统完整性试验，用以确定无菌屏障系统保持无菌状态的能力。

无菌屏障系统完整性试验可通过分别测试材料完整性及密封和闭合完整性来进行。

- 无菌状态的丧失与事件相关，而不与时间相关。更多信息见ISO/TS 16775、ANSI/AAMI ST65和参考文献 [21]

- 稳定性试验和性能试验是两个不同的试验。性能试验是评价在经受生产、灭菌过程、搬运、贮存和运输环境后包装系统和产品之间的相互作用。

包装系统性能实验

包装系统应在运输、流通和贮存过程中对所有无菌屏障系统及其无菌内容物提供适宜的保护。

- 这些危险包括但不仅限于：

- 冲击和振动；

- 压力；

- 温度；

- 湿度；

- 运输方式；

- 压力变化。

无菌屏障系统通过了完整性试验，即证实保护性包装能够提供适当保护。但宜单独评估内装产品的性能。

应说明确定最坏情况无菌屏障系统的原则，并形成文件。

最坏情况需考虑经过所有规定的灭菌过程和最具挑战性的内容物。

稳定性实验

稳定性试验应证实无菌屏障系统始终保持其完整性。

稳定性试验应采用实时老化方案来进行。

采用加速老化方案的稳定性试验，在实时老化研究的数据出具之前，应被视为是标称有效期限的充分证据。

如果采用加速老化，除非有其他理由，应在实时老化的三个月内开始。且实时老化应在商业化之前开始。

如果进行加速老化试验，对选择的加速老化条件和试验期的说明应形成文件。

除非证明内容物与无菌屏障系统有不利的相互作用，否则先前已形成文件的试验应是充分的。

同样，当引进具有相似密封技术的新密封设备时，若经过密封确认，并且生产出的密封能够符合之前已形成文件的稳定性试验所使用的包装规范时，则无需重新进行稳定性试验。

包装系统确认与变更

如果无菌屏障系统满足GB/T 19633.2的要求，则应认为满足设计、可用性、性能试验和稳定性试验要求的包装系统得到确认。

有关包装系统设计的文件应包括在变更控制程序中，以便记录、验证和批准变更。

如果包装系统的设计、内容物、包装材料及配置的变更，影响了最初确认和无菌屏障系统的完整性，则应重新进行包装系统确认。如果贮存、运输和流通危险的变化超出最初确认，则应重新进行包装系统确认。

以下是可能影响已确认包装系统状态的变更实例：

引入新的包装材料；

对材料特性或稳定性造成不利影响的原材料变更；

灭菌过程变更；

采用不同的运输配置或配送方式；

无菌屏障系统完整性问题的市场反馈。

应对再确认的必要性进行评价并形成文件，如果不需要对原始确认的所有方面重新进行确认，再确认就不必像首次确认那样全面。

可以将设计确认与过程确认分开进行，便于在出现问题时分析根本原因，并在实际受影响范围内进行重新确认工作。

微小设计改变也应被记录，并可要求对确认状态进行评审。

多次微小改变可能对包装系统的确认状态造成累积影响。

无菌开启前的检查

最好在使用前，对标记为无菌的所有无菌屏障系统进行外观检查，以确定是否存在明显破坏无菌屏障系统完整性的缺陷。当特定医疗器械的使用说明对用户是适当或需要时，这些说明应包括在使用前对包装完整性的破坏进行外观检查的说明。

需提供的信息

材料、预成型无菌屏障系统或无菌屏障系统投放至市场时应随附如下信息，包括但不仅限于：

制造商和/或制造商授权代表的名称或商品名称和地址；

型号、规格和等级；

批号或其他追溯生产史的方式；

预期的灭菌过程和处理方法；

有效期限，如适用；

任何规定的贮存条件，如适用；

任何对处置或使用的限定（如环境条件），如适用；

材料和/或预成型无菌屏障系统为一次性使用或可重复使用；

重复性使用的材料和/或预成型无菌屏障系统，使用说明应包括保养、洗涤和/或清洁、灭菌、损坏或磨损的检查的频次和方式；

如果提供使用说明书，则应当说明书发布日期或版本。

（资料性）
医用包装指南

影响材料选择和包装设计的因素

医疗器械的特殊性质、预期的灭菌方法、预期使用、有效期限、运输和贮存，都会影响包装系统的设计和材料的选择。为最终灭菌医疗器械包装系统选择适宜的材料受A.1所示相互关系的影响。

影响最终灭菌医疗器械包装系统选择合适材料的相互关系

灭菌过程和考虑因素

灭菌过程的选择包括（但不限于）环氧乙烷（EO）、伽马辐射（γ）、电子束（e-beam）、湿热和低温氧化灭菌过程。医疗器械制造商为各种器械选择适宜的灭菌过程时，受很多因素制约。如果器械组成材料不具辐射稳定性，则通常使用EO、湿热和氧化剂灭菌。如果器械预期吸附高的EO残留浓度，器械制造商可能选择辐射灭菌。

如果器械预期使用EO、湿热、氧化过程灭菌，无菌屏障系统应允许灭菌因子进入以杀灭微生物，并排放灭菌气体，降低残留浓度。

如果器械预期使用辐射灭菌（γ或e-beam），可以不需要有透气组件，器械的屏障系统可以完全由不透气材料组成。

无菌屏障系统

医疗器械无菌屏障系统有很多通用特性。主要有顶材、底材和两部分的连接方式组成。要求密封有可剥离特性的情况下，可施加一层密封剂，以能使两层热封到一起。该密封剂层通常称之为涂胶层，传统的方式是将涂胶层施加在透气面上，现在，许多膜材在其膜结构中含有密封剂层。当采用熔封时，两个包装面都需要与热合或其他方法（如超声熔合）相适应。

有许多类型的无菌屏障系统用于无菌医疗器械的包装。第一种型式是预成型的硬质托盘和盖材。硬质托盘通常用热压成型工艺使其预成型。盖材可以是透气的或是不透气的，一般涂有密封层，将盖材热封于托盘上。这种带盖材的托盘一般用于外形较大和较重的器械，如骨科植入物，起搏器和手术套装盒。

第二种类型是以易剥离的组合袋。组合袋的典型结构是一面是膜，另一面是膜、纸或非织造布。组合袋常以预成型无菌屏障系统的形式供应，除留有一个开口（一般是底部）外，其他所有的密封都已形成。保留的开口便于装入器械后的灭菌前进行最终封口。由于可以加工成各种不同的规格，多种体积小、重量轻的器械都采用组合袋作为其无菌屏障系统。袋子可以有不同的设计特征（如，可以是折边袋，以便装入较高的器械）。

第三种类型是灭菌纸袋，一个灭菌纸袋只由一种医用级透气纸组成，折成一个长的无折边或有折边的管袋状（平面的或立体的）。管袋沿其长度方向上用双线涂胶密封，然后切成所需规格，一端用一层或多层粘合剂密封，多次折叠也可用于提高闭合强度。开口端通常有一个错边或一个拇指切，以便于打开。纸袋的最终闭合是在灭菌前形成。

第四种类型是顶头袋，顶头袋主要由两个不透气但相容的膜面熔封组成。一个膜面通常比另一面少，并用有涂胶层的透气材料热封。透气材料可以在后续使用时剥离以便打开袋子。顶头袋主要用来装大体积器械，如器械包。

第五种类型是被称之为成型/充装/密封（FFS）的包装过程。这种FFS过程生产出来的无菌屏障系统有类似于组合袋式、带盖材硬质托盘式，或有一个已拉伸或成型的软底膜。FFS过程中，通过放入顶材和底材，成型底材，装入器械，盖上顶材，密封无菌屏障系统。

第六种类型是四边密封（4SS）过程包装。4SS是一个类似枕式包装的不间断的包装过程。最为常见的是使用一种旋转密封设备来形成密封。在4SS过程中，将顶材和底材放入机器中，底材上放置产品，在产品上盖上顶材，最后密封四边。手套和创面敷料的包装便是采用4SS的实例。

以上列出的无菌屏障系统未能包含全部的包装形式。其他结构也可以作为无菌屏障系统。

无菌液路医疗器械可直接在器械的液路端口处采用无菌液路包装系统。可能包括保护套、塞子、盖子或其他器械专用闭合设计。在这些情况下，产品的初包装可以是以上讨论的四种类型之一，但可不需要为器械提供微生物屏障。

医疗机构中使用的无菌屏障系统典型的有组合袋、卷材、纸袋、灭菌包裹材料或重复性使用容器。

灭菌包裹用来为医疗机构中灭菌的器械提供无菌屏障系统。包裹和折叠工艺形成了曲折路径来保持无菌，而不是采用热封和胶封。器械在包裹前和在随后的灭菌过程中一般是装在器械分类托盘中。

重复性使用的容器由能反复承受医院灭菌循环的金属或合成的聚合材料制造。这些容器通常有相匹配的顶盖和底箱，并有密封垫圈，以使两部分之间形成密封。容器上的通气系统可使灭菌因子气体进出容器。用于提供微生物过滤的通风口设计和采用的材料差异很大。在容器内灭菌的器械可能需要进行专门的预处理或较长的暴露时间，以确保完成灭菌过程。

无论由哪些机构实施这些过程，最终灭菌和保持无菌状态对于患者的安全至关重要。

（资料性）
可用于证实符合本文件要求的标准试验方法、指南和程序

总则

下列文件包含了可用于证实符合本部分的条款。使用表B.1所列试验方法和程序时，应注意文件的签发日期。选用试验方法的具体要求见4.4。

列入表B.1中的试验方法和程序的准则是，由一个标准技术组织、贸易组织或国家标准机构推荐并可向其购买。参考文献中包含了文献中公布的其他试验方法。本附录并未包括所有的方法和程序。

包装材料和预成型无菌屏障系统

试验方法及其状态

| 属性/特性 | 参考标准 | 标题 | 试验方法中说明精确度和/或偏差、重复性和再现性 | 试验方法中仅说明精确度和/或偏差 | 指南，标准规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速老化 | YY/T 0681.1 | 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南 | 不适用a | 不适用 | 是 |
|  | YY/T 0698.8 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第8部分：蒸汽灭菌器用重复性使用灭菌容器 要求和试验方法 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 空气透过性 | GB/T 458 | 纸和纸板透气度的测定 | 否 | 否 | 不适用 |
|  | JIS P-8117 | 纸张和纸板 透气性和空气阻力测定（中等程度） 第5部分：葛尔莱法 | 是 | — | 不适用 |
|  | ASTM D737 | 纺织品 织物透气性的测定 | 是 | — | 不适用 |
|  | ASTM F2981 | 验证无孔柔性屏障材料空气流通阻力的标准测试方法 | — | 是 | 不适用 |
|  | TAPPI T460 | 纸张的空气阻力（葛尔莱法） | 是 | — | 不适用 |
|  | TAPPI T536 | 纸张的空气流通阻力（高压葛尔莱法） | 是 | — | 不适用 |
| 拒酒精性溶液 | AATCC-193 | 水性溶液排斥性：水/醇溶液耐受性试验 | 否 | 否 | 不适用 |
| 基本重量 | GB/T 451.2 | 纸和纸板定量的测定 | 否 | 否 | 不适用 |
|  | JIS P-8124 | 纸张和纸板 克重测定 | 否 | 否 | 不适用 |

- 表B.1（续）

| 属性/特性 | 参考标准 | 标题 | 试验方法中说明精确度和/或偏差、重复性和再现性 | 试验方法中仅说明精确度和/或偏差 | 指南，标准规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本重量 | ASTM 4321 | 塑料薄膜和薄片 样品平均厚度、卷平均厚度及单位质量面积的测定 称量法（称量厚度） | 是 | — | 不适用 |
|  | ASTM D3776 | 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 | 是 | — | 不适用 |
|  | TAPPI T410 | 纸张和纸板克重（单位面积重量） | 是 | — | 不适用 |
| 生物相容性 | GB/T 16886.1 | 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | ASTM F2475 | 医疗器械包装材料的生物学评价指南 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 耐破度 | GB/T 454 | 纸耐破度的测定 | 是 | — | 不适用 |
|  | JIS P-8112 | 纸张 胀破强度测定 | 是 | — | 不适用 |
|  | TAPPI T403 | 纸张胀破强度 | 是 | — | 不适用 |
|  | YY/T 0681.3 | 无菌医疗器械包装试验方法 第3部分：无约束包装抗内压破坏 | 是 | — | 不适用 |
|  | ASTM D3786 | 纺织织物胀破强度的标准测试方法 隔膜胀破强度测试仪法 | 是 | — | 不适用 |
|  | YY/T 0681.9 | 无菌医疗器械包装试验方法 第9部分：约束板内部气压法软包装密封胀破试验 | 是 | — | 不适用 |
| 氯化物 | ISO 9197 | 纸、纸板和纸浆 水溶性氯化物测定 | — | 是 | 不适用 |
|  | JIS P-8144 | 纸、纸板和纸浆 水溶性氯化物测定 | 是 | — | 不适用 |
|  | TAPPI T256 | 纸和纸浆中的氯化物 | — | 是 | 不适用 |
|  | YY/T 0698.4 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第4部分：纸袋 要求和试验方法（附录A 纸袋的pH值、氯化物、硫酸盐测定方法） | 否 | 否c | 不适用 |
| 洁净度 | TAPPI T437 | 纸张和纸板尘埃度的测定 | 是 | — | 不适用 |
|  | TAPPI T564 | 缺陷尺寸估算的透明图表 | 否 | 否 | 不适用 |
|  | JIS P-8145 | 纸张和纸板 杂质估算 | 否 | 是 | 不适用 |

表B.1（续）

| 属性/特性 | 参考标准 | 标题 | 试验方法中说明精确度和/或偏差、重复性和再现性 | 试验方法中仅说明精确度和/或偏差 | 指南，标准规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层重量 | YY/T 0681.8 | 无菌医疗器械包装试验方法 第8部分：涂层重量的测定 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 状态调节 | GB/T 10739 | 纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气条件 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | JIS P-8111 | 纸、纸板和纸浆-调节和测试用标准气压 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | ASTM D4332 | 试验用容器、包装或包装组件状态调节规程 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | GB/T 4857.2 | 包装 运输包装件基本试验 第2部分：温湿度调节处理 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 尺寸 | ASTM F2203 | 用精密钢尺进行线性测量的试验方法 | 是 | — | 不适用 |
| 悬垂性 | GB/T 23329 | 纺织品 织物悬垂性的测定 | 否 | 否 | 不适用 |
|  | GB/T 22364 | 纸和纸板 弯曲挺度的测定 | 是 | — | 不适用 |
|  | DIN 53121 | 纸和纸板的测试-使用光束法测定弯曲硬度 | 否 | 否 | 不适用 |
|  | TAPPI T489 | 纸和纸板的抗弯性（刚度）（基本配置中的泰伯式挺度仪法） | 是 | — | 不适用 |
|  | TAPPI T566 | 纸张弯曲阻力（刚度）（泰伯式挺度仪法，0至10泰伯刚度单位配置） | 是 | — | 不适用 |
| 抗揉搓 | YY/T 0681.12 | 无菌医疗器械包装试验方法 第12部分：软性屏障膜抗揉搓性 | 是 | — | 不适用 |
| 微生物屏障 | YY/T 0681.10 | 无菌医疗器械包装试验方法 第10部分：透气包装材料微生物屏障分等试验 | 是 | — | 不适用 |
|  | YY/T 0681.14 | 无菌医疗器械包装试验方法 第14 部分：透气包装材料湿性和干性微生物屏障试验 | 是 | — | 不适用 |
|  | ASTM F2101 | 使用金黄葡萄球菌生物悬浮粒评估医用面罩材料的细菌过滤效率(BFE)用标准试验方法 | — | 是 | 不适用 |
|  | SS 876 0019 | 医疗保健纺织品-细菌渗透-湿态 | 否 | 否 | 不适用 |
| 微生物屏障替代标准 | YY/T 0681.17 | 无菌医疗器械包装试验方法 第17部分: 透气包装材料气溶胶过滤法微生物屏障试验 | 是 | — | 不适用 |

表B.1（续）

| 属性/特性 | 参考标准 | 标题 | 试验方法中说明精确度和/或偏差、重复性和再现性 | 试验方法中仅说明精确度和/或偏差 | 指南，标准规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物屏障替代标准 | BS 6256 | 蒸汽灭菌用纸 – 医疗用的纸袋、塑封袋和卷料 附录 C: 甲基蓝微粒穿透性测试的方法 | 否 | 否 | 不适用 |
| 氧渗透 | GB/T 19789 | 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法 | 是 | — | 不适用 |
|  | ASTM F1307 | 用电量传感器测定固体包装件氧传输率的标准试验方法 | 是 | _ | 不适用 |
|  | ASTM F1927 | 用库仑检测器测定氧气传输率、渗透率和穿透屏蔽材料的受控相对湿度渗透的标准试验方法 | 是 | — | 不适用 |
|  | ASTM F2622 | 使用各种传感器测定塑料薄膜和薄片的氧气透过率的标准测试方法 | 是 | — | 不适用 |
| 剥离特性 | YY/T 0698.5 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第5部分:透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 要求和试验方法 （附录C：组合袋和卷材密封连接处强度测试方法） | 否 | 否 | 不适用 |
| 性能试验 | YY/T 0698.15 | 无菌医疗器械包装试验方法第15部分：运输容器和系统的性能试验 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | ISTA 3A&3B | 国际安全运输协会装运前试验程序 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | ISTA 4A&4B | 指定流通环境下的包装测试 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | ISTA 7D | 包裹运输体系下的温控运输包装件的测试 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | GB/T 4857.17 | 包装 运输包装件基本试验 第17部分：编制性能试验大纲的通用规则 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | YY/T 0698.8 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第8部分：蒸汽灭菌器用重复性使用灭菌容器 要求和试验方法 | 否 | 否 | 不适用 |

表B.1（续）

| 属性/特性 | 参考标准 | 标题 | 试验方法中说明精确度和/或偏差、重复性和再现性 | 试验方法中仅说明精确度和/或偏差 | 指南，标准规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能试验 | YY/T 0681.16 | 无菌医疗器械包装试验方法 第16部分:包装系统气候应变能力试验 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | ASTM D7386 | 单一包裹运输系统的包装性能测试的标准实施规程 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| pH | ISO 6588-1（JIS P-8133） | 纸浆、纸和纸板.水抽出物pH值的测定-第1部分: 冷提取 | 是 | — | 不适用 |
|  | ISO 6588-2（JIS P-8133） | 纸、纸板和纸浆.水提物pH值的测定-第2部分: 热萃取 | 是 | — | 不适用 |
|  | TAPPI T509 | 纸萃取物的氢离子浓度（pH值）（冷萃取法） | 是 | — | 不适用 |
|  | TAPPI T435 | 纸萃取物的氢离子浓度（pH值）（热萃取法） | 是 | — | 不适用 |
| 孔径 | YY/T 0698.2 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第2部分：灭菌包裹材料要求和试验方法（附录B：孔径测定方法） | 否 | 否c | 不适用 |
| 印刷和涂层 | YY/T 0681.6 | 无菌医疗器械包装试验方法第6部分：软包装材料上印墨和涂层抗化学性评价 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | YY/T 0681.7 | 无菌医疗器械包装试验方法 第7部分：用胶带评价软包装材料上印墨或涂层附着性 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 穿孔 | ASTM D1709 | 自由降落投掷法测量塑料膜抗冲击性试验方法 | 是 | — | 不适用 |
|  | YY/T 0681.13 | 无菌医疗器械包装试验方法 第13部分：软性屏障膜和复合膜抗慢速戳穿性 | 是 | — | 不适用 |
|  | GB/T 8809 | 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法 | 是 | — | 不适用 |
| 密封强度 | YY∕T 0681.2 | 无菌医疗器械包装试验方法第2部分：软性屏障材料的密封强度 | 是 | — | 不适用 |
|  | YY/T 0698.5 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第5部分：透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 要求和试验方法 | 否 | 否 | 不适用 |

表B.1（续）

| 属性/特性 | 参考标准 | 标题 | 试验方法中说明精确度和/或偏差、重复性和再现性 | 试验方法中仅说明精确度和/或偏差 | 指南，标准规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发技术规范 | ASTM F2559/ 2559F | 可灭菌剥离袋规格书编写的标准指南 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | ASTM F99 | 柔性阻隔卷材技术规范编写标准指南 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | ASTM F17 | 与柔性阻隔包装相关的标准术语 | 不适用 | 不适用 | 是 |
|  | YY/T 1759 | 医疗器械软性初包装设计和评价指南 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 静电 | BS 6524 | 纺织品表面电阻率的测定方法 | 否 | 否 | 不适用 |
|  | ASTM D257 | 绝缘材料直流电阻或电导率的标准试验方法 | - | 是 | 不适用 |
| 无菌屏障密封完整性 | YY/T 0681.4 | 无菌医疗器械包装试验方法 第4部分：染色液穿透法测定透气包装的密封泄漏 | 是 | - | 不适用 |
|  | YY/T 0681.11 | 无菌医疗器械包装试验方法 第11部分：目力检测医用包装密封完整性 | 是 | - | 不适用 |
|  | ASTM F3004 | 用空气超声法评估密封质量和完整性的标准试验方法 | 否 | 否 | 不 |
|  | ASTM F2228 | 用CO2示踪气体法非破坏性测定透气屏障材料泄漏的标准试验方法 | 是 | - | 不适用 |
|  | ASTM F3039 | 染色穿透法测定不透气包装和柔性屏障材料泄漏的标准试验方法 | 是 | - | 不适用 |
|  | ASTM F2227 | 用二氧化碳示踪气体法无损检测非密封和空医疗包装托盘中泄漏的标准试验方法 | 是 | - | 不适用 |
|  | ASTM F2391 | 用氦示踪气体法测定包装和密封完整性的标准试验方法 | 是 | - | 不适用 |
|  | YY/T 0681.5 | 无菌医疗器械包装试验方法 第5部分：内压法检测粗大泄漏（气泡法） | 是 | - | 不适用 |
|  | YY/T 0681.18 | 无菌医疗器械包装试验方法 第18部分：用真空衰减法无损检验包装泄漏 | 是 | - | 不适用 |

表B.1（续）

| 属性/特性 | 参考标准 | 标题 | 试验方法中说明精确度和/或偏差、重复性和再现性 | 试验方法中仅说明精确度和/或偏差 | 指南，标准规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无菌屏障密封完整性 | GB/T 15171 | 软包装件密封性能试验方法 | 是 | - | 不适用 |
|  | ASTM F2095 | 有或无约束板柔性包装压力衰减泄漏的标准试验方法 | 是 | - | 不适用 |
| 硫化物 | ISO 9198 | 纸、纸板和纸浆 水溶性硫化物测定法 | - | 是 | 不适用 |
|  | TAPPI T255 | 纸浆和纸中水溶性硫化物试验方法 | - | 是 | 不适用 |
|  | YY/T 0698.4 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第4部分：纸袋 要求和试验方法 | 否 | 否 | 不适用 |
| 抗撕裂 | ASTM D1424 | 落摆法测定织物耐撕裂强度（埃莱门多夫法）的标准试验方法 | 是 | - | 不适用 |
|  | ASTM D1922 | 用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展撕裂性的标准试验方法 | 是 | - | 不适用 |
|  | ASTM D1938 | 用单撕裂法测定塑料薄膜与薄板的抗扩展撕裂性(裤形撕裂)的标准试验方法 | 是 | - | 不适用 |
|  | JIS P-8116 | 纸 抗撕裂强度的测定-埃莱门多夫撕裂试验机法 | 是 | - | 不适用 |
|  | GB/T 455 | 纸和纸板撕裂度的测定 | 否 | 否 | 不适用 |
| 抗张性能 | GB/T 12914 | 纸和纸板 抗张强度测定 恒速拉伸法（20mm/min） | 是 | - | 不适用 |
|  | GB/T 22898 | 纸和纸板 抗张强度测定 恒速拉伸法（100mm/min） | 是 | - | 不适用 |
|  | ASTM D882 | 塑料薄膜拉伸性能标准试验方法 | 是 | - | 不适用 |
|  | ASTM D5034 | 纺织品断裂强力及伸长率标准试验方法(抓样法) | 是 | - | 不适用 |
|  | TAPPI T494 | 纸和纸板拉伸性能（利用等速伸长仪器） | 是 | - | 不适用 |
| 厚度/密度 | GB/T 451.3 | 纸和纸板厚度的测定 | 是 | - | 不适用 |
|  | JIS P-8118 | 纸和纸板 厚度、密度和比容的测定 | 否 | - | 不适用 |

表B.1（续）

| 属性/特性 | 参考标准 | 标题 | 试验方法中说明精确度和/或偏差、重复性和再现性 | 试验方法中仅说明精确度和/或偏差 | 指南，标准规程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度/密度 | ASTM F2251 | 柔性包装材料厚度测量的标准试验方法 | 是 | - | 不适用 |
|  | TAPPI T551 | 纸和纸板的厚度（软压板法） | 是 | - | 不适用 |
|  | TAPPI T411 | 纸、纸板和复合纸板厚度的测定（卡尺） | 是 | - | 不适用 |
| 阻水性 | GB/T 4744 | 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 | 否 | 否 | 不适用 |
|  | EDANA 170-1 | Wet barrier — Mason Jar 湿屏障性能—梅森瓶法 | 否 | 否 | 不适用 |
|  | GB/T 1540 | 纸和纸板吸水性的测定 可勃法 | 是 | - | 不适用 |
|  | AATCC-127 | 抗水性：静压试验法 | 否 | 否 | 不适用 |
|  | TAPPI T441 | 定尺寸（非吸水性）纸、纸板和瓦楞纸板吸水性 | 是 | - | 不适用 |
|  | YY/T 0698.2 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第2部分：灭菌包裹材料 要求和试验方法 | 否 | 否 | 不适用 |
|  | GB/T 465.1 | 纸和纸板 浸水后耐破度的测定 | 否 | 否 | 不适用 |
| 湿态耐破度 | GB/T 465.2 | 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定 | 否 | 否 | 不适用 |
| 湿态抗张性 | JIP P-8135 | 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定 | 否 | 否 | 不适用 |
|  | TAPPI T456 | 水饱和纸和纸板的拉伸断裂强度 | 是 | - | 不适用 |
|  | ASTM F2251 | 柔性包装材料厚度测量的标准试验方法 | 是 | - | 不适用 |
| a不适用。 b “—”表示在第一列说明了精确度和偏差。 c 关于精确度说明，见参考文献[26]。 d 确定孔径和疏水性的测试方法同见EN 868-3:2017、EN 868-6:2017和EN 868-7:2017的附录。 e 标准内只有精确度。 f每个材料和/或包装都应进行其自身的重复性和再现性研究。 |  |  |  |  |  |

（规范性）
不透气材料阻气体通过的试验方法

无菌屏障系统的不透气材料应按ISO 5636-5中规定的葛尔莱（Gurley）法进行透气性试验。

- 试验准则：不少于1h后，内圆筒应无可见移动，允差为±1mm。

在GB/T 19633.2及本文件中，偏差大于±1 mm的材料被认为是多孔材料。

如果在常规监视和生产试验中要使用其他试验方法，这些试验应以本试验方法（C.1）为准并经过确认。

用于常规监测和生产测试的试验方法示例见附录B。可使用其他试验方法测定透气性。

（资料性）
环境方面

世界各地都认识到需要尽量减少产品及其包装在全生命周期中对环境的潜在不利影响，并日益加强监管。

经过几十年的发展，目前最先进的无菌屏障解决方案在抗击医院获得性感染方面取得了重大进展。灭菌、保持无菌以及预防交叉感染是患者护理的关键因素。在发达国家医疗相关性感染（HAI）仍然是患者安全的一个主要问题，在发展中国家更是如此。患者安全和保持无菌仍是首要任务，本附录的目的是鼓励用户在设计无菌屏障解决方案时同时考虑环境因素，尽量减少对环境的影响。

与其他产品一样，医疗包装系统在其生命周期的所有阶段都会对环境产生影响，例如：资源开采；生产过程中的原材料、水和能源消耗；水、土壤和空气中的排放物；以及配送和储存方法。此外，还包括预期用途，如医疗器械的无菌取用、重复性使用和包括废弃物的最终处理和处置。这些影响从轻微到显著，都是值得研究的重要因素。

“全生命周期思维”指在生命周期的各阶段考虑产品影响环境的所有因素，将其应用于产品包装系统设计决策可以产生重大影响。例如，产品使用的包装原材料越少，对环境的潜在影响越小。

最终灭菌医疗器械包装应设计为无毒、无刺激性。如按照其预期使用时，对当地环境和人类没有重大的不利影响。

参考文献[140]至[163]是一份标准和准则清单，其中列出了基本环境因素、潜在的影响、减少和控制环境影响的方法以及相关环境要求、标签和声明的原则。

参考文献

- ISO 186, Paper and board — Sampling to determine average quality

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（GB/T 450-2008 MOD ISO 186-2002）

- ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

（GB/T 2828.1-2012 IDT ISO 2859-1:1999）

- ISO 9001, Quality management systems — Requirements

GB/T 19001 质量管理体系 要求（GB/T 19001-2016 IDT ISO 9001-2015）

- ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验

（GB/T 16886.1-2011 IDT ISO 10993-1:2009）

- ISO 11135, Sterilization of health-care products — Ethylene oxide — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

GB 18279.1 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分： 医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求（GB 18279.1-2015 IDT ISO 11135-1:2007）

- ISO 11137 (all parts), Sterilization of health care products — Radiation

GB 18280（所有部分） 医疗保健产品灭菌 辐射

- ISO 11139:2018, Sterilization of health care products  — Vocabulary of terms used in sterilization and related equipment and process standards

GB/T 19971 医疗保健产品灭菌 术语  (GB/T 19971-2015 IDT ISO/TS 11139-2006)

- ISO 13485, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes

YY/T 0287 医疗器械质量管理体系用于法规的要求

（ YY/T 0287-2017 IDT ISO 13485-2016）标准未注明相关采标信息

- ISO 14937, Sterilization of health care products — General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

GB/T 19974 医疗保健产品灭菌 灭菌因子的特性及医疗器械灭菌工艺的设定、确认和常规控制的通用要求  (GB/T 19974-2018 IDT ISO 14937-2009)

- ISO/TS 16775, Packaging for terminally sterilized medical devices — Guidance on the application of ISO 11607-1 and ISO 11607-2

- ANSI/AAMI ST65, Processing of reusable surgical textiles for reprocessing in health care facilities

- ANSI/AAMI ST77, Containment devices for reusable medical device sterilization

- ANSI/AAMI ST79, Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities

- ANSI/AAMI ST90, Processing of health care products - Quality management systems for processing in health care facilities

- EN 285, Sterilization — Steam sterilizers — Large sterilizers

GB 8599 大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型   (GB 8599-2008 NEQ EN285-2006)

- EN 868 (all parts), Packaging for terminally sterilized medical devices

YY/T 0698（所有部分） 最终灭菌医疗器械包装材料 (部分参照采用)

- EN 1422, Sterilizers for medical purposes — Ethylene oxide sterilizers — Requirements and test methods

- EN 13060, Small steam sterilizers

YY/T 0646 小型蒸汽灭菌器 自动控制型     （YY/T 0646-2015 NEQ EN 13060-2004）

- EN 14180, Sterilizers for medical purposes — Low temperature steam and formaldehyde sterilizers — Requirements and testing

- Hansen  J., Jones  L., Anderson  H., Larsen  C., Scholla  M., Spitzley  J., Baldwin  A.  In quest of sterile packaging: Part 1; Approaches to package testing. Med. Dev. & Diag. Ind.  1995,  17 (8) pp. 56–61

- Scholla  M., Hackett  S., Rudys  S., Michels  C., Bletsos  J.  A potential method for the specification of microbial barrier properties. Med. Device Technol.  2000,  11 (3) pp. 12–16

- Scholla  M., Sinclair  C.S., Tallentire  A.  1995). A European Consortium Effort to Develop a Physical Test for Assessing the Microbial Barrier Properties of Porous Medical Packaging Materials. In: Pharm. Med. Packaging 95, Copenhagen, Denmark

- Tallentire  A., & Sinclair  C.S.  A Discriminating Method for Measuring the Microbial Barrier Performance of Medical Packaging Papers. Med. Dev. Diag. Ind.  1996,  18 (5) pp. 228–241

- Sinclair  C.S., & Tallentire  A.  Definition of a correlation between microbiological and physical articulate barrier performances for porous medical packaging materials. PDA J. Pharm. Sci. Technol.  2002,  56 (1) pp. 11–19

- Berry  C.W., & Harding  L.  Validation of Test Methods for Characterizing and Specifying Materials Used in the Construction of Sterilization Packaging. Packag. Technol. Sci.  2013, 26 (2) pp. 115-124

- United States Food and Drug Administration. “Applying Human Factors and Usability Engineering to Medical Devices”. 3 February  2016. https: //www .fda .gov/downloads/ MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM259760.pdf,

Retrieved on 4 April 2018.

Annex B references

- ISO 187, Paper, board and pulps — Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning of samples

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（GB/T 10739-2002 EQV ISO 187-1990）

- ISO 534, Paper and board — Determination of thickness, density and specific volume

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定（GB/T 451.3-2002 IDT ISO 534-1988）

- ISO 535, Paper and board — Determination of water absorptiveness — Cobb method

GB/T 1540 纸和纸板吸水性的测定 可勃法（GB/T 1540-2002 neq ISO 535-1991）

- ISO 536, Paper and board — Determination of grammage

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定（GB/T 451.2-2002 eqv ISO 536-1995）

- ISO 811, Textiles — Determination of resistance to water penetration — Hydrostatic pressure test

GB/T 4744 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法（GB/T 4744-2013 MOD ISO 811-1981）

- ISO 1924-2, Paper and board — Determination of tensile properties — Part 2: Constant rate of elongation method (20 mm/min)

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）（GB/T 12914-2018 MOD ISO 1924-2-2008）

- ISO 1924-3, Paper and board — Determination of tensile properties — Part 3: Constant rate of elongation method (100 mm/min)

GB/T 22898 纸和纸板抗张强度的测定 恒速拉伸法(100mm/min)（GB/T 22898-2008 MOD ISO 1924-3:2005）

- ISO 1974, Paper — Determination of tearing resistance — Elmendorf method

GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定（GB/T 455-2002 eqv ISO 1974-1990）

- ISO 2233, Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Conditioning for testing

GB/T 4857.2 包装 运输包装件基本试验 第2部分：温湿度调节处理 （GB/T 4857.2-2005 MOD ISO 2233-2000）

- ISO 2493-1, Paper and board — Determination of bending resistance — Part 1: Constant rate of deflection

GB/T 22364 纸和纸板 弯曲挺度的测定（GB/T 22364-2018 MOD ISO 2493-1:2010,ISO 5629:2017,ISO 2493-2:2011）

- ISO 2493-2, Paper and board — Determination of bending resistance — Part 2: Taber-type tester

GB/T 22364 纸和纸板 弯曲挺度的测定（GB/T 22364-2018 MOD ISO 2493-1-2010,ISO 5629-2017,ISO 2493-2-2011）

- JIS P-8112, Paper — Determination of bursting strength

- ISO 3689, Paper and board — Determination of bursting strength after immersion in water

GB/T 465.1 纸和纸板 浸水后耐破度的测定 (GB/T 465.1-2008 IDT ISO 3689-1983)

- ISO 3781, Paper and board — Determination of tensile strength after immersion in water

GB/T 465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定 (GB/T 465.2-2008 MOD ISO 3781-1983)

- ISO 4180, Packaging — Complete, filled transport packages — General rules for the compilation of performance test schedules

GB/T 4857.17 包装 运输包装件基本试验 第17部分：编制性能试验大纲的通用规则（GB/T 4857.17 MOD ISO 4180-2009）

- ISO 5636-3, Paper and board — Determination of air permeance (medium range) — Part 3: Bendtsen method

GB/T 458 纸和纸板透气度的测定（GB/T 458-2008 MOD ISO 5636-2:1984,ISO 5636-3:1992,ISO 5636-5:2003）

- ISO 5636-5，Paper and board — Determination of air permeance and air resistance (medium range) — Part 5: Gurley method

GB/T 458 纸和纸板透气度的测定（GB/T 458-2008 MOD ISO 5636-2:1984,ISO 5636-3:1992,ISO 5636-5:2003）

- ISO 6588-1, Paper, board and pulps — Determination of pH of aqueous extracts — Part 1: Cold extraction

- ISO 6588-2, Paper, board and pulps — Determination of pH of aqueous extracts — Part 2: Hot extraction

GB/T 1545 纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定（GB/T 1545-2008 MOD ISO 6588-1981）

- ISO 9073-9, Textiles — Test methods for nonwovens — Part 9: Determination of drapability including drape coefficient

GB/T 23329 纺织品 织物悬垂性的测定（GB/T 23329-2009 MOD ISO 9073-9-2008）

- ISO 9197, Paper, board and pulps — Determination of water-soluble chlorides

- ISO 9198, Paper, board and pulp — Determination of water-soluble sulfates

- ISO 10993-1,Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing

GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验（GB/T 16886.1-2011 IDT ISO 10993-1-2009）

- AATCC-127, Water resistance: Hydrostatic pressure test

- AATCC-193, Aqueous liquid repellency: Water/alcohol solution resistance test

- ASTM D257, Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials

- ASTM D737, Standard test method for air permeability of textile fabrics

- ASTM D882, Standard test method for tensile properties of thin plastic sheeting

- ASTM D1424, Standard test method for tearing strength of fabrics by falling-pendulum (Elmendorftype) apparatus

- ASTM D1709, Standard test method for impact resistance of plastic film by free-falling dart method

- ASTM D1922, Standard test method for propagation tear resistance of plastic film and thin sheeting by pendulum method

- ASTM D1938, Standard test method for tear-propagation resistance (trouser tear) of plastic film and thin sheeting by a single tear-method

- ASTM D3078, Standard test method for determination of leaks in flexible packaging by bubble emission

GB∕T 15171 软包装件密封性能试验方法（GB∕T 15171-1994非等效NEQ ASTM D3078）

- ASTM D3420, Standard test method for pendulum impact resistance of plastic film

- ASTM D3776–6M, Standard test methods for mass per unit area (weight) of fabric

- ASTM D3786, Standard test method for bursting strength of textile fabrics —Diaphragm bursting strength tester method

- ASTM D3985, Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor

- ASTM D4169, Standard practice for performance testing of shipping containers and systems

YY/T 0681.15 无菌医疗器械包装试验方法 第15部分：运输容器和系统的试验 （YY/T 0681.15-2019 无相关采标信息，但在引言中写明参考了ASTM D4169-16）

- ASTM D4321, Standard test method for package yield of plastic film

- ASTM D4332, Standard practice conditioning containers, packages or packaging components for testing

- ASTM D5034, Standard test method for breaking strength and elongation of textile fabrics (Grab test)

- ASTM D7386, Standard Practice for Performance Testing of Packages for Single Parcel Delivery Systems

- ASTM F17, Standard Terminology Relating to Flexible Barrier Packaging

- ASTM F88/F88M, Standard test method for seal strength of flexible Barrier materials

YY/T 0681.2 无菌医疗器械包装试验方法 第2部分：软性屏障材料的密封强度（YY/T 0681.2-2010 无相关采标信息，但在前言中写明修改采用MOD ASTM F88-06）

- ASTM F99, Standard Guide for Writing a Specification for Flexible Barrier Rollstock Materials

- ASTM F392, Standard test method for flex durability of flexible barrier materials

YY/T 0681.12 无菌医疗器械包装试验方法 第12部分:软性屏障膜抗揉搓性（YY/T 0681.12-2014 无相关采标信息，但在前言中写明参考了ASTM F392-1993）

- ASTM F1140, Standard test methods for internal pressurization failure resistance of unrestrained packages

YY/T 0681.3 无菌医疗器械包装试验方法 第3部分：无约束包装抗内压破坏（YY/T 0681.3-2010 无相关采标信息，但在前言中写明修改采用MOD ASTM F1140-07）

- ASTM F1306, Standard test method for slow rate penetration resistance of flexible barrier films and laminates

YY/T 0681.13 无菌医疗器械包装试验方法 第13部分: 软性屏障膜和复合膜抗慢速戳穿性YY/T 0681.13-2014 无相关采标信息，但在前言中写明参考了ASTM F1306-1990）

- ASTM F1307, Standard Test Method for Oxygen Transmission Rate Through Dry Packages Using a Coulometric Sensor

- ASTM F1608, Standard test method for microbial ranking of porous packaging materials (Exposure chamber method)

YY/T 0681.10 无菌医疗器械包装试验方法 第10部分：透气包装材料微生物屏障分等试验YY/T 0681.10-2011 无相关采标信息，但在前言中写明修改采用MOD ASTM F1608-00）

- ASTM F1886/F1886M, Standard test method for determining integrity of seals for medical packaging by visual inspection

YY/T 0681.11 无菌医疗器械包装试验方法 第11部分 目力检测医用包装密封完整性（YY/T 0681.11-2014 无相关采标信息，但在前言中写明参考了 ASTM F1886-1998）

- ASTM F1927, Standard Test Method for Determination of Oxygen Gas Transmission Rate, Permeability and Permeance at Controlled Relative Humidity Through Barrier Materials Using a Coulometric Detector

- ASTM F1929, Standard test method for detecting seal leaks in porous medical packaging by dye penetration

YY/T 0681.4 无菌医疗器械包装试验方法 第4部分：染色液穿透法测定透气包装的密封泄漏

现行版（YY/T 0681.4-2010 无相关采标信息，但在前言中写明修改采用MOD ASTM F1929-1998）未生效版（YY/T 0681.4-2021 无相关标准采用信息）生效日期2022年4月1日

- ASTM F1980, Standard guide for accelerated aging of sterile barrier systems for medical devices

YY/T 0681.1 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南

（YY/T 0681.1-2018 无相关采标信息，但上一版YY/T 0681.1-2009 MOD ASTM F 1980:02）

- ASTM F2054, Standard test method for burst testing of flexible package seals using internal air pressurization within restraining plates

YY/T 0681.9 无菌医疗器械包装试验方法 第9部分： 约束板内部气压法软包装密封胀破试验 （YY/T 0681.9-2011 无相关采标信息，但在前言中写明修改采用MOD ASTM F2054-00）

- ASTM F2095, Standard test methods for pressure decay leak test for flexible packages with and without restraining plates

- ASTM F2096, Standard test method for detecting gross leaks in packaging by internal pressurization (Bubble test)

YY/T 0681.5 无菌医疗器械包装试验方法 第5部分：内压法检测粗大泄漏（气泡法）

（YY/T 0681.5-2010 无相关采标信息，但在前言中写明修改采用MOD ASTM F2096-04）

- ASTM F2097, Standard Guide for Design and Evaluation of Primary Flexible Packaging for Medical Products

YY/T 1759 医疗器械软性初包装设计和评价指南 (YY/T 1759-2020 无相关采标信息)

- ASTM F2101, Test method for evaluating the bacterial filtration efficiency (BFE) of medical face masks materials, using a biological aerosol of staphylococcus aureus

- ASTM F2203, Standard test method for linear measurement using precision steel rule

- ASTM F2217, Standard practice for coating/adhesive weight determination

YY/T 0681.8 无菌医疗器械包装试验方法 第8部分：涂胶层重量的测定

（YY/T 0681.8-2011 无相关采标信息，但在前言中写明修改采用MOD ASTM F2217-02）

- ASTM F2227, Standard test method for non-destructive detection of leaks in non-sealed and empty medical packaging trays by CO2 tracer gas method

- ASTM F2228, Standard test method for non-destructive detection of leaks in medical packaging which incorporates porous barrier material by CO2 tracer gas method

- ASTM F2250, Standard Practice for Evaluation of Chemical Resistance of Printed Inks and Coatings on Flexible Packaging Materials

YY/T 0681.6 无菌医疗器械包装试验方法 第6部分：软包装材料上印墨和涂层抗化学性评价（YY/T 0681.6-2011 无相关采标信息，但在前言中写明修改采用MOD ASTM F2250-03）

- ASTM F2251, Standard test method for thickness measurement of flexible packaging materials

- ASTM F2252, Standard Practice for Evaluating Ink or Coating Adhesion to Flexible Packaging Materials Using Tape

YY/T 0681.7 无菌医疗器械包装试验方法 第7部分： 用胶带评价软包装材料上印墨或涂层附着性

（YY/T 0681.7-2011 无相关采标信息，但在前言中写明修改采用MOD ASTM F2252-03）

- ASTM F2338, Standard test method for non-destructive detection of leaks in packages by vacuum decay

YY/T 0681.18 无菌医疗器械包装试验方法第18部分：用真空衰减法无损检验包装泄露

（YY/T 0681.18-2020 无相关采标信息）

- ASTM F2391, Standard Test Method for Measuring Package and Seal Integrity Using Helium as the Tracer Gas

- ASTM F2475, Standard guide for biocompatibility evaluation of medical device packaging materials

- ASTM F2559/2559F, Standard Guide for Writing a Specification for Sterilizable Peel Pouches

- ASTM F2622, Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using Various Sensors

- ASTM F2638, Standard Test Method for Using Aerosol Filtration for Measuring the Performance of Porous Packaging Materials as a Surrogate Microbial Barrier

YY/T 0681.17 无菌医疗器械包装试验方法 第17部分：透气包装材料气溶胶过滤法微生物屏障试验  （YY/T 0681.17-2019 无相关采标信息）

- ASTM F2825, Standard Practice for Climatic Stressing of Packaging Systems for Single Parcel Delivery

YY/T 0681.16 无菌医疗器械包装试验方法第16部分：包装系统气候应变能力试验（YY/T 0681.16-2019 无相关采标信息）

- ASTM F2981, Standard test method for verifying non-porous flexible barrier material resistance to the passage of air

- ASTM F3004, Standard test method for evaluation of seal quality and integrity using airborne ultrasound

- ASTM F3039, Standard Test Method for Detecting Leaks in Nonporous Packaging or Flexible Barrier Materials by Dye Penetration

- BS 6256, Specification for paper for steam sterilization paper bags, pouches and reels for medical use

- BS 6524, Method for determination of the surface resistivity of a textile fabric

- DIN 53121, Testing of paper and board — Determination of the bending stiffness by the beam method

- DIN 58953-6, Sterilization — Sterile supply — Part 6: Microbial barrier testing of packaging materials for medical devices which are to be sterilized

YY/T 0681.14 无菌医疗器械包装试验方法 第14部分：透气包装材料湿性和干性微生物屏障试验   （YY/T 0681.14-2018 无相关采标信息 技术性等同）

- EDANA 170-1, Wet barrier — Mason Jar

- EN 868 (all parts), Packaging for terminally sterilized medical devices

YY/T 0698（所有部分） 最终灭菌医疗器械包装材料

- ISTA 3A&3B, International Safe Transit Association Preshipment Test Procedures

- ISTA 4A&4B, Packaged — product for shipment in known distribution channels

- ISTA 7D, Thermal controlled transport packaging for parcel delivery system shipment

- JIS P-8111, Paper, board and pulps — Standard atmosphere for conditioning and testing

- JIS P-8112, Paper — Determination of bursting strength

- JIS P-8113，Paper and board — Determination of tensile properties — Part 2: Constant rate of elongation method

- JIS P-8116, Paper — Determination of tearing resistance — Elmendorf tearing tester method

- JIS P-8117, Paper and board — Determination of air permeance and air resistance (medium range) — Gurley method

- JIS P-8118, Paper and board — Determination of thickness, density and specific volume

- JIS P-8124, Paper and board — Determination of grammage

- JIS P-8135, Paper and board — Determination of tensile strength after immersion in water

- JIS P-8144, Paper, board and pulps — Determination of water-soluble chlorides

- JIS P-8145, Paper and board — Estimation of contraries

- SS 876 0019, Health care textiles — Bacterial penetration — Wet

- TAPPI T255, Water-soluble sulfates in pulp and paper, Test Method

- TAPPI T256, Water-soluble chlorides in pulp and paper

- TAPPI T403, Bursting strength of paper

- TAPPI T410, Grammage of paper and paperboard (weight per unit area)

- TAPPI T411, Thickness (calliper) of paper, paperboard and combined board

- TAPPI T435, Hydrogen ion concentration (pH) of paper extracts (hot extraction method)

- TAPPI T437, Dirt in paper and paperboard

- TAPPI T441, Water absorptiveness of sized (non-bibulous) paper, paperboard, and corrugated fiberboard (Cobb test)

- TAPPI T456, Tensile breaking strength of water-saturated paper and paperboard (“wet tensile strength”)

- TAPPI T460, Air resistance of paper (Gurley method)

- TAPPI T489, Bending resistance (stiffness) of paper and paperboard (Taber-type stiffness tester in basic configuration)

- TAPPI T494, Tensile properties of paper and paperboard (using constant rate of elongation apparatus)

- TAPPI T509, Hydrogen ion concentration (pH) of paper extracts (cold extraction method)

- TAPPI T536, Resistance of paper to passage of air (high-pressure Gurley method)

- TAPPI T551, Thickness of Paper and Paperboard (Soft Platen Method)

- TAPPI T564, Transparent chart for the estimation of defect size

- TAPPI T566, Bending resistance (stiffness) of Paper (Taber-type tester in 0 to 10 Taber stiffness unit configuration)

Annex D references

- ISO 14001, Environmental management systems — Requirements with guidance for use

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南  现行（GB/T 24001-2016 IDT ISO 14001-2015）

- ISO 14006, Environmental management systems — Guidelines for incorporating ecodesign

- ISO 14020, Environmental labels and declarations — General principles

GB/T 24020 环境管理 环境标志和声明 通用原则  （GB/T 24020-2000 IDT ISO 14020-1998）

- ISO 14021, Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

GB/T 24021 环境管理 环境标志和声明 自我环境声明 （Ⅱ型环境标志）  （GB/T 24021-2001 IDT ISO 14021-1999）

- ISO 14024, Environmental labels and declarations — Type I environmental labelling — Principles and procedures

GB/T 24024 环境管理 环境标志和声明 Ⅰ型环境标志 原则和程序  （GB/T 24024-2001 IDT ISO 14024-1999）

- ISO 14025, Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures

GB/T 24025 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序  （GB/T 24025-2009 IDT ISO 14025-2006）

- ISO/TR 14062, Environmental management — Integrating environmental aspects into product design and development

GB/T 24062 环境管理 将环境因素引入产品的设计和开发  （GB/T 24062-2009 IDT ISO/TR 14062-2002）

- ISO 14040, Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架  （GB/T 24040-2008 IDT ISO 14040-2006）

- ISO 14044, Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南  （GB/T 24044-2008 IDT ISO 14044-2006）

- ISO 14045, Environmental management — Eco-efficiency assessment of product systems — Principles, requirements and guidelines

- ISO 18601, Packaging and the environment — General requirements for the use of ISO standards in the field of packaging and the environment

GB/T 16716.1 包装与环境 第1部分：通则   （GB/T 16716.1-2018 MOD ISO 18601-2013）

- ISO 18602, Packaging and the environment — Optimization of the packaging system

GB/T 16716.2 包装与环境 第2部分：包装系统优化  （GB/T 16716.2-2018 MOD ISO 18602-2013）

- ISO 18603, Packaging and the environment — Reuse

GB/T 16716.3 包装与环境 第3部分：重复使用  （GB/T 16716.3-2018 MOD ISO 18603-2013）

- ISO 18604, Packaging and the environment — Material recycling

GB/T 16716.4 包装与环境 第4部分：材料循环再生  （GB/T 16716.4-2018 MOD ISO 18604-2013）

- ISO 18605, Packaging and the environment — Energy recovery

- ISO 18606, Packaging and the environment — Organic recycling

- ISO 50001, Energy management systems — Requirements with guidance for use

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南    （GB/T 23331-2020 IDT ISO 50001-2018）

- AAMI TIR 65, Sustainability of medical devices—Elements of a responsible product life cycle

- EN 13427, Packaging — Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

- EN 13428, Packaging — Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction

- EN 13429, Packaging — Reuse

- EN 13430, Packaging — Requirements for packaging recoverable by material recycling

GB/T 16716.5 包装与包装废弃物 第5部分：材料循环再生  （GB/T 16716.5-2010 IDT EN13430-2004）

- EN 13431, Packaging — Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

GB/T 16716.6 包装与包装废弃物 第6部分：能量回收利用  （GB/T 16716.6-2012 MOD EN13431-2004）

- EN 13432, Packaging — Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation — Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

- ISO 14971, Medical devices — Application of risk management to medical devices

YY/T 0316 医疗器械  风险管理对医疗器械的应用(YY/T 0316-2016  IDT ISO 14971-2007更正版)

- ISO 15223-1, Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements

YY/T 0466.1 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求      (YY/T 0466.1-2016 IDT ISO 15223-1-2012)    现行ISO 15223-1-2021

- IEC 62366 (all parts), Medical devices

- ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols

- JIS P 8133, Paper, board and pulps — Determination of pH of aqueous extracts

- JIS T 0993-1, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process