| ICS | 11.080.30 |
| --- | --- |
| CCS | C47 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 19633.2—20XX

代替GB/T 19633.2-2015

最终灭菌医疗器械包装 第2部分：

成型、密封和装配过程的确认的要求

Packaging for terminally sterilized medical devices-Part 2:

Validation requirements for forming, sealing and assembly processes

（ISO 11607-2:2019,MOD）

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  通用要求	5

5  包装过程的确认	6

6  装配	9

7  重复性使用无菌屏障系统的使用	9

8  无菌液路包装	9

附录A（资料性）  过程开发	11

参考文献	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 19333《最终灭菌医疗器械包装》的第2部分。GB/T 19633已经发布了以下部分：

——第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求；

——第2部分：成型、密封和装配过程的确认的要求。

本文件代替GB/T 19633.2—2015《最终灭菌医疗器械包装 第2部分：成形、密封和装配过程的确认的要求》，与GB/T 19633.2—2015相比，主要技术内容变化如下：

——更改了“预成形无菌屏障系统”的表述方法，将“预成形无菌屏障系统”更改为“预成型无菌屏障系统”（见引言、范围、3.13、3.17、5.1.1、5.1.4、5.3.1、5.3.2和5.4.1，2015年版的引言、范围、3.7、5.1.1，5.1.5，5.3.1，5.3.2和5.4.1）。

——更改了部分术语和定义描述，与ISO 11139:2018保持一致（见第3章，2015年版的第3章）。
    ——增加了术语和定义“过程参数”和“过程变量”（见3.14、3.15）。

——删除了专业术语 “关键” 过程参数，引入 “过程技术规范” ，它包含为生产出满足规范要求产品的所有要素（见3.15、5.1.3和5.4.5）。

本文件修改采用国际标准ISO 11607-2:2019《最终灭菌医疗器械包装 第2部分：成型、密封和装配过程确认的要求》。

本文件与ISO 11607-2:2019的技术差异及原因如下：

用规范性引用的GB/T 19633.1:20XX替换了ISO 11607-1:2019（见4.4.3和第7章），两个文件之间的一致性程度为修改，以适应我国的技术条件、增加可操作性。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家药品监督管理局提出。

本文件由全国消毒技术与设备标准化技术委员会（SAC/TC210）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布的情况为：

GB/T 19633—2005；

GB/T 19633.2—2015。

引言

最终灭菌医疗器械包装的设计和制造应确保可对医疗器械灭菌，并在无菌屏障系统被损坏或被打开前在形成文件的贮存、运输条件下保持无菌。

无菌屏障系统和包装系统的最关键特性之一是确保无菌的保持。以无菌状态交付的医疗器械应通过经确认的适当方法进行制造、包装和灭菌。包装过程的开发和确认对于达到并保持无菌屏障系统的完整性至关重要，以确认无菌医疗器械的使用者在打开包装前保持其完整性。

宜有形成文件的过程确认程序来证实灭菌和包装过程的效率和再现性。不仅仅是灭菌过程，密封、封盖或其他闭合系统、剪切和成型/充填/密封、装配过程及后续处理也会对无菌屏障系统产生影响。本文件为制造和装配包装系统用的过程提供了行为和要求框架。ISO 11607系列标准的指南参见ISO/TS 16775。

在ISO 11607-1:2006中，引入术语“无菌屏障系统”，用以描述执行医疗器械包装所需的特有功能的最小包装。其特有功能为：可对其进行灭菌，提供可接受的微生物屏障，可无菌取用。“保护性包装”则用以保护无菌屏障系统，无菌屏障系统和保护性包装组成了包装系统。“预成型无菌屏障系统”可包括任何已完成部分装配的无菌屏障系统，如组合袋、顶头袋、医院用的包装卷材等。

无菌屏障系统是最终灭菌医疗器械安全性的基本保证。管理机构之所以将无菌屏障系统视为是医疗器械的一个附件或一个组件，正是认识到了无菌屏障系统的重要特性所在。世界上许多地方把销往医疗机构用于机构内灭菌的预成型无菌屏障系统视为医疗器械。

GB/T 19633由两部分组成：

第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求。目的在于确立适用于各种潜在材料、医疗器械、包装系统设计和灭菌方法的总体原则和相关规则。

第2部分：成型、密封和装配过程的确认的要求。目的在于为制造和装配包装系统用的过程提供了行为和要求框架。

最终灭菌医疗器械包装 第2部分：成型、密封和装配过程的确认的要求

范围

GB/T 19633的本文件规定了最终灭菌医疗器械包装过程的开发和确认要求。这些过程包括了预成型无菌屏障系统、无菌屏障系统和包装系统的成型、密封和装配。

本文件适用于工业、医疗机构对医疗器械的包装和灭菌。

本文件不包括无菌制造医疗器械的包装要求。对于药物与器械的组合，还可能有其他要求。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19633.1-20XX 最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求（ISO 11607-1:2019，MOD）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

无菌取用 aseptic presentation

- 采用尽量降低微生物污染风险的条件和程序，从无菌屏障系统传递无菌内容物。

[来源：ISO 11139:2018, 3.13]

闭合 closure

<包装>用不形成密封的方法形成无菌屏障系统。

例如：通过可重复使用容器垫圈或折叠方式形成一条弯曲路径。

[来源：ISO 11139:2018, 3.51，有修改——增加了示例]

控制 control

管理规定范围内的变量。

[来源：ISO 11139:2018, 3.63]

有效期限 expiry date

产品在此日期前可以使用。

注：在本文件和GB/T 19633.1中，有效期限是指在无菌屏障系统中的医疗器械的有效期限。术语“有效期” 是指包装材料和预成型无菌屏障系统（3.13）装配成为无菌屏障系统（3.25）前的货架期。

[来源：ISO 11139:2018, 3.110，有修改——增加了注]

安装鉴定 installation qualification; IQ

是指通过客观证据证明已按照批准规范安装主要处理设备和辅助系统的过程。

[来源：ISO 11139:2018, 3.220.2]

标记 labelling

与医疗保健产品的识别、技术说明、预期用途和正确使用有关的标签、使用说明书和任何其他信息，但不包括货运文件。

[来源：YY/T 0287-2017, 3.8，有修改——术语 “医疗器械” 更换为 “医疗保健产品”]

医疗器械 medical device

用于人类的仪器、设备、工具、机械、器具、植入物、体外试剂、软件、材料或其他类似或相关物品，其预期使用由制造商确定，不论单独使用或组合使用，以达到下列一个或多个特定的医疗目的：

——疾病的诊断、预防、监护、治疗或缓解；

——损伤的诊断、监护、治疗、缓解或补偿；

——生理结构或生理过程的查验、替代、调节或支持；

——生命的支持或维持；

——妊娠控制；

——医疗器械的消毒；

——通过对取自人体的样本进行体外检查的方式来提供信息。

其作用于人体体内或体表，主要预期功能不是通过药理学、免疫学或代谢的方式实现，但这些方式可有助于实现预期功能。

注：有些产品在某些司法管辖区内可能被视为医疗器械，但在其他司法管辖区可能不被视为医疗器械：

用于医疗器械清洁或灭菌的产品；

用于医疗器械灭菌的包装袋、卷材、灭菌包裹和可重复使用的容器；

消毒物；

残障人士的辅助器具；

包含动物和/或人体组织的器械；

用于体外受精或辅助生殖技术的器械。

[来源：YY/T 0287-2017,3.11，有修改——增加了注的前两项]

微生物屏障 microbial barrier

无菌屏障系统尽量降低微生物侵入风险的能力。

[来源：ISO 11139:2018，3.169]

监测 monitoring

识别要求或预期性能水平的变化而不断检查、监督、密切观察或确定状态。

[来源：ISO Guide 73:2009, 3.8.2.1，有修改——删除了注]

运行鉴定 operational qualification; OQ

获取安装后的设备按运行程序使用时其运行是在预期确定的限度内的证据并形成文件的过程。

[来源：ISO 11139:2018，3.220.3]

包装系统 packaging system

无菌屏障系统（3.25）和保护性包装（3.18）的组合。

[来源：ISO 11139:2018，3.192]

性能鉴定 performance qualification; PQ

获取安装后并按运行程序运行过的设备持续按预先确定的参数运行的证据并形成文件的过程，从而使生产出符合其技术规范的产品（3.17）。

预成型无菌屏障系统 preformed sterile barrier system

已完成部分装配供装入和最终闭合或密封的无菌屏障系统（3.25）。

示例：纸袋、组合袋和敞开式可重复使用容器（3.21）。

[来源：ISO 11139:2018，3.201，有修改——增加了示例]

过程参数 process parameter

特定的过程变量值。

注: 工艺规范包括过程参数及其公差。

[来源：ISO 11139:2018，3.211]

过程技术规范 process specification

文件化程序，包括生产持续满足要求的产品所需设备、过程参数、监测装置和材料等。

过程变量 process variable

清洁、消毒、包装或灭菌过程中的化学或物理特性，更改这些变量可能改变其有效性。

示例：时间、温度、压力、浓度、湿度、波长。

[来源：ISO 11139:2018，3.213]

产品 product

过程的有形结果。

示例：原材料、中间体、组件、医疗保健产品。

注：在本文件和GB/T 19633.1中，产品包括预成型无菌屏障系统（3.13）、无菌屏障系统（3.25）及其内容物。

[来源：ISO 11139:2018, 3.217，有修改——增加了注]

保护性包装 protective packaging

为防止无菌屏障系统（3.25）和其内容物从装配直到最终使用的时间段内受到损坏的材料结构。

[来源：ISO 11139:2018，3.219]

重复性 repeatability

在相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点等条件下进行测量，在短时间内对同一或类似被测对象重复测量的测量条件。

[来源：ISO/IEC Guide 99:2007, 2.20，有修改——简化术语名称并忽略注]

再现性 reproducibility

在不同地点、不同操作者、不同测量系统条件下进行测量，对同一或类似被测对象重复测量的测量条件。

注1：不同测量系统可采用不同的测量程序。

注2：应说明改变和未改变的条件及实际改变到的什么程度。

[来源：ISO/IEC Guide 99:2007, 2.24，有修改——简化术语]

可重复使用容器 reusable container

设计成可反复使用的刚性无菌屏障系统（3.25）。

[来源：ISO 11139:2018，3.235]

密封 seal

<包装>通过结合，使表面连接到一起的结果，形成微生物屏障。

注：可以通过粘合剂或热熔等方式连接表面。

[来源：ISO 11139:2018, 3.244，有修改——增加了注]

密封强度 seal strength

密封承受外力的机械性能。

[来源：ISO 11139:2018，3.246]

无菌 sterile

无存活微生物。

[来源：ISO 11139:2018，3.271]

无菌屏障系统 sterile barrier system (SBS)

尽量降低微生物入侵风险并能使产品在使用地点无菌取用的最小包装。

[来源：ISO 11139:2018，3.272]

无菌液路包装 sterile fluid-path packaging

设计成确保医疗器械预期与液体接触部分无菌的端口保护套和/或包装系统。

[来源：ISO 11139:2018，3.273]

已最终灭菌 terminally sterilized

产品在其无菌屏障系统中暴露于灭菌过程后的状态。

[来源：ISO 11139:2018, 3.296]

确认 validation

通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

注1：确认所需的客观证据可以是试验结果或其他形式的确认结果，如：交换方法进行计算或文件评审。

注2：“已确认”一词用于表明相应的状态。

[来源：GB/T 19000--2016, 3.8.13，有修改——定义中添加了“过程”]

通用要求

质量体系

本文件所描述的活动应在正式的质量体系中进行。

注：GB/T 19001、YY/T 0287和ANSI/AAMI ST90给出了适用的质量体系的要求。国家或地区可以规定其他要求。

风险管理

本文件所描述的活动应当考虑医疗器械风险管理。

注：YY/T 0316包含医疗器械风险管理要求。国家或地区可以规定其他要求。

抽样

用于选择和测试材料、无菌屏障系统或包装系统的抽样方案应适合于被评价的材料、无菌屏障系统或包装系统。抽样方案应建立在统计学原理之上。

注：以统计为基础的抽样方案，如GB/T 2828.1或GB/T 450（必要时进行适当修改）给出了适用于材料、无菌屏障系统或包装系统的抽样方案。国家或地区可以规定其他要求。进一步指南见ISO/TS 16775（已经转化为团标）。

试验方法

应确定包装系统相应试验的选择原则，并形成文件。

应确定可接受准则，并形成文件。

- 注：合格/不合格是可接受准则的一种形式。

所有用于表明符合本文件的试验方法应在执行测试的实验室得到确认，并形成文件。

- 注：GB/T 19633.1—20XX附录B包含了适宜的试验方法一览表。测试方法标准发布机构未在任何实验室进行确认。

实验方法确认应证实所用方法的适宜性。应包括下列要素：

- —	确定试验方法的重复性；

- —	确定试验方法的再现性；

- —	确定完整性试验方法的灵敏度。

形成文件

证实符合本文件要求应形成文件。

所有文件应保存一个规定的期限。保存期限应考虑的因素有法规要求、医疗器械或无菌屏障系统的有效期限和可追溯性。

符合要求的文件可包括（但不限于）性能数据、技术规范和测试结果，以及确认方案、结论和必要措施。

用于确认、过程控制或其他质量决策过程的电子记录、电子签名和手签署电子记录应保持清晰、易于识别和检索。

包装过程的确认

总则

预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统制造过程应得到确认。

注：这些程示例包括，但不限于：

——组合袋、卷或袋子成型和密封；

——成型/充装/密封自动过程；

——套件组合和包裹，包括胶带的应用；

——无菌液路产品组装；

——托盘/盖材密封；

——重复性使用容器的充装和闭合；

——灭菌纸的折叠和包裹，包括胶带的应用。

过程确认应至少按顺序包括安装鉴定（IQ）、运行鉴定（OQ）和性能鉴定（PQ）。

应确定成型、装配和密封过程的过程技术规范。包括但不限于以下要素：

——所要求的过程输出；

——为控制过程及其能力而需要监控的过程变量和过程（和/或产品）特性；

——控制特定过程输出的过程参数。

- 过程开发不属于过程确认的正式范畴，宜被认为是成型和密封过程的组成部分（参见附录A）。

- 现有产品的确认可使用以前对现有产品的确认数据。这些数据可用于确定过程参数的公差。

当确认相似的预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统的制造过程时，确立相似性和最坏情况构型的说明应形成文件，至少应使最坏情况构型按本文件得到确认。

注：例如，由相同或类似原材料制成的不同规格的预成型无菌屏障系统之间具有相似性。

安装鉴定

安装鉴定至少应包括过程规范所列出的各要素。

应考虑以下方面：

——设备设计特点；

——安装条件，如布线、效用、功能等；

——安全性；

——设备在标称的设计参数下运行；

——随附的文件、印刷品、图纸和手册；

——配件清单；

——软件和/或固件确认；

——环境条件，如洁净度、温度、湿度和照明度；

——形成文件的操作者培训；

——操作手册或程序。

应进行试验以确定能够按规定控制过程变量。

注：更多指南参考附录A。

应检查或认证监视过程变量的功能。

应在过程变量超出预先确定的限值事件中挑战报警和警示系统或停机。

指定的仪器、传感器、显示器、控制器等应经过校准并有书面校准计划。

应有书面的维护保养和清洁计划。

应确认软件系统的应用。

注：关于软件确认，见YY/T 0287-2017 7.5.6 和参考文献[14]。

运行鉴定

应挑战过程变量以确定上、下限参数，确保生产的预成型无菌屏障系统和/或无菌屏障系统满足所有预先确定的技术规范要求。

应至少在上、下限（见5.3.1）生产预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统，使其具有满足预先规定要求的特性。

应考虑以下质量特性：

a)	对于成型和装配：

——完全成型/装配无菌屏障系统；

——产品适合于装入该无菌屏障系统；

——满足基本尺寸。

b)	对于密封：

——密封强度；

——规定密封宽度的完整密封；

——无通道或开封；

——无穿孔或撕开；

——对预期要开启的封边，无材料分层或分离。

c)	对于其他闭合系统：

——连续闭合；

——无穿孔或撕开；

——无材料分层或分离。

性能鉴定

性能鉴定应证实该过程在预期的操作条件下能持续生产出满足预先确定要求的预成型无菌屏障系统和无菌屏障系统。

性能鉴定应包括：

——实际或模拟的产品，除非在确认活动中说明不需要内容物的理由；

——运行鉴定中确定的常规过程参数；

——产品/包装要求的验证；

——过程控制和能力的保证；

——过程重复性和再现性。

对过程的挑战应包括生产过程中预期遇到的情况。

注：这些挑战可包括，但不限于：机器设置和程序变更，程序启动和重启，电力故障和波动，以及多班组（如适用）。

过程的性能鉴定应至少包括三组生产运行，以评估每一个运行中的变异性和各运行间的再现性。

注：这些过程变异包括，但不限于：机器预热达到均衡的变异，故障停机和班组更换，正常开机和停机，以及材料批间差。

应建立成型、装配、密封或闭合操作的形成文件的程序和（或）过程技术规范，并结合到性能鉴定中。

应监视并记录确定的过程变量。

过程应得到控制并能持续生产出符合预定要求的产品。

过程确认的正式批准

作为过程确认程序的最后一个步骤，过程确认应得到评审和正式批准并形成文件。

文件应总结和参考所有方案和结果，并描述过程确认阶段的结论。

过程控制与监视

应建立、执行和保持程序以确保包装过程得到控制，并在常规运行参数范围内持续生产规定的过程输出。

特定的过程变量应得到常规监测并保持记录。

过程更改和再确认

形成文件、审查和批准发生改变的更改控制程序，应包括有关成型、装配、密封或闭合过程的更改。

注：更改控制程序可包括再确认需求的检查。

如果设备、内容物、包装材料或包装过程发生改变会影响原始确认结果，应对过程进行再确认。

注1：下列改变会对已确认的过程带来影响：

——会影响过程变量的原材料改变；

——改变或更换设备的主要部件可能影响一个或多个既定参数；

——设备改造或翻新；

——过程和/或设备从一个地点移向另一个地点，或在厂内换地重新放置；

——质量或过程控制显示有下降的趋势。

注2：新设备安装不属于需要再确认的更改，但需要进行新过程确认。

应对再确认的必要性进行评价并形成文件，如果不需要对原始确认的所有方面重新进行确认，再确认就不必像首次确认那样全面。

注：可以将设计确认与过程确认分开进行，便于在出现问题时分析根本原因，并在实际受影响范围内进行重新确认工作。

微小过程改变也应被记录，并可要求对确认状态进行评审。

- 注：多次微小改变可能对包装系统的确认状态造成累积影响。

装配

无菌屏障系统应在相适应的环境条件下进行装配，以使医疗器械受到污染的风险为最小。

应按受控的标识和加工程序对包装系统进行装配，以防止错误标识。

注：其他指南见ISO/TS 16775、 DIN 58953-7和DIN 58953-8。

应依据建立在确认过程基础上的说明（用以确保灭菌处于规定的灭菌过程）对包装系统进行装配和充装器械。这些说明书宜包括内容物的构成和隔架、总重量、内包裹和吸水材料。

重复性使用无菌屏障系统的使用

除符合第6章所列的要求外，还应符合GB/T 19633.1-20XX中5.1.10和5.1.11的规定（如：装配、拆开、维护、修理和贮存）。

注：重复性使用容器的其他指南见YY/T 0698.8、DIN 58953-9和ANSI/AAMI ST 77。重复性使用织物的其他指南见YY/T 0506.1和ANSI/AAMI ST 65。

无菌液路包装

无菌液路组件的装配和闭合应满足第5章和第6章的要求。

（资料性）
过程开发

过程开发不属于过程确认的正式范畴，宜被认为是成型和密封的组成部分。过程开发或过程设计需得到评定以识别和评价：

——要求的过程要素（如：密封设备、传送带、成型设备、装配工具等）；

——要监视的过程变量和特性，及其阈值、偏差或状态，需要控制这些阈值、偏差或状态以产生所需的过程输出；

——需要控制过程变量满足已建立的参数要求（如：运行范围、设定及公差要求）。

进行过程评定是为了建立适当和必要的过程上下限，以及期望的正常运行条件，以达到稳定的过程能力，确保持续生产出预期的过程输出。这些过程极限宜足以远离失败条件或边界条件。采用以下技术会有助于选择最佳过程参数窗口，即绘制出对应于不同条件下的密封强度曲线，并附有相应的密封结果的外观实物。

潜在的故障模式和作用水平对过程影响最大，宜对其加以识别和追溯（故障模式及其作用分析、原因及其作用分析）。

宜使用具有统计意义的有效技术，如筛选试验和统计学设计的试验，来使过程得到优化。

被评价的过程变量包括，但不限于以下：

——温度；

——传导压力；

——停滞时间（流水线速度）；

——真空度；

——能量水平/频率（射频/超声波）；

——盖式闭合系统的扭矩极限。

所选的指定的过程变量，应能使它们得到控制并能生产出满足既定设计规范的无菌屏障系统和包装系统。

参考文献

[1] GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（GB/T 450-2008 MOD ISO 186:2002）

[2] GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 （GB/T 2828.1-2012 IDT ISO 2859-1:1999）

[3] GB/T 19001 质量管理体系 要求 (GB/T 19001-2016 IDT ISO 9001:2015)

[4] ISO 11139:2018, Sterilization of health care products — Vocabulary of terms used in sterilization
and related equipment and process standards

[5] YY/T 0287 医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求（YY/T 0287-2017 IDT ISO13485:2016）

[6] 	ISO/TS 16775, Packaging for terminally sterilized medical devices-Guidance on the application of ISO 11607-1 and ISO11607-2

[7] YY/T 0698.8 最终灭菌医疗器械包装材料 第8部分：蒸汽灭菌器用重复性使用灭菌容器 要求和试验方法

[8] YY/T 0506.1 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第1部分：制造厂、处理厂和产品的通用要求（YY/T 0506.1-2005 MOD EN 13795-1:2002）

[9] ANSI/AAMI ST65, Processing of reusable surgical testiles for use in health care facilities

[10]	ANSI/AAMI ST77, Containment devices for resuable medical device sterilization

[11] DIN 58953-7, Sterilization-Sterile Supply-Part 7: Use of sterialization paper, nonwoven wrapping material, paper bags and heat and self-sealable pouches and reels

[12] DIN 58953-8, Sterilization-Sterile Supply-Part 8: Logitics of sterile medical devices

[13] DIN 58953-9, Sterilization-Sterile Supply-Part 9: Handling of sterilization containers

[14] GAMP 5, Good Automated Manufacturing Practice: A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems Guide issued by International Society for Pharmaceutical Engineering ISPE

[15] 	ANSI/AAMI ST90, Processing of health care products-Quality management systems for processing in health care facilities

[16] YY/T 0316 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用 （YY/T 0316-2016 IDT ISO 14971:2007更正版）