环境试验方案（模板）

1 环境试验指标

环境试验应符合GB/T 14710-2009 《医用电器环境要求及试验方法》中气候环境试验和机械环境试验Ⅱ组及表1的规定。运输试验应符合GB/T 14710-2009中第4章和表1的规定。电源电压适应能力试验应符合GB/T 14710-2009中第5章及表1的规定。

表1（以Ⅱ组为例）

| 试验项目 | 试验要求 |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 持续时间(h) | 恢复时间(h) | 通电 状态 | 试验 条件 | 初始 检测 | 中间 检测 | 最后 检测 | 电源电压U |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -10% | +10% |
| 额定工作低温试验 | 1 | ― | 试验时通电 | +5℃ | — | ― | 2 | √ | ― |
| 低温贮存试验 | 4 | 4 | 试验后通电 | -20℃ | ― | ― | 2 | U |  |
| 额定工作高温试验 | 1 | ― | 试验时通电 | +40℃ | ― | 2 | ― | ― | √ |
| 运行试验 | 4 | ― | 试验时通电 | +40℃ | ― | ― | 2 | ― | √ |
| 高温贮存试验 | 4 | 4 | 试验后通电 | +55℃ | ― | ― | 2 | U |  |
| 额定工作湿热试验 | 4 | ― | 试验时通电 | +40℃ 80%RH | ― | ― | 2 | U |  |
| 湿热贮存试验 | 48 | 24 | 试验后通电 | +40℃ 93%RH | ― | ― | 2 | U |  |
| 振动、碰撞试验 | 一个试验方向、正常工作位置 |  | 试验后通电 | 基准试验条件 | ― | ― | 2.1 | ― |  |
| 运输试验 | 正常包装状态 |  | 试验后通电 | 基准试验条件 | ― | ― | 2.1 | U |  |
| 备注 | 试验电压U=a.c.XXXV |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 性能指标（参照技术要求写法）

2.1外观结构

……

3 试验方法

……