| 报告编号： |  |
| --- | --- |

产品送检资料要求

（生物性能）

产品送检资料清单

| 序号 | 资料名称 | 有关要求 | 是否齐备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托合同（一式两份） | 详见本所网站“检验服务--表格下载”栏中“7.1-2101-4050委托合同” | □是 □否 |
| 2 | 样品数量 | 样品数量要求详见附件1 | □是 □否 |
| 3 | 委托方送检材料说明1份 | 模板详见附件2，填写说明详见附件4 | □是 □否 |
| 4 | 生物学试验方案1份 | 模板详见附件3，填写说明详见附件4 | □是 □否 |
| 5 | 承诺书1份 | 详见附件5 | □是 □否 |
| 6 | 中英文信息对照表1份 | 若需出具英文报告，详见附件6 | □是 □否 |

注：1.请按照上述清单准备送检资料，并根据实际情况在“是否齐备”栏进行打“√”；

2.所提供的纸质版资料均需加盖企业章及骑缝章。

附件1：

样品数量

| 检测项目 |  |  | 试验所需最少样品量 |  | 浸提量(mL) | 最小包装样品量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体外细胞毒性 |  |  | 4g | 120cm2 | 20 | ≥2个 |
| 迟发型超敏反应（最大剂量法，双浸提） |  |  | 24g | 720cm2 | 120 | ≥6个 |
| 迟发型超敏反应（敷贴法） |  |  | / | 1000cm2 | / | / |
| 急性全身毒性（双浸提） |  |  | 6g | 180cm2 | 30 | ≥2个 |
| 异常毒性 |  |  | 3g | 90cm2 | 15 | ≥1个 |
| 热原 |  |  | 20g | 600cm2 | 100 | ≥1个 |
| 刺激 | 皮内刺激（双浸提） |  | 8g | 240cm2 | 40 | ≥2个 |
|  | 皮肤刺激（双浸提） |  | 8g或240cm2，每增加一次接触，样品量翻倍 |  | 40 | ≥2个 |
|  | 阴道刺激（双浸提） |  | 40g | 1200cm2 | 200 | ≥10个 |
|  | 直肠刺激（双浸提） |  | 40g | 1200cm2 | 200 | ≥10个 |
|  | 口腔刺激（双浸提） |  | 10g | 300cm2 | 50 | ≥2个 |
|  | 眼刺激（双浸提） |  | 8g | 240cm2 | 40 | ≥2个 |
| 遗传毒性 | 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验 |  | 8g | 240cm2 | 40 | ≥2个 |
|  | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 |  | 12g | 360cm2 | 60 | ≥2个 |
|  | 体外哺乳动物细胞基因突变试验 |  | 12g | 360cm2 | 60 | ≥2个 |
|  | 小鼠淋巴瘤细胞基因突变试验 |  | 12g | 360cm2 | 60 | ≥2个 |
|  | 哺乳动物骨髓染色体畸变试验 |  | 16g | 480cm2 | 80 | ≥2个 |
|  | 体内哺乳动物细胞微核试验 |  | 16g | 480cm2 | 80 | ≥2个 |
|  | 全三项（细菌回复突变，染色体畸变，基因突变）（双浸提） |  | 32g | 960cm2 | 160 | ≥4个 |
| 亚急性全身毒性 |  | 经口途径（28天） | 0.5kg | 4.2m2 | 7L | ≥28个 |
|  |  | 经静脉途径（7天) | 100g | 0.3m2 | 500mL | ≥7个 |
| 亚慢性全身毒性 |  | 经口途径(90天） | 1.3kg | 12m2 | 20L | ≥90个 |
|  |  | 经静脉途径（14天） | 200g | 0.6m2 | 1L | ≥14个 |
|  |  | 经静脉途径（28天） | 400g | 1.2m2 | 2L | ≥28个 |
|  |  | 胃肠外双途径（双浸提） | 400g | 1.2m2 | 2L | ≥19个 |
|  |  | 植入途径（90天） | 根据植入量定 |  |  |  |
| 血液相容性 | 凝血酶原时间测定 |  | 3g | 90cm2 | 15mL | ≥7个 |
|  | 血小板计数 |  | 3g | 90cm2 | 15mL |  |
|  | 部分凝血激活酶时间测定 |  | 3g | 90cm2 | 15mL |  |
|  | 补体C3a激活试验 |  | 3g | 90cm2 | 15mL |  |
|  | 白细胞计数 |  | 3g | 90cm2 | 15mL |  |
|  | 体外血栓形成 |  | 3g | 90cm2 | 15mL |  |
|  | 溶血试验 |  | 15g | 450cm2 | 75mL |  |
|  | 对照样品 |  | 血液相容性提供样品时必须提供参照样品。 要求：已上市具有注册证号的同类型产品（同名称或者同用途） |  |  |  |

| 检测项目 |  | 试验所需最少样品量 | 浸提量(mL) | 最小包装样品量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 植入试验 | 皮下/肌肉植入（1个周期） | 10个，每增加一个周期，样品量翻倍 |  |  |
|  | 骨埋植（1个周期） |  |  |  |

注：上述样品数量为样品制备选取部件或材料的最少样品数量，需同时满足试验所需样品量和最小包装样品量的要求。如进行多项目检测，样品数量需相应增加。

附件2：

委托方送检材料说明

一 、基本信息

| 样品名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |
| 生产日期 |  | 编号/批号 |  |  | 样品数量 |  |
| 分类目录 |  | 储存条件 | □常温 □特殊条件: |  |  |  |

二、样品描述

1、主要成分：

2、是否为吸水材料：□是  □否

3、预期用途

接触部位：□完好皮肤  □黏膜  □损伤表面  □血路  □循环血液□组织/骨/牙本质  □其它：

接触时间：□短期（≤24h） □长期（＞24h-30d） □持久（＞30 d）

三、取样说明

1、样品彩色实物图（需标记及说明取样部件/部位名称）

| 制备样品选取部件比例说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标记 | 部件或材料名称 | 取样比例（%） |
| 1 | .. |  |
| 2 | .. |  |
| 3 | .. |  |
| .. |  |  |

样品彩色标记图

..

3

2

1

2、测试方式

□混合测试（单次收费） □分部件/部位测试（按部件/部位收费）

3、其它需说明的事项：

委托方： (盖章)

年    月    日

附件3：

生物学试验方案

- 细胞毒性

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

样品制备：选择选择一项

取样部件/部位：

浸提比例：选择一项

浸提介质：选择一项

浸提条件：选择一项

试验方法：选择一项

试验要求：选择一项

- 致敏试验

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

样品制备：选择一项

取样部件/部位：

浸提比例：选择一项

浸提方式：选择一项； 选择一项

试验方法：按照GB/T 16886.10-2024中6.5规定的方法进行。（豚鼠最大剂量试验）

试验要求：应无致敏反应

- 皮内反应

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

样品制备：选择一项

取样部件/部位：

浸提比例：选择一项

浸提方式：选择一项； 选择一项

试验方法：按照GB/T 16886.23-2023中7.3规定的试验方法进行

试验要求：样品组与对照组记分之差不大于1.0

- 皮肤刺激

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

样品制备：选择一项

取样部件/部位：

浸提比例：选择一项

浸提方式：选择一项； 选择一项

接触方式：选择一项

试验方法：按照GB/T 16886.23-2023中7.2规定的试验方法进行。（多次接触需提供接触次数、接触频率，周期最多不超过21天）

试验要求：应不大于极轻微刺激

- 黏膜刺激

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

样品制备：选择一项

取样部件/部位：

浸提比例：选择一项

浸提方式：选择一项； 选择一项

试验方法：选择一项，按照按照GB/T 16886.23-2023中附录D中规定的试验方法进行，

试验要求：选择一项

- 急性全身毒性

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

样品制备：选择一项

取样部件/部位：

浸提比例：选择一项

浸提方式：选择一项； 选择一项

试验方法：按照GB/T 16886.11-2021规定的试验方法进行，

试验要求：应无急性全身毒性反应

- 溶血试验

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

取样部件/部位：

制备比例：选择一项

试验方法：按照GB/T16886.4-2022的规定进行试验

试验要求：溶血率应小于5%

- 机械溶血试验

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

取样部件/部位：整体取样

取样比例：整体灌注循环

试验方法：按照GB/T16886.4-2022规定进行试验

试验要求：供试品的标准溶血指数（N.I.H.）应小于0.1g/100L（100mg/100L）

- 血液相容性试验（需提供参照品）

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

参照品提供要求：选择国内已经上市的同类型产品作为参照品，由委托方提供

取样部件/部位：                   ，（详见附件4第6条）

样品和参照品与血液的接触比例：选择一项

试验方法：按GB/T 16886.4-2022的规定进行试验

试验选择和试验要求（可多选，“”表示选择，“”表示不选择）：

部分凝血活酶时间（PTT）试验

试验要求：（符合其中一条即可）

百分比：样品组与空白对照组相比，百分比应≥80%，如不在此范围内，则与参照品组进行比较判定；

统计学分析：样品组试验结果与空白对照组、阴性对照组或参照品组相比，三者任一在统计学上无显著性差异。

þ  凝血酶原时间（PT）试验

试验要求：供试品试验结果与参照品试验结果相比在统计学上应无显著性差异，或供试品试验结果与参照品试验结果的百分比应在85%～115%之间

体外血栓形成试验

试验要求：供试品试验结果与参照品试验结果相比在统计学上应无显著性差异，或供试品试验结果与参照品试验结果的百分比应在85%～115%之间

  血小板计数试验

试验要求：供试品试验结果与参照品试验结果相比在统计学上应无显著性差异，或供试品试验结果与参照品试验结果的百分比应在85%～115%之间

  补体3a(C3a)激活试验

试验要求：供试品试验结果与参照品试验结果相比在统计学上应无显著性差异，或供试品试验结果与参照品试验结果的百分比应在85%～115%之间

  血液学（白细胞和红细胞计数试验）

试验要求：供试品试验结果与参照品试验结果相比在统计学上应无显著性差异，或供试品试验结果与参照品试验结果的百分比应在85%～115%之间

- 体内血栓形成试验

参照品提供要求：选择国内已上市的同类型产品作为参照品，由委托方提供。

取样部位：

按照GB/T 16886.4-2022规定的犬体内血栓试验方法进行。

试验要求：供试品试验结果应等于或小于参照品的血栓形成。

- 遗传毒性

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

取样部件/部位：

浸提比例：选择一项

试验方法（可多选，“”表示选择，“”表示不选择）：

（注：PVC、PC、PS、PES等材料不适合用二甲基亚砜等有机溶剂做为浸提介质）

Ames试验

浸提方式：选择一项

体外小鼠淋巴瘤TK试验

浸提方式：选择一项

体外哺乳动物细胞染色体畸变试验

浸提方式：选择一项

试验方法：按照GB/T16886.3-2019中规定的试验方法进行

试验要求：结果应为阴性

- 植入试验

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

取样部件/部位：

植入部位：选择一项

植入周期（植入观察点选择，可多选）：

1周  4周  13周  26周  52周 其它周期：   周

阴性对照品：选择一项

（如委托产品性质特殊，如多孔形态，可吸收物等，则由委托方提供已上市同类产品为对照品。）

试验方法：按照GB/T16886.6-2022中规定的试验方法进行，

试验要求：选择一项

- 亚急性全身毒性试验

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

样品制备：选择一项

取样部件/部位：

浸提比例：选择一项

浸提方式：选择一项， 选择一项

接触途径：选择一项

剂量：10mL/kg大鼠体重/天，选择一项

剂量：    g/kg大鼠体重，接触周期：    天

试验方法：按照GB/T 16886.11-2021中规定的试验方法进行，对样品的亚急性全身毒性进行评价

试验要求：应无亚急性全身毒性反应

- 亚慢性全身毒性试验

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

样品制备：选择一项

取样部件/部位：

浸提比例：选择一项

浸提条件：选择一项

浸提介质：选择一项

试验方法：按照GB/T 16886.11-2021中规定的试验方法进行

接触途径：选择一项

给药剂量：选择一项

接触周期：选择一项

试验要求：应无亚慢性全身毒性反应

- 慢性毒性试验

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

样品制备：选择一项

取样部件/部位：

浸提比例：选择一项

浸提条件：选择一项

浸提介质：选择一项

试验方法：按照GB/T 16886.11-2021中规定的试验方法进行

接触途径：选择一项

给药剂量：选择一项

接触周期：选择一项

试验要求：应无慢性毒性反应

- 热原

样品制备依据：《GB/T16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料》

取样部件/部位：

浸提比例：选择一项

浸提条件：选择一项

浸提介质：选择一项

试验方法：按照《中华人民共和国药典》2020年版 四部 1142 热原检查法规定的试验方法进行

试验要求：应无热原反应

委托方：(盖章)

年    月    日

附件4：

填写说明

1. 根据各地审评机构要求和以往发补情况进行综合考虑，明确检验报告是否需加盖CNAS和CMA章。加盖CNAS和CMA章，本试验方案无需填写试验要求栏目内容，检验报告内容仅包含方法和测试结果，不进行结果判定；无需加盖CNAS和CMA章，本试验方案需填写试验要求栏目内容，检验报告出具时对检验结果进行判定。

2.根据产品特点和临床使用特性，推荐按照GB/T16886.12《医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品》的规定选择试验液制备方法，确定浸提介质（见表1）、比例（见表2）、温度和时间（见表3）。或依据常用操作并在论证的基础上提供一个标准化的方法，在多数情况下产品应使用适宜的加严条件。

表1 浸提介质

| 性质 | 浸提介质 |
| --- | --- |
| 极性介质 | 生理盐水（常用）、无血清培养基、水 |
| 非极性介质 | 植物油（常用） |
| 其它介质 | 乙醇/水、乙醇/生理盐水、聚乙二醇400、二甲基亚砜（DMSO）、含血清培养基（常用） |

表2 浸提比例

| 厚度mm | 浸提比例 （表面积或质量/体积）±10％ | 材料形态举例 |
| --- | --- | --- |
| ＜0.5 | 6cm2/mL | 膜、薄片、管壁 |
| 0.5～1.0 | 3cm2/mL | 管壁、厚片、小型模制件 |
| ＞1.0 | 3cm2/mL | 大型模制件 |
| 不规则形状固体器械 | 0.2g/mL | 粉剂、球体、泡沫、无吸收性模制件、多孔高密度材料 |
| 不规则形状多孔器械（低密度材料） | 0.1g/mL | 薄膜、织物 |
| 注：虽然目前没有可用于测试对溶剂有吸收的聚合物材料（例如吸收剂和水胶体）的标准化方法，但建议的方案如下； — 测定每0.1g或1.0cm2材料吸收浸提介质的体积； — 然后，在进行材料浸提时，对浸提混合物按每0.1g或1.0cm2额外加入该浸提介质吸收体积。 |  |  |

表3 浸提条件

| 条件 | 备注 |
| --- | --- |
| 37±1℃，24±2h | 该项条件仅推荐细胞毒使用，且产品为短期接触完好皮肤或黏膜的非植入类器械 |
| 37±1℃，72±2h | 大部分器械使用的浸提条件 |
| 50±2℃，72±2h | 三类及长期植入产品 |
| 70±2℃，24±2h |  |
| 121±2℃，1±0.1h |  |

3. 如需对浸提液调节pH值或过滤、离心等方法去除悬浮的粒子，请在委托声明中写出关键步骤（如校正后pH值及调整pH的介质，过滤的滤膜孔径，离心速率等）；如样品存在吸胀、固化等，请注明相应处理的方式、吸胀量（按不同的浸提介质分别提供）、比例及条件等相关信息。

4. 细胞毒性：如无特殊规定，本中心默认采用GB/T16886.5规定的MTT法进行细胞毒性试验。

5. 黏膜刺激试验：请根据医疗器械的预期用途和使用部位选择适宜的检测方法。

6. 皮肤刺激试验：如无特殊规定，本中心默认使用单次接触试验，如委托方需要选择多次接触试验，需提供接触次数，接触时间的具体说明。

7. 血液相容性试验：委托时请提供参照品，通常为国内已上市的同类型器械（必须含有产品名称、型号规格、生产单位、生产批号、注册证号等信息），如果新产品检测可以考虑相类似的产品（如材料相似）。若供试品与血液接触的部件复杂（如部件之间的材料成分差异大、部件组成过多等），建议分部件进行试验。血液相容性试验主要检测与血液接触的核心材料，因血源供应有限无法整体浸没的试验样品和对照样品，需加工成适合尺寸（见下表4）进行试验。

8. 溶血试验：若无特殊规定，试验采用GB/T14233.2-2005规定的方法进行（直接接触法）。器械如不适宜采用GB/T14233.2-2005规定的比例（5g/10mL），可按GB/T 16886.12规定的适宜的比例制备，或采用其它经验证可行的试验方法进行试验。

9. 植入试验；原则上需由委托方加工成符合GB/T16886.6要求尺寸的植入物（见下表4），一个产品如涉及多个部件或材料，植入试验均需要分别独立进行。如无特殊说明，本中心采用高密度聚乙烯（PE）或医用不锈钢作为阴性对照，如委托产品性质特殊（如多孔形态，可吸收物），则由委托方提供已上市同类产品为对照品。

10. 如需要在报告中对试验结果进行结论判定，需提供对各个检验项目结果的要求；如报告仅需按照GB/T 16886方法提供试验结果，则不需要额外对结果做出要求。

表4 样品加工尺寸

|  |  | 尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植入试验 | 皮下途径 | 直径10-12mm，厚 0.3mm； 直径1.5mm，长5mm | 10个/周期 |
|  | 肌肉途径 | 长10mm，直径1-3mm | 10个/周期 |
|  | 骨途径 | 长6mm，直径2mm | 10个/周期 |
| 血液相容性试验 （对照品同步制备） | 溶血试验 | 2.5cm×0.5cm | 20g |
|  | 部分凝血活酶时间（PTT）试验 | 1.0cm×0.2cm | 3g |
|  | 凝血酶原时间（PT）试验 | 2.5cm×0.5cm | 3g |
|  | 体外血栓形成试验 | 2.5cm×0.5cm | 3g |
|  | 血小板计数试验 | 2.5cm×0.5cm | 3g |
|  | 补体3a（C3a）激活试验 | 1.0cm×0.2cm | 3g |
|  | 血液学（白细胞和红细胞计数试验） | 2.5cm×0.5cm | 3g |

附件5：

承　诺　书

广东省医疗器械质量监督检验所：

本公司所提供的用于生物性能评价检测的样品及材料全部真实有效，并与今后生产的产品相一致，若有任何不一致，本公司愿承担由此产生的一切法律责任。

委托方：（公章）

年   月   日

附件6：

中英文信息对照表

| 序号 | 项目 | 中文 | 英文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品名称 Name of Samples |  |  |
| 2 | 型号/规格 Model / Type |  |  |
| 3 | 委托方 Client |  |  |
| 4 | 委托地址 Client’s Address |  |  |
| 5 | 生产单位 Manufacturer |  |  |
| 6 | 受检单位 Corporation being inspected |  |  |
| 7 | 商标 Trademark |  |  |

委托方：(盖章)

年    月    日