ICS 11.040.20

C45

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0485—XXXX

代替YY 0485－2011

一次性使用
心脏停跳液灌注器

Single-use cardioplegia delivery system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家食品药品监督管理局   发布

前  言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准是针对YY0485-2011《一次性使用心脏停跳液灌注器》的修订，本标准发布之日起代替YY0485-2011《一次性使用心脏停跳液灌注器》。

本标准与YY0485-2011的差异：

- 增加了泵管性能的要求（见4.2.1）；

- 删除了灌注器流量的要求；

- 修改了变温性能的要求（见4.2.3）；

- 增加了温度适应性的要求（见4.2.7）；

- 增加了醇溶出物（DEHP）残留量要求（见4.3.7）；

- 增加了耐腐蚀性能的要求（见4.4）

- 修改了密封性的试验方法（见5.2.4）；

- 4.3.2金属离子试验方法增加了电感耦合等离子体质谱法（见5.3.3.2）。

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用体外循环设备标准化技术委员会(SAC/TC158)归口。

本标准起草单位：广东省医疗器械质量监督检验所。

本标准主要起草人：许朝生、徐苏华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- YY 0485-2004；

- YY 0485-2011。

一次性使用
心脏停跳液灌注器

- 范围

本标准规定了一次性使用心脏停跳液灌注器的结构与分类、要求、试验方法。

本标准适用于一次性使用心脏停跳液灌注器（以下简称灌注器）。灌注器供体外循环心脏直视手术作心脏停跳液灌注用；也适用于组织器官保护液的灌注。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志（ISO 780：1997，MOD）

GB/T 1962.1注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求(GB/T 1962.1-2015，ISO 594-1:1986，IDT)

GB/T 1962.2 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第2部分：锁定接头（GB/T 1962.2-2001, ISO 594-2:1998,IDT）

GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法  第1部分：化学分析方法

GB/T 14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法

GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标

GB 18278.1医疗保健产品灭菌 湿热 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求（GB 18278.1-2015，ISO 17665-1:2006，IDT）

GB 18279.1 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求（GB 18279.1-2015，ISO 11135-1:2007，IDT）

YY/T 0927-2014 聚氯乙烯医疗器械中邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）溶出量测定指南

YY/T 0149-2006 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法（ISO 13402：1995，MOD）

GB 18280.1 医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求（GB 18280.1-2015，ISO 11137-1:2006，IDT）

GB 19335-2003  一次性使用血路产品通用技术条件

《中华人民共和国药典》

- 结构与分类

  - 灌注器以泵管、变温器、连接管为主要组成部件。

  - 本标准规定产品分为A型、B型；变温器需使用热交换水箱的为A型，变温器使用冰水混合物的为B型。

- 要求

  - 外观

    - 灌注器应光洁、无异物，除金属部分外应透明或半透明。

    - 灌注器各组成部件灭菌后不应变形和粘连。

  - 物理性能

    - 泵管性能

      - 流量

在规定的入口压力范围内，流量相对偏差不应超过10%。

      - 使用寿命

泵管使用寿命≥6h。

    - 微粒含量

每平方厘米内表面积上的15μm～25μm的微粒数不得超过1个；大于25μm的微粒数不得超过0.5个。

    - 变温性能

使2L、25℃的纯净水降到10℃所需的时间，A型＜10min，B型＜20min。

    - 密封性

灌注器在规定压力下不得有泄漏、破裂、脱落等现象。

    - 连接牢固度

各连接处(不包括保护套)应能承受15N的轴向静拉力。

    - 鲁尔接头

鲁尔接头应符合GB/T 1962.1或GB/T 1962.2的要求。

    - 温度适应性

灌注器在0℃～50℃范围内不应变形和破裂。

  - 化学性能

    - 还原物质（易氧化物）

20mL检验液和空白液消耗高锰酸钾溶液〔c（KMnO4）＝0.002mol/L〕的体积之差应不超过2.0mL。

    - 金属离子

当用原子吸收分光光度计法（AAS）或电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）或相当的方法进行测定，检验液中钡、铬、铜、铅、锡的总含量应不超过1.0μg/mL，镉的含量应不超过0.1μg/mL。

当按比色试验时，检验液呈现的颜色应不超过质量浓度ρ（Pb2+）＝1μg/mL的标准对照液。

    - 酸碱度

检验液与空白液pH值之差应不超过1.5。

    - 蒸发残渣

50mL检验液蒸发残渣的总量应不超过2mg。

    - 紫外吸光度

检验液的吸光度应不大于0.1。

    - 环氧乙烷残留量

灌注器如采用环氧乙烷气体灭菌时，环氧乙烷残留量应不大于10μg /g。

    - 醇溶出物（DEHP）残留量

对于含有聚氯乙烯（PVC）管路的产品，DEHP残留量不得超过15mg/100mL。

  - 耐腐蚀性能

对于含有金属部件的产品，其金属部件的耐腐蚀性能应符合YY/T 0149-2006的规定，腐蚀程度不超过a级。

  - 生物性能

    - 生物学评价

灌注器应按GB/T 16886.1的规定进行生物学评价，评价结果应无生物学危害。

    - 无菌

灌注器应经过已确认过的灭菌过程使产品无菌。

    - 无热原

灌注器应无热原。

  - 有效期

应给出有效期，有效期内产品应符合规定要求。

- 试验方法

  - 外观

以目力观察，灌注器应符合4.1.1、4.1.2的要求。

  - 物理性能

    - 泵管性能

      - 流量

将灌注器管路置于产品适用的恒流泵上，用水作为试验液体，设置机器显示流量（L0）为300 mL/min（或产品的推荐使用流量），测定实际流量（L1）；通过调整管路进水口大小，使入口处的负压逐渐增加到33.3 kPa（250 mmHg），在负压达到33.3 kPa（250 mmHg）的10 min后，测定实际流量（L2），按式(1)、式(2)计算流量相对偏差，检验结果应符合4.2.1.1规定。

式中：

δ1——正常压力下流量相对偏差；

δ2——33.3 kPa（250 mmHg）压力下流量相对偏差；

L0——机器显示流量；

L1——正常压力下机器实际流量；

L2——33.3 kPa（250 mmHg）压力下机器实际流量；

      - 使用寿命

按使用说明书的要求安装灌注器，以水为试验介质，以生产厂规定的最大流量转流6h，应无破裂、无渗漏、无脱落等现象，应符合4.2.1.2的要求。

    - 微粒含量

按GB 19335-2003附录A的方法进行检验，应符合4.2.2的要求。

    - 变温性能

环境温度为（20±5）℃，温度监测仪精度为0.2℃，灌注器循环水量为（2±0.1）L，水温应为（25±1）℃。

将A型变温器连接热交换水箱，水箱出口水温（4±1）℃，循环水流量（13～20）L/min，灌注器以300mL/min的流量进行试验，结果应符合4.2.3的要求。

将B型变温器置入（0～4）℃冰水中，以300mL/min的流量进行试验，结果应符合4.2.3的要求。

    - 密封性

将A型灌注器置于一个合适的试验回路。向灌注器的血液通道施加150kPa压力，持续2min，结果应符合4.2.4的要求；向灌注器的液体通道施加350kPa压力，持续2min，结果应符合4.2.4的要求。

将B型灌注器各端封口，浸入（20±5）℃的水中，施加40kPa压力，持续2min，结果应符合4.2.4的要求。

    - 连接牢固度

灌注器每一连接处的一端固定，另一端施加15N的轴向静拉力，持续15s，应符合4.2.5的要求。

    - 鲁尔接头

按GB/T 1962.1或GB/T 1962.2的规定进行检验，应符合4.2.6的要求。

    - 温度适应性

将整套灌注器放入0℃环境中3min，然后放入50℃中3h，取出后恢复至室温进行观察，并按5.2.4进行密封性试验，应符合4.2.7的规定。

  - 化学性能

    - 检验液制备

取灭菌后的灌注器，与一个1000mL的玻璃烧瓶连接成一个封闭的循环系统，烧瓶内加入500mL水，并保持在(37±1)℃，通过灌注泵作用于泵管上，使水以300mL/min的流量循环2h，收集全部液体并冷却至室温，即为检验液。

空白对照液则需取一1000mL玻璃烧瓶加500mL水，在(37±1)℃的条件下放置2h即可。

    - 还原物质（易氧化物）试验

按GB/T 14233.1-2008中5.2.2方法二规定进行，应符合4.3.1的要求。

    - 金属离子

      - 原子吸收法

按GB/T 14233.1-2008中5.9.1规定进行,应符合4.3.2的要求。

      - 电感耦合等离子体质谱法

按GB/T 5750.6-2006中1.5规定进行，应符合4.3.2的要求。

      - 比色法

按GB/T 14233.1-2008中5.6.1规定进行,应符合4.3.2的要求。

    - 酸碱度试验

按GB/T 14233.1-2008中5.4.1规定进行,应符合4.3.3的要求。

    - 蒸发残渣试验

按GB/T 14233.1-2008中5.5规定进行,应符合4.3.4的要求。

    - 紫外吸光度试验

按GB/T 14233.1-2008中5.7规定在250nm～320nm波长范围内进行,应符合4.3.5的要求。

    - 环氧乙烷残留量

按GB/T 14233.1-2008中9的规定进行检验，应符合4.3.6的要求。

    - DEHP残留量

浸提溶剂采用密度为0.9373g/mL～0.9378g/mL的乙醇水混合液（20℃，用液体比重天平或精度相当的设备配制），取灭菌后的灌注器，与一个1000mL的玻璃烧瓶连接成一个封闭的循环系统，烧瓶内加入500mL浸提溶剂，并保持在(37±1)℃，通过灌注泵作用于泵管上，使浸提溶剂以300mL/min的流量循环2h，收集全部液体并冷却至室温，即为浸提液。

按YY/T 0927-2014中气相色谱/质谱仪联用法（GC/MS）测定DEHP溶出量。

  - 耐腐蚀性能

按YY/T 0149-2006中5沸水试验法规定进行，应符合4.4的要求。

  - 生物性能

    - 生物学评价

应按GB/T 16886.1的规定进行生物学评价，应符合4.5.1的规定。

    - 无菌试验

灌注器应按GB 18278.1、GB 18279.1或GB 18280.1确认过的灭菌过程使其无菌。按《中华人民共和国药典》的规定进行检验，应符合4.5.2的要求。

    - 热原试验

按《中华人民共和国药典》的规定进行检验，应符合4.5.3的要求。

  - 有效期

    - 取过有效期不超过一个月的产品（仲裁法，宜优先采用），或按5.5.2～5.5.4进行老化，检验4.2.4、4.4.2、4.4.3，结果应符合4.6的要求。

- 有效期内产品应符合标准4.1～4.4的要求，本条款建立在老化前产品全性能检验的基础上，要求检验4.2.4、4.4.2、4.4.3。

    - 选择加速老化温度，确定加速老化因数AAF。推荐采用60℃作为加速老化温度。

- 老化温度老化因数对照表

| 加速老化温度(℃) | 加速老化因数AAF | 与实际贮存一年相当的老化时间(d) |
| --- | --- | --- |
| 50 | 6.96 | 52.4 |
| 55 | 9.85 | 37.1 |
| 60 | 13.93 | 26.2 |
| 65 | 19.70 | 18.5 |
| 70 | 27.86 | 13.1 |
| - 一般医用聚合物在超过60℃的温度下容易发生非线性变化，因此，推荐采用60℃作为加速老化温度。但如果生产企业提出要求，可以采用其它温度。 |  |  |

    - 根据样品剩余有效期天数，用以下公式计算加速老化时间（准确到0.1d）。

t=d/AAF                        ……………………(1)

式中：t—加速老化时间；

d—剩余有效期天数；

AAF—加速老化因数。

    - 按加速老化温度、加速老化时间老化样品。

    - 老化结束后，将样品在常温下放置三天，在十天内开始进行各项实验。