ICS 11.040.40

C45

中华人民共和国医药行业标准

YY

YY 0465—××××

代替YY 0465－2009

一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器

Disposable Membrane Plasmaseparator and Plasma Component Separator

（征求意见稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

国家食品药品监督管理局 发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类与命名	2

5 要求	2

6 试验方法	4

7 检验规则	6

8 标志	6

9 包装、运输、贮存	7

附录A （规范性附录） 分离器微粒含量测定方法	8

附 录 B （规 范 性 附 录） 分离器渗透性能的测定	10

附录C （规范性附录） 分离器蛋白筛选系数的测定方法	11

- 前    言

- 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

- 本标准代替YY0465-2009。

- 本标准第五章为强制性。

- 本标准与YY0465-2009相比，主要变化如下：

- ——增加了关于一次性使用空心纤维血浆成分分离器的要求；

- ——增加了有效期的要求；

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

- 本标准的附录A、附录B、附录C是规范性附录。

- 本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

- 本标准由全国医用体外循环设备标准化技术委员会归口并负责解释。

- 本标准由国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心负责起草。

- 本标准主要起草人：。

- 本标准于2002年6月第一次发布，本标准于2008年第一次修订，本标准于2016年第二次修订。

一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器

  - 范围

- 本标准规定了一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存。

本标准适用于一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器。一次性使用空心纤维血浆分离器（简称血浆分离器）配合血浆分离装置对各种免疫、代谢失调及某些中毒等疾病进行治疗。一次性使用空心纤维血浆成分分离器（简称血浆成分分离器）适用于实施双重滤过血浆交换治疗，与血浆分离器联用，通过膜分离方法，从分离出来的血浆中分离一定分子量的物质。

  - 规范性引用文件

- 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB /T 191 包装储运图示标志

- GB /T 13074 血液净化术语

- GB /T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法

- GB /T 16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验（GB/T 16886.1-2011；ISO 10993-1:2009，IDT）

- GB/T 16886.4 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择（GB /T 16886.4-2003， ISO10993-4：2002，IDT）

GB/T 16886.5 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验（GB/T 16886.5-2003， ISO10993-5：1999，IDT）

GB/T 16886.10 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验（GB/T 16886.10-2005，ISO10993-10：2002，IDT）

GB/T 16886.11 医疗器械生物学评价  第11部分：全身毒性试验（GB/T 16886.11-2011；ISO 10993-11:2006，IDT）

中华人民共和国药典2015年版

  - 术语和定义

GB/T 13074 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

- 血浆分离plasmaseparation

分离血浆与血液有形成分的过程。

血浆分离装置 plasmaseparation system

由血液动力、监控、容量平衡系统及血浆分离器等组成的装置。

    - 血浆成分分离

分离血浆中不同分子量物质的过程。

  - 分类与命名

    - 型式

型式为空心纤维型。

    - 型号命名

  - 要求

    - 外观

外壳应透明，表面光洁，液体通道内不得有肉眼可见的杂质。

    - 血浆分离器和血浆成分分离器的有效膜面积

血浆分离器和血浆成分分离器的有效膜面积应不低于公称面积的90％。

    - 血浆分离器血室容量和血浆成分分离器血浆室容量

血浆分离器血室容量和血浆成分分离器血浆室容量应在制造商规定的范围内。

    - 血浆分离器和血浆成分分离器的基本尺寸

      - 血浆分离器血室和血浆成分分离器血浆室出入口尺寸

血浆分离器血室和血浆成分分离器血浆室出入口尺寸应符合图1中的规定。

      - 血浆分离器和血浆成分分离器滤出液腔室出入口尺寸

血浆分离器和血浆成分分离器滤出液腔室出入口尺寸应符合图2中的规定。

    - 拉伸强度

空心纤维的拉伸强度应在制造商规定的范围内。

    - 微粒脱落

内腔应洁净，100mL洗脱液中15μm～25μm的微粒数不得超过200个，大于25μm的微粒数不得超过100个。

    - 化学性能

      - 还原物质（易氧化物）

20mL检验液与同批空白对照液消耗高锰酸钾溶液[c（KMnO4）=0.002mol/L]的体积之差应不超过2.0mL。

      - 金属离子

5.6.2.1当用原子吸收分光光度计(AAS)或相当的方法进行测定时，检验液中钡、铬、铜、铅、锡的总含量应不超过1μg/mL,镉的含量应不超过0.1μg/mL。

5.6.2.2 当用比色法测定时，检验液所呈现的颜色应不超过质量浓度ρ(Pb2+)=1μg/mL的标准对照液。

      - 酸碱度

检验液与同批空白对照液pH值之差应不超过1.5。

      - 蒸发残渣

50mL检验液蒸发残渣的总量应不超过2mg。

      - 紫外吸光度

检验液的吸光度应不大于0.1。

      - 环氧乙烷残留量

血浆分离器和血浆成分分离器如用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

    - 生物学评价

应按GB/T 16886.1的规定进行生物学评价。

    - 无菌

血浆分离器和血浆成分分离器应无菌。

    - 热原

血浆分离器和血浆成分分离器应无热原。

    - 细菌内毒素

- 血浆分离器和血浆成分分离器细菌内毒素含量应小于0.5EU/mL

    - 血浆分离器分离血浆血红蛋白含量

血浆分离器分离血浆时血浆中的血红蛋白含量变化应符合制造商的规定，且应不大于60mg/L。

    - 密封性能

      - 空心纤维膜内承受压力

空心纤维血浆分离器血室/空心纤维血浆成分分离器血浆室空心纤维膜内应能承受60kPa的试验压力。

      - 空心纤维膜外承受压力

应承受正压60kPa，负压低于大气压60kPa的试验压力。

    - 渗透性能

      - 空心纤维血浆分离器血浆滤过率

血浆滤过率应符合制造商的规定。

      - 空心纤维血浆分离器蛋白筛选系数

总蛋白筛选系数应不小于0.80，白蛋白筛选系数应不小于0.85。

      - 空心纤维血浆成分分离器血浆成分滤过率

血浆成分滤过率应符合制造商的规定。

      - 空心纤维血浆成分分离器蛋白筛选系数

成分分离器蛋白筛选系数应符合制造商的规定。

    - 耐温性能

在0℃～50℃温度范围内不应有变形和破裂。

    - 有效期

按照有效期的规定，产品的性能应在有效期内得到保证。

  - 试验方法

    - 外观

以正常或矫正视力，在平均照度为300Lx～750Lx且无放大条件下观察，应符合5.1的规定。

    - 血浆分离器和血浆成分分离器的有效膜面积

血浆分离器和血浆成分分离器的有效膜面积按式（1）计算，应符合5.2的规定。

S=πDLn×10-6 ………………………………… （1）

- 式中：

- S—有效膜面积， m2；

- D—空心纤维内径， mm；

- L—空心纤维有效长度，mm；

n—空心纤维根数

    - 血浆分离器血室容量和血浆成分分离器血浆室容量

血浆分离器血室或血浆成分分离器血浆室、滤出液侧均充填经过脱气而不留气泡的充填液，放置60min，先使滤出液侧处于密闭状态后，采用加压空气（约50kPa）将血液侧的水排出测量（需减去滤出液侧渗透到浆分离器血室或血浆成分分离器血浆室的量）。应符合5.3的规定。

    - 血浆分离器和血浆成分分离器的基本尺寸

6.4.1 血浆分离器血室和血浆成分分离器血浆室出入口尺寸

用通用量具或专用量具进行检验，结果应符合5.4.1的规定。

6.4.2 血浆分离器和血浆成分分离器滤出液腔室出入口尺寸

用通用量具或专用量具进行检验，结果应符合5.4.2的规定。

    - 拉伸强度

当用纤维拉伸强度机或相当的方法进行拉伸强度检测，应符合5.5的规定。

    - 微粒脱落

按附录A进行，应符合5.6的规定。

    - 化学性能

      - 检验液制备:按产品说明书的规定组装并预冲，将产品和玻璃烧瓶连成一循环系统，用塞子封住滤出液出口，按公称纤维面积1m2约用500mL实验室用水比例加入实验室用水并保持在37℃±1℃，通过蠕动泵作用于一段尽可能短的硅胶管上，使水以1L/h的流量循环2h。取50mL循环液稀释至1000mL备用。

取同体积实验室用水，不装样品同法制备空白对照液。

      - 还原物质（易氧化物）试验

按GB/T14233.1-2008中5.2.2方法二规定进行，应符合5.7.1的要求。

      - 金属离子试验

6.6.3.1 原子吸收分光光度法为仲裁方法，按GB/T14233.1-2008中5.9.1的规定进行，应符合5.7.2.1的要求。

6.6.3.2 按GB/T14233.1-2008中5.6.1方法一规定进行，应符合5.7.2.2的要求。

      - 酸碱度

按GB/T14233.1-2008中5.4.1方法一规定进行，应符合5.7.3的要求。

      - 蒸发残渣

按GB/T14233.1-2008中5.5规定进行，应符合5.7.4要求。

      - 紫外吸光度

在250nm～320nm波长范围内按GB/T14233.1-2008中5.7的规定进行，应符合5.7.5要求。

      - 环氧乙烷残留量

按GB/T14233.1-2008中规定的方法进行，应符合5.7.6要求。

    - 生物学评价

企业产品注册时应按GB/T16886.1的规定内容进行生物学性能评价。若需要进行试验至少应进行：

- 6.7.1.1 细胞毒性，按GB/T16886.5的规定进行，细胞毒性反应应不超过1级。

- 6.7.1.2 皮内刺激，按GB/T16886.10的规定进行，样品与空白对照计分之差不超过1.0。

- 6.7.1.3 致敏试验，按GB/T16886.10的规定进行，应无致敏反应。

- 6.7.1.4 急性毒性试验，按GB/T16886.11的规定进行，应无急性全身毒性反应。

- 6.7.1.5 血液相容性

- 6.7.1.5.1 凝血试验：按GB/T16886.4 中的规定进行试验，结果与对照组相比在统计学上无显著差异。

- 6.7.1.5.2 血小板试验：按GB/T16886.4 中的规定进行试验，结果与对照组相比在统计学上无显著差异。

- 6.7.1.5.3 补体激活试验：按GB/T16886.4 中的规定进行试验，结果与对照组相比在统计学上无显著差异。

- 6.7.1.5.4 血液学：按GB/T16886.4 中的规定进行试验，白细胞计数结果与对照组相比在统计学上无显著差异，溶血率应≤5％。

- 6.7.1.5.5 血栓形成：按GB/T16886.4 中的规定进行试验，结果与对照组相比在统计学上无显著差异。

      - 无菌

分离器应经过一确认过的灭菌过程使其无菌。

注：中华人民共和国药典2015版规定了无菌试验方法，但该方法不能用于证实灭菌批的灭菌效果。

      - 热原

热原试验应按中华人民共和国药典2015版规定进行。

    - 无菌

分离器应经过一确认过的灭菌过程使其无菌。

注：中华人民共和国药典2015版规定了无菌试验方法，但该方法不能用于证实灭菌批的灭菌效果。

    - 热原

应选择适当的试验方法来评价血浆分离器和血浆成分分离器的致热原性，热原试验应按中华人民共和国药典2015版规定进行。结果应符合5.10的要求。

    - 细菌内毒素

每只血浆分离器或血浆成分分离器注入浸提介质不超过100mL，按中华人民共和国药典2015版规定进行试验，结果应符合5.11的要求。

    - 血浆分离器分离血浆血红蛋白含量

用制造商推荐的跨膜压/血流率的最大值使试验液（抗凝牛全血：血球压积为32%±3%和血浆蛋白浓度为60g/L±5g/L）循环流动30分钟，在试验开始和结束阶段测量血液和滤过液中释放出来的血红蛋白的量。其含量的变化必须在制造商推荐的规定范围之内，且不大于60mg/L。

    - 密封性能

      - 血室/血浆室承受压力

- 将器件装满脱气蒸馏水，放置于37℃±1℃，除与压力测试装置连接的接口外，所有接口均应封闭。对产品施加60kPa的正压，并封闭测试装置。10min后，记录压力值并目视检查产品是否有泄漏。

      - 滤出腔室承受压力

- 将器件装满脱气蒸馏水，放置于37℃±1℃，除与压力测试装置连接的接口外，所有接口均应封闭。对产品施加正压60kPa，负压低于大气压60kPa，并封闭测试装置。10min后，记录压力值并目视检查产品是否有泄漏。

    - 渗透性能

      - 一次性使用空心纤维血浆分离器血浆滤过率

按附录B的方法进行，应符合5.14.1的规定。

      - 一次性使用空心纤维血浆分离器蛋白筛选系数

按附录C的方法进行，应符合5.14.2的规定

      - 一次性使用空心纤维血浆成分分离器血浆成分滤过率

按附录B的方法进行，应符合5.14.3的规定。

      - 一次性使用空心纤维血浆成分分离器蛋白筛选系数

按附录C的方法进行，应符合5.14.4的规定。

    - 耐温性能

将分离器放入0℃冰箱中30min，立即放入50℃恒温箱中3h，取出后恢复至室温进行观察，并按6.8条进行试验，应符合5.15的规定。

    - 有效期

经过一段加速或实时的保存期（相当于有效期）后，对产品的无菌、无热原和密封性能进行检测，应符合5.16的要求。

  - 检验规则

- 检验规则由制造商规定。

  - 标志

    - 每只分离器在外壳明显位置应有下列标志；

- 产品名称和型号；

- 制造商名称、注册地址、生产地址、联系方式；

- 医疗器械注册证书编号；

- （技术要求）生产日期；

- 灭菌方法和有效期；

- 公称膜面积；

- 最高使用压力；

- “一次性使用”字样或者符号；

    - 合格证上应有下列标志

- 制造商（生产企业或注册人）名称；

- 产品名称和型号；

- 检验员代号；

- 检验日期；

    - 外包装上应有下列标志：：

- a) 制造商名称、地址；

- b) 产品名称和型号；

- c) 数量；

- d) 毛重；

- e) 体积 (长×宽×高)；

- f) 生产批号和灭菌日期；

- g) 有效期；

- h) 产品注册号；

- i）产品标准编号；

- j）“一次性使用”字样或者符号；

- k）“小心轻放”、“切勿重压”、“怕湿”等字样或标志，应符合GB/T 191规定。

箱体上的字样和标志应保证不因历时较久而模糊不清。

    - 使用说明书：

- 产品名称和型号；

- 制造商名称、注册地址、生产地址、联系方式及售后服务单位；

- 《医疗器械生产企业许可证》编号、医疗器械注册证书编号；

- 产品标准编号；

- 禁忌症、注意事项以及其他需要警示或者提示的内容；

- 医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释；

- 所需辅助设备，安装和使用说明或者图示；

- 正常使用时的一般步骤；

- 预冲洗步骤；

- 若需要，关于必要的、特殊的或独特的步骤的说明；

- 血液流向的说明，推荐最大、最小血流速度；

- 渗透性能说明；

- 针对特殊情况的详细说明；

- 灭菌方法和有效期，特殊储存条件、方法，针对保存液进行处理的说明；

- 最大跨膜压。

  - 包装、运输、贮存

    - 包装

      - 分离器单包装

每支分离器应独立包装，密封后装入包装盒，盒内应有使用说明书和检验合格证各一份。

      - 运输

运输方式按订货合同规定，运输中应防止重压并避免碰撞和雨雪淋袭。

      - 贮存

包装好的分离器应贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体，避免阳光直射通风良好、清洁的环境内。分离器在符合贮存规定的条件下，灭菌有效期应符合制造商的规定。

附录A
（规范性附录）
分离器微粒含量测定方法

- A 1 原理

这一方法是通过冲洗内腔液体通道表面，收集通道表面洗脱液中的粒子，并对其计数来评价污染。

A 2 试验仪器

仪器与装置如图A. 1所示

- 1—空气过滤器

- 2—进气针

- 3—氯化钠注射液

- 4—过滤装置

- 5—三通开关

- 6—聚氯乙烯软管

- 7—被测血浆分离器

- 8—微粒计数器

- 9—取样杯

- A.2.1粒子计数器；有搅拌系统，一次取样量为100 mL可同时对15μm-25μm和大于25μm的微粒计数。

- A.2.2 过滤装置：内装直径50mm，孔径0.45μm的微孔滤膜。

- A.2.3 冲洗液：氯化钠注射液。

- A.2.4循环管路；循环管路长1m，外径3.5mm~4mm。

- A.2.5 三通转换开关。

- A.3 步骤

- A.3.1 过滤装置通过瓶塞穿刺器与装有氯化钠注射液的输液瓶子连接，过滤装置下端接三通转换开关，下接软管至微粒计数器取样杯。

- A.3.2 用100mL冲洗液冲洗过滤器、三通转换开关和软管。

- 注：初次试验冲洗液应不少于2L。

- A.3.3 在约1m静压头下或能提供相当动力的方法，使冲洗液通过软管200 mL，流出液流入计数器的取样杯中即得本底液，测定100 mL本底液中微粒数。

- 注：试验应注意环境污染。

- A.3. 4 重复A.3.3的步骤，以两次计数的平均值为100mL本底液中微粒含量。

- A.3.5 使进气口密封，将血浆分离器的进液端与三通转换开关的另一接头连接。

- A.3.6 在1 m静压头下，使冲洗液通过血浆分离器/血浆成分分离器200mL，流出液流入取样杯100mL即得洗脱液，测定100 mL洗脱液中的微粒数。

- A.4 结果表示

- 洗脱液与本底液微粒读数之差为洗脱液中的微粒含量。

附 录 B
（规 范 性 附 录）
分离器渗透性能的测定

- B.1目的

- 测定分离器的血浆滤过率/血浆成分滤过率。

- B.2 设备与仪器

- B.2.1血泵。

- B.2.2 500mL量筒。

- B.2.3 负压泵。

- B.2.4 1000mL盛液筒。

- B.2.5配套血浆分离器的血液管路。`

- B.3试验液

- 500mL新鲜抗凝猪血或牛血，。

- B.4操作步骤

- B.4.1将血液管路接入血浆分离器进、出血口，动静脉管插入盛有抗凝猪或牛血/血浆容器中。

- B.4.2将血液管路导管、泵管接入血泵。

- B.4.3将出液口上端用塞子塞住，下端接入负压泵，中间接有盛液瓶。

- B.4.4将血泵启动，血流量、跨膜压在制造商规定的范围内，运转3min停止工作。

- B.4.5用量筒测量滤出液体积。

- B.5结果表示

- 记录3min的滤出液体积。

附录C
（规范性附录）
血浆分离器蛋白筛选系数的测定方法

- C.1试验溶液

- 新鲜抗凝牛血或牛血浆

- C.2蛋白浓度的测定

- 蛋白浓度的测定可用已取得注册证的诊断试剂盒及相关方法进行测定，也可用以下方法配制试剂进行测定。

- C.2.1白蛋白测定试剂的配制：

- C.2.1.1 Folin-酚试剂甲 :

- Folin-酚试剂甲由下述四种溶液配制而成。

- a）4%碳酸钠溶液；

- b）0.2mol/L氢氧化钠溶液；

- c）1%硫酸铜（CuSO4·5H2O）溶液；

- d）2%酒石酸钾钠溶液。

- 在使用前，将a）与b）等体积混合配成溶液；将c）与d）等体积混合配成溶液，然后将这两种溶液按50：1的比例混合即为Folin-酚试剂甲，该试剂只能用1d，过期失效。

- C.2.1.2 Folin-酚试剂乙:

- 在2L的磨口回流装置内加入钨酸钠（Na2WO4·2H2O）100g，钼酸钠（Na2MoO4·2H2O）25g，注射用水700mL，85%磷酸50mL和浓盐酸100mL，充分混合后，以小火回流10h，再加入硫酸锂（LiSO4）150g，注射用水50mL及数滴液体溴。然后开口继续沸腾15min，以驱除过量的溴。冷却后定容至1000mL，过滤，滤液呈绿色。该试剂酸度一般为2mol/L左右，为贮存液，使用前予以适当稀释，使其成为1mol/L的酸。

- C.2.1.3白蛋白标准曲线的绘制:

- 吸取不同量（0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0mL）的标准白蛋白溶液，分别加入注射用水（1.0,0.8,0.6,0.4,0.2mL）配成1mL不同浓度的白蛋白溶液，分别加入Folin-酚试剂甲5mL ,室温放置10min，再次向各管加入0.5 mL的Folin-酚试剂乙，立即摇匀，在30℃保温10min（或室温放置30min），然后在721型分光光度计上进行比色（500nm）测定。

- 以吸光度为纵坐标，蛋白浓度为横坐标，绘制标准曲线。

- C.2.2 总蛋白测定试剂的配制：

- C.2.2.1双缩脲试剂：

- 称取未风化、没有丢失结晶水的CuSO4·5H2O3.00g，溶解于500ml新鲜制备的蒸馏水或刚煮沸的去离子水中，加酒石酸钾钠（KNaC4H4O6·4H2O）9.00g和KI5.0g。待完全溶解后，加入6mol/L NaOH溶液100ml，然后加蒸馏水至1L，置聚乙烯塑料瓶中，密塞，放室温中保存，至少可稳定6个月以上。该试剂在波长540nm的吸光度必须在0.095～0.105之间，否则要重新配制。

- C.2.2.2 总蛋白标准液

- 可用正常人混合血清，经凯氏定氮法测定总蛋白浓度；也可购买有批准文号的优质的市售试剂盒。

- C.3测试装置

测试装置见图C.1。

- C.4测试步骤

- C.4.1控制模拟液入口流量100mL /min，滤过液流量25mL /min。

- C.4.2模拟液模拟血浆分离/成分分离5min时取2mL滤过液，同时在血浆分离器血液进出口端各取样2mL。

- C.4.3模拟液模拟血浆分离/成分分离15min时取2mL滤过液，同时在血浆分离器血液进出口端各取样2mL。

- C.4.4模拟液模拟血浆分离/成分分离60min时取2mL滤过液，同时在血浆分离器血液进出口端各取样2mL。

- C.4.5将浓缩液与滤过液合作为补充液。

- C.5样品测试

- C.5.1白蛋白浓度测试

- C.5.1.1分别吸取5min滤过液，、15min滤过液、60min滤过液、血浆分离器进出口样品各1.0mL，并分别稀释10倍。分别加Folin-酚试剂甲5mL，室温放置10min。

- C.5.1.2向各管加入0.5mL Folin-酚试剂乙，立即摇匀，在30℃保温10min（或室温放置30min）。

- C.5.1.3在721型分光光度计上，500nm测定吸光度。

- C.5.1.4以测定的吸光度，在C.2.1.3得到的标准曲线上查对浓度。

- C.5.2 总蛋白浓度测试

- C.5.2.1分别吸取5min滤过液，、15min滤过液、60min滤过液、血浆分离器进出口样品、总蛋白标准液（标准管）、蒸馏水（空白管）各0.1mL。分别加双缩脲试剂5mL，混匀，37℃ 10min。

- C.5.2.2在721型分光光度计上，波长540nm，比色杯光径1.0cm，用空白管调零，读取标准管和样品管的吸光度。

- C.5.2.3 总蛋白浓度（g/L）=样品管吸光度标准管吸光度×总蛋白标准液浓度

- C.6 计算公式

- 筛选系数计算公式：

- S＝2CFCBI＋CBO       ………………（C.1）

- 式中：

- CBI：是指15min时血浆分离/成分分离器血液进口端的蛋白浓度（mg/mL）；

- CBO：是指15min时血浆分离/成分分离器血液出口端的蛋白浓度（mg/mL）；

- CF：是指15min时血浆分离/成分分离器滤过液的蛋白浓度（mg/mL）。