ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T XXXXX—XXXX

心肺转流系统 连续流血泵血细胞损伤

评价方法

Cardiopulmonary bypass system - assessment method of blood cell damage in

continuous flow blood pumps

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家食品药品监督管理总局   发布

目  次

前言	III

引言	IV

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　通则	2

5　操作规程概述	3

6　试验前准备	4

7　试验步骤	5

8　试验报告	6

9　结果判定	6

附录A（规范性附录）　体外评价血泵血细胞损伤试验所用血液的选择	7

附录B（资料性附录）　游离血红蛋白和总血红蛋白的测定方法	9

参考文献	13

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

本标准由全国医用体外循环设备标准化技术委员会（SAC/TC 158）归口。

本标准起草单位：中国食品药品检定研究院、国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心、威海威高生物科技有限公司。

本标准主要起草人：

引  言

使用血泵的目的是替代或者辅助人心脏的功能，完成体外循环。目前研发的包括滚轮泵（roller pump）和离心泵（centrifugal pumps）是临床体外循环中普遍使用的连续流血泵。血泵不仅使用在常规心外科手术的心肺转流术（体外循环）中，它还可用于心室辅助，体外膜式氧合等。

溶血是评价血泵所导致血细胞损伤最为重要的参数之一。血泵引起的溶血，主要取决于血泵的设计、结构和所使用的材料。国际标准化组织外科植入物技委会的心血管分技术委员会（ISO/TC 150/SC2）已在研发离心泵的标准（ISO 18242 《Cardiovascular implants and extracorporeal systems—Centrifugal blood pumps》，其中在要求和方法的条款中专门有一条对血细胞损伤的评价要求，并给出了试验用血液的基本条件（血流速率、血糖、血红蛋白含量）；在试验步骤条款中，给出了试验工装的基本组成、试验时间、取样点和检测项目（其中包括游离血红蛋白的检测指标）。然而,在我国相关的血泵标准中并未把溶血性能评价列入评价血泵潜在风险的指标中，无疑给使用留下了安全隐患。而在“GB/T 16886.4 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择”中没有涉及关于血泵这类仪器，其连续循环时流体力学因素、结构等对血细胞的潜在破坏作用。因此，非常有必要建立规范化的评价连续流血泵的体外溶血试验方法。

ISO 18242标准中虽然给出了试验用血液的基本条件，但未给出详细的试验用血液选用标准。事实上，用于试验的血液质量不同会严重影响试验的结果；该标准中也未给出详细的试验工装设计及连续流循环6小时的测试方法。美国ASTM-F1830 -1997(R 2013)和ASTM F1841-1997(R 2013) 则给出了详细的试验用血液选用条件和具体的试验工装设计及连续流循环6小时的测试方法。本标准是在参考ASTM和ISO 18242的基础上，优化了试验工装的设计，补充了游离血红蛋白的检测方法，完善了试验规程。该标准的出台将填补国内连续流血泵性能评价中对血细胞损伤评价的空白，减少相关的风险隐患。

心肺转流系统 连续流血泵血细胞损伤评价方法

- 范围

本标准给出了连续流血泵血细胞（红细胞）损伤评价的具体方法。本标准适用于心肺转流系统率连续流血泵血细胞损伤的评价。

- 评价的基础是血泵在一定时间段内连续流动的流体力学因素对红细胞的潜在破坏作用。为了对其进行评价，需要对血泵进行6小时的循环测试。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16886.4 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择

- 术语和定义

- 连续流血泵 continuous flow blood pump

由驱动力驱动产生连续血流的装置。

- 血浆游离血红蛋白 free plasma hemoglobin

血浆中血红蛋白（铁蛋白或者含血红素蛋白）的含量。

- 溶血 hemolysis

- 红细胞损伤破坏，导致血红蛋白进入血浆中。

- 校准溶血指数 normalized index of hemolysis. NIH

- 每泵送100 L血液所增加的血浆游离血红蛋白质量数（克），采用红细胞压积对血浆量进行校正，并用流速及循环时间进行修正。

- 毫克校准溶血指数normalized milligram index of hemolysis, mg.N.I.H.

- 以血浆游离血红蛋白毫克数表示的校准溶血指数。

- 修正溶血指数modified index of hemolysis

- 释放到血浆中的血红蛋白量经血泵输送的血红蛋白总量归一化后的比值。

搏动泵 （pulsatile pump)

一种血泵，其与心脏搏动产生的血流相似。

- 通则

  - 溶血指数表示形式

    - 校准溶血指数（N.I.H）

- 式中：

- △free Hb ——在采样时间间隔内，血浆游离血红蛋白浓度的增加量（g/L）；

- V       ——回路体积（L）；

- Q       ——流速（L/min）；

- Ht      ——红细胞压积（%）；

- T       ——采样时间间隔（min）。

    - 毫克校准溶血指数（mg.N.I.H.）

    - 修正溶血指数（M.I.H.）

- 式中：

- Hb——在时间点0时总血红蛋白浓度（mg/L）。

△free Hb ——在采样时间间隔内，血浆游离血红蛋白浓度的增加量（mg/L）

- 在这些参数中，M.I.H.被建议作为在循环系统中由血泵引起溶血程度的一个参数，N.I.H.需要考虑基于红细胞压积的血浆量。最近所研发的溶血性更小的血泵采用mg.N.I.H.表示，比N.I.H.更为方便。然而，N.I.H与mg.N.I.H.都会随着血液红细胞压积的变化而变化。M.I.H方程式直接校正了血液血红蛋白浓度及红细胞压积的差异。

  - 试验用血液

- 血液来源不同时，由创伤所引起的溶血水平也有所不同，因此需要确定血液的来源，及其各个溶血指数。建议采用人血，牛血或者猪血作为主要的试验用血液来源。有关连续流血泵溶血试验所用血液的选择标准见附录A（体外评价血泵溶血试验所用血液的选择标准）。

- 最好不要使用在标准屠宰场所采集的血液，因为存在被其他液体污染的风险，除非血液是通过静脉穿刺获得的。尽管在血泵的研发阶段会利用动物血，但建议在临床前评价测试中用人血进行重复测试。

- 操作规程概述

  - 血液采集

- 血液采自健康志愿者、牛或猪。应使用（14 G或者更大的）针头通过血管穿刺采集，并收集到500～2000 mL含有枸缘酸盐-磷酸盐-葡萄糖-腺嘌呤（CPDA-1）抗凝剂或者硫酸肝素的标准血袋中。

- 如果是通过静脉穿刺的方式获得的，来自屠宰场的血液一般也可以使用。

  - 测试回路

- 测试回路是由总长为2 m，内径为9.5 mm的聚氯乙烯管及一个血袋（一般为13 cm x 13 cm）组成。血袋上带有一个取样口（或者采用带有三通式出口的三通管,装在聚氯乙烯管回路上）。为了监测压力，在测试回路的入口及出口管路中可结合使用压力监测表（见图1）。待泵送的血液量为(450±45) mL。流速可根据预期临床使用条件通过待检测血泵自行控制。测试回路中血液的温度可通过把部分回路浸入恒温浴槽中进行控制。

- 如待检测血泵为左心室辅助应用时，采用一个位于出口侧的螺丝钳来产生左心室辅助应用的压头（5 L/min，100 mmHg，即压力采样端口位于同一垂直高度上，出口处的压力比入口处的压力要高100 mmHg）；如待检测血泵为心肺转流术应用时，其压头（5 L/min，500 mmHg）中所需的条件也可以选择在350或者700 mmHg下进行测试。

- 测试回路的聚氯乙烯管和血袋是经过常规的溶血试验证明合格的产品。

- 需根据待评价血泵类型的不同设计相匹配的测试回路。

  - 泵的条件

- 泵的流速应设定为(5±0.25) L/min，循环血液温度为（37±1）℃。左心室辅助应用时前部总压力设置在（100±3）mmHg，心肺转流术应用时，设定为（500±15）mmHg。然而，根据泵预期应用的临床实际情况，也可以选择0 ℃～42 ℃范围内的其它温度（如心肺转流术在手术期间会有冷却与加热）。

- 泵的流速等根据待检测血泵预期临床使用的条件设定。

  - 评价

- 血浆游离血红蛋白作为评价指标，可采用临床认可的测定方法进行测定，通过计算M.I.H.进行校正。

- 注: 血浆游离血红蛋白和总血红蛋白的测定方法见附录B。红细胞压积（Ht）可采用临床上常用的血细胞分析法。

- 试验前准备

  - 血液

- 血液采自健康志愿者,体温正常,无疾病,血液学指标在正常范围(按照献血者筛查程序进行筛查)。献血前，献血者应禁食8 h或者更长的时间，以避免因为血液中血脂浓度高而导致更多溶血。血液采集后，在2 ℃～8 ℃冷藏条件下，应在48 h内进行溶血试验测试，而在普通环境下应在2 h内进行试验。

- 作为替代的血液来源，也可以使用动物血液，但是必须要明确血液的来源。首选的动物血液是牛血和猪血(见附录A)。因为使用完全禁食的动物血是不切实际的，因此，建议采集禁食12h动物的血。作为质量控制措施，在该试验中禁止使用任何血浆游离血红蛋白高于20 mg/dL的血液。为了将血液损伤试验标准化，用于试验的血液其红细胞压积（Hc）应该用血液稀释剂（磷酸盐缓冲盐水，PBS）或者血液浓缩剂（通过最低限度离心）调整到（30±2）%的范围内。在测试之前及测试期间，都应保持适当的及可接受的生理血液参数（如：pH值，碱剩余，血糖浓度等）。

  - 测试回路（见图1）

- 封闭测试回路包括一根总长为2 m，内径为9.5 mm的聚氯乙烯管子，一个血袋，压力计和一台待测试血泵。回路中应充满PBS，在回路中循环大约10 min～20 min，以清洗并湿润所有与血液接触的表面。在加血液之前，应彻底排空回路中的PBS。在用PBS清洗之后，回路中可以开始准备将（450±45）mL的新鲜血液打入血袋中。应去除血袋中聚集的空气，使没有空气界面留在血袋里。用以产生前压力条件的螺丝钳应放在泵的出口侧。在测试回路的入口及出口处连接了压力监测表。

  - 泵的条件

- 调整泵的旋转速度，为(5±0.25) L/min的流速。所有的实验在(37±1) ℃的环境下进行，可以将回路部分埋入水浴中。根据泵的临床预期用途，也可以在0 ℃～42 ℃的温度下进行额外的测试工作。因为所有的测试只需要持续6h，一般不需要进行灭菌。

- 泵的流速等根据待检测血泵预期临床使用的条件设定。

  - 评价

- 在循环前从血袋中采集1 mL～2 mL血样，在循环期间，每小时从血袋中采集1 mL～2mL（最好是1 mL）的血样。在每次采样时，宜采集两份血样，将第一次取的1 mL样品丢弃，因为它可能会含有滞留在采样口的一些血液。第二次采集的1 mL血样应用于测量血浆游离血红蛋白。如果在测试之前盐水被彻底排净，那么初始的总血液血红蛋白浓度，血浆血红蛋白浓度及红细胞压积都可以用循环前的血液测出。最好时间点为0的测量值从在回路中大约循环了5分钟的血液中测得，以确保其完全混合与稀释。

- 测试回路

- Sampling port：采样口；Reservoir：血袋； Clamp：夹子；Outlet：出口；Pump：泵；Inlet：入口；Pressure Manometer：压力计； 3/8inch（9.5 mm）Polyvinyl Chloride Tubing with the length of 6.6 feet（2 m）：3/8英寸（9.5 mm）聚氯乙烯管，长度为6.6英尺（2 m）

  - 静态血液对照

- 保存在血袋中的对照血样与测试血样的温度环境相同。对照血样的采样程序与测试血样的采集程序相同（见7.5）。

- 试验步骤

  - 图1中描述了溶血测试的标准闭合回路，该回路由一台被测试的泵、带有采样口的血袋、在管子的每一段有压力监测点的出口管与入口管、压力传感器或者压差表及一个螺丝钳组成。

  - 血液被加热到37 ℃（或者其它温度），通过重力作用经过血袋的采样口灌输到测试回路中。

  - 在测试回路运行大约5分钟之后，并且回路中的气泡已排出，通过采样口采集第一个血样，作为循环前的对照血样。

  - 开启血泵，将其流速调整到待测试的试验条件，如：（5±0.25）L/min。

  - 测试周期建议为6h，在血泵循环之前采集第一个血样，之后6个血样每隔一小时采集一次。所推荐的这种取样方法可以为统计学评价提供足够数量的测试血样。血浆游离血红蛋白的测定方法见附录B。为了确保采样的准确性，宜在采集血样之前，对血袋进行轻轻地按摩，并舍弃采样口附近的1 mL血样。

  - 通常情况下，在整个测试周期中循环血液温度宜保持在（37±1）℃，必要在其它合适的使用温度下进行测试时例外。

- 试验报告

  - 结果宜作为时间依存性的溶血数据进行报告。5次试验的每一次都宜以图形的方式表示测试结果及静态血样对照的测试结果。其血浆血红蛋白回归曲线的回归系数宜大于0.95。报告宜以溶血指数的形式给出，即：每100 L循环血液的血浆游离血红蛋白的毫克数（mgN.I.H.）与M.I.H.值。

  - 至少应重复5次试验，以确认该试验的可再现性。每次实验都宜报告单次的溶血指数值（mgN.I.H.值与M.I.H.值），及其平均值±标准偏差。出具报告的溶血指数应为5次测试中的最高值。

  - 推荐将修正溶血指数（M.I.H.）作为评价循环系统中血泵所引起的溶血程度的最佳测量指数。尽管研究者们常常采用mgNIH方程式，但是该方程式并没有校正在循环血液中红细胞压积或者血红蛋白含量中的差异。

  - 应确定献血来源（比如来自于人，牛或猪）。应报告测试的温度与前压力。

- 结果判定

应符合制造商规定的范围。

- 文献报道血泵溶血指数的允许值为0.1。其来源，根据文献(Clin Chem,1992,38:132-140；《江苏大学学报(自然科学版)》2002年，第23卷第2期，63-65)，生物医学上引入溶血指标的概念是根据红细胞的再生机理，其允许值IH（Index of Hemolysis）可按下列公式计算：

- M为血液中红细胞的质量（g），V1为3个月内人体中流过的血液的体积（L）,ρ为红细胞在血液中的含量（g/100mL），V为总血量（L），Q为血液流量（L/min），其溶血指标的允许值计算如下：

- 1964年，布尔尼斯坦（Artificial Organs, 2000, 24(6):401-404）在与人体红细胞再生能力相似的狗体内注射游离血红蛋白，发现非麻醉状态下的狗所能承受的溶血指数（游离血红蛋白质量数g/100 L血液）为0.1，验证了上述理论估算的正确。因此，对任何一种血泵而言，若想临床应用，其溶血指标必须保证不得高于0.1。

- （规范性附录）
体外评价血泵血细胞损伤试验所用血液的选择

  - 范围

本部分适用于体外评价血泵血细胞损伤（溶血）所使用的血液，规定了体外评价血泵溶血试验所用血液的选择。

本部分适用于下列血泵设备体外评价血细胞损伤（溶血）时血液的使用，1）连续流旋转式血泵（滚子泵，离心泵，轴流泵等）；2）搏动式血泵（气动驱动，机电驱动等）。

  - 总则

    - 血泵引起的溶血主要取决于血泵的设计、结构和所使用的材料。用于体外评价血液破坏的血源在很大程度上将会影响血泵性能评价的结果。体外溶血试验的试验结果很大程度上会受到供血者物种和年龄、血液采集方法、存储时间、血液的生化状态、血红蛋白及红细胞压积等因素的影响。因此，用于体外评价血泵溶血性能的血液进行标准化是非常重要的，而且这将会使试验结果具有普遍的可比性。

    - 体外溶血试验时，新鲜的牛血或猪血在48 h内使用（包括运输时间）；人源供血宜在采集后24 h内使用。采集的血液建议在2 ℃～8 ℃冷藏保存。

    - 针对血泵的设计和材料进行的实验性评价，一般推荐采用新鲜的牛血或者猪血进行体外溶血试验。供血动物的体温宜正常，无明显的疾病特征，如腹泻、流鼻涕等，并且血液学指标在正常范围。从屠宰场获得的血液不宜使用，因为它可能被其他液体污染。不过，通过可控的静脉穿刺获得的血液可以使用。然而，临床前评价推荐使用新鲜人血。

    - 从健康牛身上采集几个单位的血液是不会影响到他们的健康的，因此牛血被强烈建议用于红细胞损伤的实验性评价。在溶血试验中宜避免使用两个供血者的混合血。因为混合血液可能会导致溶血增加或者改变红细胞的抗破坏能力。

  - 血液的采集和准备

    - 用大孔针（14 G或者更大的）针头通过血管穿刺采集血液，并采集到含有枸缘酸盐-磷酸盐-葡萄糖-腺嘌呤（CPDA-1）抗凝剂或者硫酸肝素的血袋中。血液采自正常体温下的人（志愿者），牛，或者猪，无明显的疾病特征，如腹泻、流鼻涕等，具有可接受范围内的血液学指标。在采血过程中负压不宜超过100 mmHg。血液收集至血袋装满，血液与抗凝剂的量在（450±45）mL范围内。也可以使用更大的血袋。

    - 血液宜冷藏保存在2 ℃～8 ℃下，即使在运输过程中温度也宜保持在2 ℃～8 ℃。

    - 血液在使用时宜在（37±1）℃水浴下加温至生理温度。其他适宜方法也可使用。

    - 在温浴过程中要特别注意小气泡的产生，这些小气泡宜在进行体外实验前通过取样口进行消除。

    - 为了去除血液中的微粒、微血栓和聚集的血小板，在血液进入循环时宜用一个口径为80微米或更小的滤器对血液进行过滤。作为质量控制措施，任何血浆游离血红蛋白超过20 mg/dL的血液都不宜用于试验。建议把总血红蛋白和红细胞压积数据作为血源的筛查指标。试验前和试验中都宜保持合适的生理学血液参数（如pH值，碱剩余，葡萄糖浓度）。

  - 试剂

    - 枸缘酸盐-磷酸盐-葡萄糖-腺嘌呤（CPDA1）溶液。采集450 mL血液时需要添加63 mL的CPDA1溶液；

    - 每63 mL的CPDAI中含有2 g葡萄糖，1.66 g柠檬酸钠，188 mg柠檬酸，140 mg 磷酸二氢钠，及17.3 mg的腺嘌呤。溶液的PH值可用氢氧化钠滴定。

    - 500 mL血液中含有2000单位～3000单位肝素。

- （资料性附录）
游离血红蛋白和总血红蛋白的测定方法

  - 总则

本方法的原理是除硫化血红蛋白外，血红蛋白及其衍生物在碱性条件下可被高铁氰化钾氧化成高铁血红蛋白，高铁血红蛋白与氰化钾反应生成氰化高铁血红蛋白，采用微孔板分光光度仪（或酶标仪）在540 nm波长处读数测定氰化高铁血红蛋白吸光度值。结果用血浆中的游离血红蛋白和总血红蛋白浓度表示。

  - 试剂、耗材及设备

    - 试剂

CMH试剂、氰化高铁血红蛋白标准品、杜氏磷酸盐缓冲液（不含钙镁）、聚乙二醇、TRITON X-100。

    - 耗材

96孔板、试管、枪头。

    - 设备

微孔板分光光度计(酶标仪)、离心机、恒温水浴槽、加样器。

  - 校准标准品、质控品、对照品及血液样品的制备

    - 校准标准品的制备

以氰化高铁血红蛋白标准品作为贮备液，然后采用血红蛋白氧化剂（CMH试剂）作为介质，进行1:2倍稀释得到系列校准标准品，标准曲线的吸光度值应包括样品和对照品的吸光度值（示例见表1）。

    - 质控品的制备

质控品的配制参见校准标准品，包括高、中、低3个浓度，这三个浓度应在校准标准品范围内，且与校准标准品的系列浓度不重复（示例见表2）。

    - 对照品的制备

- 阳性对照品的制备：配制10 % TRITON X-100水溶液作为阳性对照。也可选用1 %多聚-L-赖氨酸氢溴酸盐水溶液，但宜经验证。

- 阴性对照的制备：配制40 %聚乙二醇（PEG，平均分子量为8000 g/mol）贮存原液作为阴性对照，储存在(4±3) ℃。

    - 血液样品的制备

- 取对照血样和试验血液样品5 mL（采用3.8 %柠檬酸三钠溶液1: 9稀释）于试管中备用；另取其中2 mL～3 mL血液，800 g离心15 min，收集上清液（血浆），室温放置备用。

  - 对照血液样本合格判定--血液样本中血浆游离血红蛋白（PFH）和总血红蛋白（TBH）的测定

    - 向96孔板每孔加入200 μL空白CMH试剂、校准标准品、质控品。

    - TBH样本加样：将20 μL对照血样全血与5 mL CMH试剂混合15 min，向96孔板中每孔加入200 μL，共6孔。

    - PFH样本加样：向每孔加入B.3.4中制备的100 μL血浆，共6孔，再加入100 μL CMH试剂。

    - 将96孔板密封后，置于平板振荡器上轻轻振荡1 min～2 min（中速，可设定为2～3档，如250次/min）。

    - 于540 nm波长处读取各孔吸光度值，然后根据标准曲线回归方程（见公式1）计算得到PFH和TBH的浓度。PFH样本的最终浓度要乘以稀释因子2；TBH样本的最终浓度要乘以稀释因子251。若PFH浓度低于20 mg/dL，对照血液样本合格，可继续下一步试验；若高于20 mg/dL,则当前对照血液样本不适合溶血试验，需重新采血。

  - 试验血液样本血浆游离血红蛋白（PFH）的测定

    - 标准品和质控品加样：向96孔板每孔加入200 μL空白CMH试剂、新鲜制备系列校准标准品和质控品。

    - TBH样本加样：取20 μL时间点0时的试验血液样本全血与5 mL CMH试剂混合15 min，向96孔板中加入200 μL，共6孔。用于测定总血红蛋白。

    - PFH样本加样：向每孔加入B.3.4中制备的100 μL试验样本血浆，共6孔，再加入100 μL CMH试剂。设3个平行孔。

    - 将96孔板密封后，置于平板振荡器上轻轻振荡1 min～2 min（中速，可设定为2～3档, 如250次/min）。

    - 在540 nm波长处读取各孔吸光度值，然后根据标准曲线方程（见公式1）计算得到所有样品的血红蛋白浓度。

  - 结果计算

    - 利用吸光度值为纵坐标（Y），校准标准品浓度(mg/mL)为横坐标（X），绘制标准曲线，获得回归方程：

- Y=aX+b                   ……………………………（1）

式中：

X——校准标准品浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

Y——吸光度值，无单位；

a——常数；

b——常数。

    - 根据公式（1），由校准标准品和质控品的吸光度值（Y），得到校准标准品和质控品的实际浓度（mg/mL），然后根据公式（2）计算理论偏差。

……………………………（2）

式中：

PDFT ——理论偏差；

A    ——实际浓度，单位为毫克/每毫升（mg/mL）；

B    ——理论浓度，单位为毫克/每毫升（mg/mL）。

    - 根据公式（1），由试验样品和TBHd的吸光度值Y，得到其血红蛋白浓度（mg/mL）。试验样品及对照品的最终游离血红蛋白浓度要乘以稀释因子18，TBHd要乘以稀释因子13.5。根据公式（3）计算样品的溶血百分率。

×100%            ……………………………（3）

式中：

HR     ——溶血百分率；

PFHsample ——样品游离血红蛋白浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

TBHd   ——稀释到（10±1）mg/mL的血红蛋白浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）。

  - 接受准则

    - 除最低浓度的校准标准品外，每一校准标准品的PDFT应在20 %之内，最低浓度的校准标准品的PDFT在30 %之内可接受。质控品的CV应在20 %之内。若3个质控品中有2个或每一个质控品的至少一个平行孔的PDFT在20 %之内，则试验体系可接受，否则需重新试验。

    - 每一阳性对照、阴性对照及试验样品的CV应在20 %之内。

    - 若阳性对照与阴性对照的两个平行样不能满足B.7.2中的可接受标准，需重复试验。

    - 在试验成立的前提下， 若试验样品3个平行样中有2个不能满足B.7.2中的可接受标准，则该试验样品需重新分析。

- 结果分析

当试验样品的溶血指数＞0.1时，表明连续流血泵在该试验条件和持续使用的时间内会引起红细胞的破坏。

  - 校准标准品的制备

| 标准品 | 浓度 mg/mL | 制备方法 |
| --- | --- | --- |
| 校准1 | 0.8 | 2 mL贮备液 |
| 校准2 | 0.4 | 1 mL 校准1 ＋ 1 mL CMH试剂 |
| 校准3 | 0.2 | 1 mL 校准2 ＋ 1 mL CMH试剂 |
| 校准4 | 0.1 | 1 mL 校准3 ＋ 1 mL CMH试剂 |
| 校准5 | 0.05 | 1 mL 校准4 ＋ 1 mL CMH试剂 |
| 校准6 | 0.025 | 1 mL 校准5 ＋ 1 mL CMH试剂 |

  - 质控品的制备

| 质控品 | 浓度 mg/mL | 制备方法 |
| --- | --- | --- |
| 质控1 | 0.625 | 1.5 mL贮备原液 ＋ 0.42 mL CMH试剂 |
| 质控2 | 0.125 | 200 μL质控1 ＋ 800 μL CMH试剂 |
| 质控3 | 0.0625 | 100 μL质控1 ＋ 900 μL CMH试剂 |

参 考 文 献

[1] ASTM F1841-1997(R 2013) Standard Practice for Assessment of Hemolysis in Continuous Flow Blood Pumps

[2] ASTM-F1830 -1997(R 2013) Standard Practice for Selection of Blood for in vitro Evaluation of Blood Pumps

[3] ISO DIS 18242 Cardiovascular implants and extracorporeal systems —Centrifugal blood pumps

[4] Malinauskas R.A.,“Plasma Hemoglobin Measurement Techniques for the In Vitro Evaluation of Blood Damage Caused by Medical Devices” Artif Organs Dec. 1997 (in press)

[5] Fairbanks V.F., et al. “Methods for Measuring Plasma Hemoglobin in Micromolar Concentration Compared. Clin Chem,1992,38:132-140

[6] 王芳群，封志刚，茹伟民，袁海宇，曾培，钱坤喜。无源磁浮叶轮血泵的溶血实验及其指标的测定，《江苏大学学报(自然科学版)》 2002年，第23卷第2期，63-65。

[7] Olsen Don B, The history of continuous flow blood pumps [J], Artificial Organs, 2000, 24(6):401-404

[8] 钱坤喜，费青，马巧妹，叶轮血泵同转子泵的溶血比较[J]，胸心血管外科杂志，1988，4（2）：110-111

[9] 阮晓东，陈松松，钱伟文，邹俊，付新基于溶血性能的离心式旋转血泵设计，《中国生物医学工程学报》 2011年03期

_________________________________