ICS

广东省地方标准

DB44

全自动酶免仪

Auto Elisa Analyzer

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广东省质量技术监督局  发布

DB/T 44/XXXX-XXXX

- 目    次

前    言	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	1

5 试验方法	3

附　录　A	15

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准的附录A资料性附录。

本标准由广东省医疗仪器设备及器械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：广东省医疗器械质量监督检验所、深圳市爱康生物科技有限公司。

本标准主要起草人：

- 全自动酶免仪

  - 范围

本标准规定了全自动酶免仪的基本性能要求、电气安全要求、电磁兼容性要求及试验方法。

本标准适用于全自动酶免仪(以下简称仪器)。该仪器主要适用于对血液或者体液进行体外诊断。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

GB 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB 4793.9 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第9部分：实验室用分析和其他目的自动和半自动设备的特殊要求

GB/T 14710  医用电器环境要求及试验方法

GB/T 18268.1 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB/T 18268.26 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备

YY 0648 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101 部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 全自动酶免仪  auto elisa analyzer

所有分析过程包括样品盒试剂的加注、免疫结合反应环境的提供、数据测量、结果计算和输出都实施了自动化的全自动酶免仪。

注：改写YY/T 1155-2009，定义3.3

    - 判读仪  reader

用于检测待测样本，通过滤光等方法处理的单色光透过待测标本，根据显色物吸光度值可以确定待测物质含量，对待测物质进行定量分析，最后将处理的结果传送微处理器进行数据分析和计算的仪器。

  - 要求

    - 功能

      - 液面探测功能

应具有液面探测功能。

      - 提示功能

a) 无液体时应能提示；

b) 有凝块时应能提示。

    - 性能

      - 振荡器

- 振荡频率误差应不大于±10%。

- 振荡时间误差应不大于±5%。

      - 孵育器

- 孵育温度准确性应在设定值的±0.5℃内。

- 孵育温度波动度应不越过1.0℃。

      - 加样器

- 加样范围

应给出仪器的加样范围。

- 加样准确度、重复性

对仪器标称的样品最小、最大加样量，以及最小最大加样量之间的一个加样量，进行检测。加样准确度误差不超过±5%,变异系数不超过2%。

对仪器标称的试剂最小、最大加样量，以及最小最大加样量之间的一个加样量，进行检测。加样准确度误差不超过±5%,变异系数不超过2%。

      - 机械臂

- 定位准确度

X、Y、Z三个方向的定位准确度误差均应不大于±0.2mm。

- 抓物质量（若适用）

机械臂抓起物体的最大质量应不小于200g

      - 酶标判读仪

- 波长示值误差不大于±3nm。

- 吸光度示值误差应不大于±0.03。

- 吸光度重复性应不大于1.0%。

- 灵敏度应不小于0.01。

- 通道差异性应不大于0.03。

- 示值稳定性应不大于±0.005。

- 线性误差应不大于±1%。

      - 洗板

清洗液残留量应不大于2μl/孔。

    - 外观与结构

a) 外形应端正，表面应整洁，色泽应均匀，无明显划痕、锋棱、毛刺；

b) 文字、符号应完整、清晰、准确、牢固；

c) 各开关、调节控制部件操作应灵活、可靠，紧固件应无松动现象；

d) 油漆件应无露底、起泡、胀落、留挂缺陷；塑料件应无划痕、开裂、变形及灌注物溢出现象。

    - 环境试验要求

应符合GB/T 14710的要求。

    - 电气安全要求

应符合GB 4793.1、GB 4793.9以及YY 0648的要求。

    - 电磁兼容性要求

应符合GB/T 18268.1和GB/T 18268.26的要求。

  - 试验方法

    - 功能试验

      - 液面探测功能

按使用说明书/用户手册通过实际操作仪器来验证仪器的液面探测功能。

      - 提示功能

按使用说明书/用户手册通过实际操作仪器来验证仪器的提示功能。

    - 性能试验

      - 振荡器

- 振荡频率误差的测定

- 试验设备

转速计。

- 步骤

- 将振荡器的上板拆下，露出马达和偏心轮。

- 将转速计在工作距离范围内平行于马达轴向位置固定，使测量点偏离马达轴，对准偏心轮。

- 启动振荡器，分别设置3个振荡等级。

- 开启转速计为工作状态，振荡器稳定工作时，分别记录转速计在设定转速下的测量显示值。每个振荡等级测量3次，取其平均值—R。

- 分别用公式（1）计算3个振荡等级的误差值∆R，取其最大误差作为结果。

-------------------------------------------（1）

式中：

∆R —— 误差值；

Error: Reference source not found——测量3次平均值；

Rp ——预置值（或预定值）。

- 振荡时间误差的测定

- 试验设备

秒表。

- 步骤

- 开启设备并打开设备操作软件。

- 在操作软件中，设置振荡器在最大工作频率，设置3个振荡时间。

- 启动振荡器工作同时启动秒表开始计时，振荡器停止时停止计时，分别记录秒表显示的振荡时间。每个时间设置测量3次，取其平均值。

- 分别用公式（2）计算每次测量误差值∆t，取其最大∆t作为结果。

Error: Reference source not found--------------------------------------（2）

式中：

∆t——误差值；

t—— 测量值；

tp ——预置值（或预定值）。

      - 孵育器

- 孵育温度准确性的测定

- 试验设备

精度为0.1℃的热电偶式温度测试仪。

- 步骤

- 将热电偶温度检测仪探头置于孵育区域固定，使测量探头位于孵育器底板及上盖之间悬空。

- 盖上孵育器盖，设置孵育温度为37℃。

- 启动孵育器开始孵育，开启温度测试仪测量孵育区内空气温度，温度显示稳定后，每30s记录一次测量温度值。

- 计算测试的温度值最大值Tmax、温度值最小值Tmin及温度值平均值T。

- 用公式（3）计算各记录测量温度值相对37℃的温度准确度∆T。

Error: Reference source not found ------------------------------------------------（3）

式中：

∆T——孵育器温度误差；

Error: Reference source not found—— 测量平均值；

Tp ——预置值（本测试中为37℃）。

- 孵育温度波动度的测定

- 试验设备

精度为0.1℃的热电偶式温度测试仪。

- 步骤

- 使用5.2.2.1.2.4步骤测试中记录的Tmax和Tmin。

- 用公式（4）计算各记录测量温度值相对37℃的波动度δT。

--------------------------------------------（4）

式中：

δT—— 孵育器温度误差；

Tmax—— 测量值最大值；

Tmin—— 测量值最小值。

      - 加样器

- 加样范围的测定

- 试验设备

天平（精度不低于0.1mg）、1000ul一次性加样针、恒重的容器。

- 步骤

- 将天平水平放置，调节使天平处于水平，开启天平，清零。

- 将恒重的容器置于天平上称量并记录数据，称量后置于仪器工作平台。

- 设置加样程序，使加样系统的吸液位置位于试剂容器（内装足量纯水），注液位置位于恒重的容器上方。

- 设置加样液量为最小值，启动加样程序，使加样通道从试剂容器中吸取纯水，加注到恒重的容器内。

- 注液后取出恒重的容器在天平上称量，记录测量的数据。

- 计算在加样前、后恒重的容器的重量差值，即为加样液量的重量值。

- 设置加样量为最大值，重复5.2.3.1.2.3～5.2.3.1.2.6的操作步骤，测量预设液量最大时的加样重量值。

- 根据附录A中不同温度下纯水的密度，计算测试温度环境下，预设液量分别为最小值和最大值时测得的重量值对应的体积，确定加样量的最小与最大值，两者之间的液量范围为仪器的加样范围。

- 加样重复性的测定

- 试验设备

天平（精度不低于0.1mg）、1000ul一次性加样针、恒重的容器。

- 步骤

- 将天平水平放置，调节使天平处于水平，开启天平，清零。

- 将恒重的容器置于天平上称量并记录数据，称量后置于仪器工作平台。

- 设置加样程序，使加样系统的吸液位置位于试剂容器（内装足量纯水），注液位置位于恒重的容器上方。

- 设置加样液量为最小值，启动加样程序，使加样通道自动从试剂容器中吸取纯水，加注到恒重的容器内。

- 注液后取出恒重的容器在天平上称量，记录测量的数据。

- 计算在加样前、后恒重的容器的重量差值，即为加样液量的重量值xi。

- 重复第5.2.3.2.2.3～5.2.3.2.2.6的操作步骤20次，取其平均值。

- 用公式（5）计算变异系数CV值。

X=X2−X196--------------------------------------（5）

式中：

X=XG×1000——样本测试的平均值；

xi——第i个样本测试值；

n ——样本测试的次数。

- 设置加样量为最大值，重复第5.2.3.2.2.1～5.2.3.2.2.8的操作步骤，测量仪器加样量为最大值时的加样精密度。

- 设置加样量为中间，重复第5.2.3.2.2.1～5.2.3.2.2.8的操作步骤，测量仪器加样量为中间值时的加样精密度。

- 加样准确度的测定

- 试验设备

天平（精度不低于0.1mg）、1000ul一次性加样针、恒重的容器。

- 步骤

使用5.2.3.2.2.7测量的数据，分别用公式（6）进行计算最大加样量、最小加样量及中间加样量的准确度PAE值。

PAE=X−XpXp×100% ---------------------------------------（6）

式中：

X——样本测试的平均值；

XP——预置值（或预定值）。

PAE——准确度偏差。

      - 机械臂

- 定位准确度的测定

- 试验设备

百分表，精度0.01mm。

- 步骤

- 开启仪器及操作软件，初始化仪器。

- 将机械臂移出原点，将百分表固定在X方向原点位置，使测杆指向与机械臂X方向平行。

- 调整机械臂移动，使机械臂微压百分表的测头且不超过0.4mm，记录百分表指示值。

- 设置机械臂沿X方向移动300mm，启动机械臂使其正方向移动设置值的距离。

- 设置机械臂沿X方向移动300mm，启动机械臂使其反方向移动设置值的距离。

- 读取百分表指示值，并记录。

- 计算两次测量的差值，即为机械臂X定位准确度。

- 重复第5.2.4.1.2.1～5.2.4.1.2.7的操作步骤，将百分表固定在Y方向与Y方向平行，设置机械臂的加样模块沿Y方向移动300mm，测量机械臂Y定位准确度。

- 重复第5.2.4.1.2.1～5.2.4.1.2.7的操作步骤，将百分表固定在Z方向与Z方向平行，设置机械臂的加样模块沿Z方向移动80mm，测量机械臂Z定位准确度。

- 抓物重量的测定

- 试验设备

天平，精度0.1g以上、96孔微板、恒重的物体（可稳定固定在微板上）。

- 步骤

- 将天平调平，在天平上称取200g恒重的物体，将恒重物体均匀的固定在96孔微板上。

- 将微板摆放在仪器工作平台的第一个微板位。

- 开启仪器及操作软件，设置移板程序。

- 启动程序使抓手抓取该96孔微板，并移动至第二个微板位放板，然后从第二个微板位抓板，移动至第三个微板位放板，依次移动，直到移动微板到最后一个微板位放板。

- 全程不发生掉板即视为抓手臂抓起重物的能力。

      - 酶标判读仪（测试前仪器应预热20min）

- 波长示值误差的测定

- 试验设备

分光光度计检定仪器，波长示值误差优于±0.5nm。

- 步骤

- 取出酶标仪的所有滤光片。

- 将滤光片固定在分光光度计检定仪器的出光孔，滤光片平面需与入射光束垂直。

- 开启分光光度计检定仪器测量各标称波长滤光片的值。

- 分别绘制波长-透射比特性曲线（如图1所示）。

- 用公式（9）计算干涉滤光片波长误差计算。

----------------------------------------------（9）

式中：

—— 波长误差

 —— 滤光片透射比Tm对应的波长

m —— 峰值透射比Tm对应的波长

图 1

- 吸光度求值误差的测定

- 试验设备

光谱中性滤光片4块，吸光度标称值为0.2、0.5、1.0、1.5、滤光片板架（长宽高与96孔酶标板相同）或96孔酶标板。

- 步骤

- 将吸光度标称值为0.2、0.5、1.0、1.5的4块光谱中性滤光片同时平放在滤光片板架或96孔酶标板的空板架上。

- 开启仪器，将装有光谱中性滤光片的滤光片板架或96孔酶标板架放置在酶标仪托盘上。

- 依次选用405nm、450 nm，492（或490）nm，630（或620）nm波长波长，以空气为参比，启动仪器读板，连续测量3次。

- 依次记录仪器示值，并计算平均值。

- 用公式（10）计算吸光度示值误差A。

ΔA=13i=13Ai−As------------------------------------------ (10)

式中：

Ai ——第i次测量的吸光度值；

As ——吸光度标准值。

- 吸光度重复性的测定

- 试验设备

光谱中性滤光片2块，吸光度标称值为0.5、1.0  、滤光片板架（长宽高与96孔酶标板相同）或96孔酶标板。

- 步骤

- 将吸光度标称值为0.5的光谱中性滤光片平放在滤光片板架或96孔酶标板的空板架上。

- 开启仪器，将装有光谱中性滤光片的滤光片板架或96孔酶标板架放置在酶标仪托盘上。

- 选用450 nm波长波长，以空气为参比，启动仪器读板，连续测量6次。

- 记录装有光谱中性滤光片对应孔位的示值，并计算平均值。

- 用公式（11）计算吸光度重复性CV。

CV=1xi=1n(xi−x)2(n−1)×100%------------------------ (11)

式中：

xi——第i次测量的结果；

x——n次测试结构的吸光度平均值；

n ——测量次数。

- 灵敏度的测定

- 试验设备

标准灵敏度标准滤光片、滤光片板架（长宽高与96孔酶标板相同）或96孔酶标板。

- 步骤

- 将标准灵敏度滤光片平放在滤光片板架或96孔酶标板的空板架上。

- 开启仪器，将装有标准灵敏度滤光片的滤光片板架或96孔酶标板架放置在酶标仪托盘上。

- 选用450 nm波长，以空气为参比，启动仪器读板，连续测量3次。

- 记录装有标准灵敏度滤光片对应孔位的示值，并计算平均值。

- 用公式（12）计算吸光度灵敏度S。

S=13i=13Ai---------------------------------------------------- (12)

式中：

S——被检仪器的灵敏度；

Ai——滤光片在被检仪器上的单次测量值。

- 通道差异性的测定

- 试验设备

光谱中性滤光片（吸光度标称值1.0）、滤光片板架（长宽高与96孔酶标板相同）或96孔酶标板。

- 步骤

- 将吸光度标称值为1.0的光谱中性滤光片平放在滤光片板架或96孔酶标板的空板架上，使滤光片位于酶标仪第1个检测通道对应的位置。

- 开启仪器，将装有光谱中性滤光片的滤光片板架或96孔酶标板架放置在酶标仪托盘上。

- 选用450 nm波长，以空气为参比，启动仪器读板，连续测量6次吸光度值。

- 记录装有光谱中性滤光片对应孔位的示值。

- 调整光谱中性滤光片在滤光片板架或96孔酶标板的空板架上的放置位置，依次使滤光片位于酶标仪第2、3、4、5、6、7、8检测通道对应的位置。

- 重复步骤5.2.5.5.2.2～5.2.5.5.2.4。

- 计算所有通道的结果示值数据的最大值Amax和最小值Amin。

- 用公式（13）计算通道差异：

δA = Amax － Amin----------------------------------------------------(13)

式中：

Amax——多个通道中测量结果的吸光度最大值；

Amin——多个通道中测量结果的吸光度最小值。

- 示值稳定性的测定

- 试验设备

光谱中性滤光片（吸光度标称值1.0）、滤光片板架（长宽高与96孔酶标板相同）或96孔酶标板。

- 步骤

- 将吸光度标称值为1.0的光谱中性滤光片平放在滤光片板架或96孔酶标板的空板架上。

- 开启仪器，将装有光谱中性滤光片的滤光片板架或96孔酶标板架放置在酶标仪托盘上。

- 选用450 nm波长，以空气为参比，启动仪器读板，记录读取的光谱中性滤光片对应孔位显示的初始值。

- 在5min后，选用450 nm波长，以空气为参比，启动仪器读板，记录读取的光谱中性滤光片对应孔位显示值。

- 在20min后，选用450 nm波长，以空气为参比，启动仪器读板，记录读取的光谱中性滤光片对应孔位显示值。

- 计算5min和20min两次读值的最大值Amax。

- 用公式（14）计算示值稳定性r：

r=A最大－A初始---------------------------------------------------(14)

式中：

A最大——初始读值5min、20min后两次读值中的最大值；

A初始——第一次读值。

- 线性误差的测定

- 试验设备

吸光度标准物质2片（吸光度标称值0.5和1.0）、定位板架（长宽高与96孔酶标板相同）或96孔酶标板。

- 步骤

- 将吸光度标称值为0.5、1.0的吸光度标准物质同时平放在定位板架或96孔酶标板的空板架上。

- 将吸光度标称值为0.5、1.0的吸光度标准物质同时平放在定位板架或96孔酶标板的空板架上。

- 选用450 nm波长，以空气为参比，启动仪器读板，记录读取的吸光度标准物质对应孔位显示值。

- 重复测量3次，分别记录仪器示值。

- 将0.5、1.0的吸光度标准物质叠加后，固定于定位架或或96孔酶标板的空板架上。

- 开启仪器，将装有吸光度标准物质的定位板架或96孔酶标板架放置在酶标仪托盘上。

- 选用450 nm波长，以空气为参比，启动仪器读板，记录读取的吸光度标准物质对应孔位显示值。

- 重复测量3次，分别记录仪器示值。

- 用公式（15）计算线性误差：

------------------------------- (15)

式中：

K=A4−A6Ah−A6：0.5滤光片吸光度平均值；

A4：1.0滤光片吸光度平均值；

A6：两片滤光片叠加后的吸光度平均值

      - 洗板清洗液残留量的测定

- 试验设备

天平（精度不低于0.1mg）、洁净的96孔微板。

- 步骤

- 用精度为0.1mg的分析天平称量并记录洁净的96孔微板的初始重量。

- 以纯水替代洗液，装入洗液瓶中。

- 编辑好洗板方法，启动洗板，洗板孔数设置为96孔，正常洗板完成后，使用天平称量并记录微板的重量。

- 参考附录A中不同温度下纯水的密度表计算微板内残留水的体积。

- 使用公式（16）、（17）计算洗液残余量，得出洗板残余量。

X=X2−X196  -------------------------------------- (16)

X=XG×1000  -------------------------------------(17)

式中：

X——洗液残余量（单位：uL）；

X——平均每孔洗液残余重量（单位：g）；

X1——洗板前微板重量（单位：g）；

X2——洗板后微板重量（单位：g）；

G——不同温度下纯水的密度（单位：g/mL）。

    - 外观与结构

以目力观察、手感检查和操作检查进行验证。

    - 环境试验

按GB/T 14710规定的方法进行试验。

    - 电气安全要求

按照GB 4793.1、GB 4793.9以及YY 0648规定的方法进行试验。

    - 电磁兼容性

按照GB/T 18268.1-2010和GB/T 18268.26-2010规定进行试验。

(规范性附录)

标准大气压下不同温度时纯水的密度

| 温度/℃ | 密度/（g/mL） | 温度/℃ | 密度/（g/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.99853 | 18 | 0.99749 |
| 5 | 0.99853 | 19 | 0.99733 |
| 7 | 0.99852 | 20 | 0.99715 |
| 8 | 0.99849 | 21 | 0.99695 |
| 9 | 0.99845 | 22 | 0.99676 |
| 10 | 0.99839 | 23 | 0.99655 |
| 11 | 0.99833 | 24 | 0.99634 |
| 12 | 0.99824 | 25 | 0.99612 |
| 13 | 0.99815 | 26 | 0.99588 |
| 14 | 0.99804 | 27 | 0.99566 |
| 15 | 0.99792 | 28 | 0.99539 |
| 16 | 0.99778 | 29 | 0.99512 |
| 17 | 0.99764 | 30 | 0.99485 |
| 注：以上数据引自Handbook of chemistry and physics,RC,Weast,ed 65,(1983-1984),F-5。 |  |  |  |

参考文献

[1] GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

[2] YY/T 1155-2009 全自动发光免疫分析仪

[3] YY/T 0654-2008 全自动生化分析仪

[4] JJG 861-2008 酶标分析仪