ICS

DB44

广东省地方标准

DB 44/ XXXXX—XXXX

耳鼻喉科检查治疗台

Otolaryngology examination and treatment units

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省质量技术监督局   发布

耳鼻喉科检查治疗台

1、 范围

本标准规定了耳鼻喉科检查治疗台的要求、试验方法、标志、标签和使用说明书、包装、运输、贮存。

本标准适用于耳鼻喉科检查治疗台（以下简称治疗台），该耳鼻喉科检查治疗台供医疗单位作耳鼻喉诊治用。

2、 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB /T191–2008 包装储运图示标志

GB9706.1-2007 医用电气设备 第1部分：安全通用要求

GB/T 9969 -2008  工业产品使用说明书 总则

GB/T 14710－2009医用电器环境要求及试验方法

YY/T 0058-2015	牙科病人椅

YY 0505-2012  医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验

YY/T 0630-2008  牙科治疗机 第2部分：供水与供气

YY1081-2011  医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 冷光源

YY/T 1120-2009  牙科学  口腔灯

3、术语和定义

GB9706.1中界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

照度 illuminance

在每一单位面积的平面上发生的光能量，单位为lx。

4　要求

4.1　外观与结构

    - 治疗台的外表面应光滑、平整，不允许有凹凸、碰伤和粗糙不平的缺陷。

    - 治疗台的外表油漆件表面应光洁，无露底、脱落、起泡、发黏及影响外观的修补痕迹。

    - 治疗椅的头枕、扶手、靠背、座垫和脚垫的设计和结构都应使患者轻松地坐或卧，并且操作者可以在符合人机工程学的较佳位置上进行操作。

    - 患者或操作者可触及的部件和零件的边和角应避免不会伤害患者或操作者。

    - 各操作件指示应正确，动作应可靠。

    - 电器连接应牢固，排列应整齐、清楚。可拆御的接线端应有接线标志。

    - 文字和标记应清晰、准确、牢固。

    - 病人椅操作控制部件，应设计在不会发生无意触动的位置。

  - 噪声

治疗台的活动部分运动应平稳，无不正常的杂声。整机噪声应不大于75dB(A)。

  - 喷枪

    - 喷枪工作压力应可调，调节范围应在0 kPa~350 kPa之内。

    - 喷枪喷注水流量应在0 mL/min~25mL/min之内。

  - 吸枪

    - 吸枪工作压力应可调，调节范围应在-100kPa~0kPa之内。

    - 在最大负压下，吸枪吸入清水量应不小于1000mL/min。

  - 吹枪

吹枪工作压力应可调，调节范围应在0kPa~300kPa之内。

  - 除雾装置

除雾装置正常工作时，治疗台的热风出口温度应不低于50℃且不高于180℃。

4.7 器械台

工作位置应稳定，台面偏斜度应不大于3°。

4.8观片灯

4.8.1应具有足够的光照度，使正常视力者在观片灯1 m处能清晰地观看到照片。

4.8.2 中心处光亮应均匀、恒定，无反光、不炫目。

4.9.照明灯

4.9.1.光学要求

4.9.1.1照度

最大照度应大于2000 1x。

4.9.1.2光分布

照明灯的光斑在相距灯面800mm处照明区域，中心为最大光照度，光斑中心照度左右两旁25mm处的照度应不小于最大照度的70%。

4.9.1.3 照度均匀性

照度应在4.7.1.2规定的范围内由最大光照点向外逐渐均匀递减。

4.9.1.4  对操作者眼睛的照明

在反光镜周围的任何操作位置，位于与横穿最亮照明区域的半径60 mm外的地方的照度应不大于1 200 lx。

4.9.1.5   色温

照明灯在额定照度时的色温应在3000K~7000K范围内。

4.9.1.6   辐射热

在最大照度时距离照明灯灯罩10 mm的位置辐射照度的值应不大于350 W/m2。

4.9.1.7  色彩显色指数（Ra）

照明灯的色彩显色指数Ra应大于85。

4.9.2照明灯机械要求

4.9.2.1照明灯的所有电缆应适当防护，以免正常使用时，由于摩擦、弯曲产生磨损、折伤和损害。

4.9.2.2照明的转动范围应不小于120°。

4.9.2.3照明灯应能在灯架上灵活动作，并能稳定地停留在所规定的位置上，在不受外力时不应改变原来的位置。

4.9.3  飞溅物

照明灯应对灯泡提供适当保护，以避免灯泡破碎时，灯泡破碎的部分飞溅出来。

4.10   冷光源

4.10.1  冷光源应可连续正常工作4 h。

4.10.3  冷光源的照度值应不低于100 000 lx

4.10.4  冷光源色温应不低于3 200 K。

    - 冷光源接口外表面温度最高处应不大于60℃。

4.11供水、供气系统

4.11.1水、气路系统应畅通，各阀应操作方便，启闭灵活。

4.11.2水、气路系统密封性应良好，无漏水、漏气现象。

4.12病人椅(如适用)

4.12.1头枕

4.12.1.1结构

头枕应能承受对头枕中心施加300N垂直于头枕平面的向下压力并维持1min，而不会发生故障或永久变形。

4.12.1.2锁紧机构

头枕的锁紧机构宜安装在或设计在不会发生无意触动的位置，但应操作方便。

4.12.2扶手

病人椅的扶手应能承受对其最临界的位置施加335N垂直向下的压力并维持1min，接着施以220N水平方向向内和向外的力而不会发生故障或永久变形。

4.12.3运动部件

      - 在正常工作情况下可能构成伤害的运动部件，应加以防护以免对患者和其他人员造成危险。

4.12.3.2 对于患者和其他人员的手的手指容易触及的部件，电动部件和其相对部件之间的距离，在完   全开启时应小于10mm，完全关闭时不小于20mm。

4.12.3.3 应提供安全措施来保护患者和其他人员避免触及电动部件。这些措施包括安全开关、限位开关或连续动作的控制。

4.12.3.4所有电缆和液压管道应适当保护，以免在正常使用时，由于磨擦或拉伸导致磨损、断裂和损坏。

    - 操作控制装置

病人椅的控制装置的位置排列或设计应在不会发生无意触动的位置。

    - 承载能力

      - 承载升降

应符合GB9706.1-2007中第21章和第28章的要求。制造商应在使用说明书中规定承载病人的总重量，其承载量至少为135kg（见表1）。

表1 制造商规定的病人总重量承载量分布

| 病人椅承载病人身体的部位 | 承载量分布比例/% | 最小承载量分布/kg |
| --- | --- | --- |
| 头和颈 | 7.4 | 10 |
| 上躯干和上臂 | 33.4 | 45 |
| 下躯干和前臀、股部 | 40.7 | 55 |
| 小腹和脚 | 18.5 | 25 |
| 总重量 | 100 | 135 |

      - 倾斜和稳定性

病人椅的靠背、座垫和腿垫，在进行俯仰调节运动或者加上一个额外负载时，无论承载与否，椅子的底座边缘均不应翘起或脱离地面。

    - 功能停止系统

病人椅应配有至少一套功能停止系统，它应装在医生和（或）操作者容易操作的部位。该系统一旦被启动，所有可能危害患者和操作者的动作应立即停止。

    - 罩面装饰材料及填充材料

      - 材料

罩面装饰材料应是易于使用制造商推荐的药剂进行清洗和消毒的。这些材料也应是防水和不易吸收汞的。

      - 可燃性

罩面装饰材料及填充材料应不易着火和被烧焦，如果被烧焦，其焦痕的范围从测试卷烟的最近点开始在任何方向上的距离也不应大于30mm。

  - 电磁兼容要求

应符合YY 0505-2012标准要求。

  - 电气安全要求

应符合GB9706.1-2007标准要求。

  - 环境试验要求

治疗台的环境试验应符合GB/T 14710－2009中气候环境试验Ⅱ组，机械环境试验Ⅱ组的要求，运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009中第4章、第5章的要求。

5　试验方法

5.1   外观与结构

以目力观察和手感检查并仿使用动作操作，结果应符合4.1的要求。

5.2  噪声

将所有能启动的的部件启动，用声级计A级计权网络在距离治疗台外表面中点1m，离地面高0.6m处测量前、后、左、右四个方向的噪声，取最大值，结果应符合4.2的要求。

5.3  喷枪

调节喷枪的工作压力与注水流量，并测量工作压力与注水流量的最大与最小值，结果应符合4.3的要求。

5.4  吸枪

调节吸枪的工作压力，并测量工作压力的最大与最小值，结果应符合4.4.1的要求。

在最大负压下，测量吸枪的吸水量，结果应符合4.4.2的要求。

5.5  吹枪

调节吹枪的工作压力，并测量工作压力的最大与最小值，结果应符合4.5的要求。

5.6   除雾装置

除雾装置正常工作时，在出风口与桌面平行的位置测量治疗台的热风出口温度，结果应符合4.6的要求。

5.7器械台

耳鼻喉科综合治疗台按安装要求校正后，用水平测量仪测定器械台的倾斜度，结果应符合4.7的要求。

5.8观片灯

目力观察，结果应符合4.8的要求。

5.9 冷光灯

5.9.1冷光灯光学要求

5.9.1.1光照度

调节灯照度至最大和最小，在距离灯表面800mm处，采用二级精度的照度计测量受照面光斑最亮处照度，结果应符合4.9.1.1的要求。

5.9.1.2光分布

在距离灯表面800mm处，采用二级精度的照度计测量受照面光斑最亮处照度及左右两旁25mm处的照度，结果应符合4.9.1.2的要求。

5.9.1.3照度均匀性

目测无明显光圈或亮点落在中央最亮区的外面，结果应符合4.9.1.3的要求。

5. 9.1.4对操作者眼睛的照明

移动照度计探头以查整个区域，观察照度计探头给出的最大值、最小值以及位于最大照顾上方60mm直线出的处，记录下数值和地点，以检查是否符合4.9.1.4.的要求。

5. 9.1.5色温

在距离灯表面800mm处，采用精度为百分之二的色温计测量最大照度时受照面最亮处的色温，结果应符合4.9.1.5的要求。

5. 9.1.6辐射热

使用感应区直径小于或等于30 mm、在300 nm～2 500 nm波长范围内具有连续频谱感应的辐射计测量辐射热。把照明灯的照度调到最大值后测量30 min。试验中光束应垂直落在传感器上。测量最大照度的那一点，结果应符合4.9.1.6的要求。

5. 9.1.7 色彩显色指数（Ra）

按CIE 13.3进行试验，结果应符合4. 9.1.7的要求。

5. 9.1.8温升

环境温度为24℃±4℃条件下，在相距光源800mm最亮处，每30min记录一次温度的读数，连续测量3h后，结果应符合4. 9.1.8的要求。

5. 9.2机械要求

以目力观察、通用量具测量、手感检查和并仿使用动作操作，结果应符合4. 9.2的要求。

5. 9.3 飞溅物

目力检查并通过下列试验，即为符合4. 9.3的要求。

照明灯灯泡防护罩应符合GB 7000.1－2007中4.13.1表4.3对易碎部件的冲击试验。

光源腔部件绝缘材料应符合GB 7000.1－2007中13.3.2耐燃烧和防引燃试验的要求。

5.10冷光源

5.10.1  启动冷光源连续工作4 h，进行3.19.3、3.19.4的试验，结果应符合要求。

5.10.2  用直径卡尺测量光源输出孔直径，结果应符合2.19.2的要求。

5.10.3  启动冷光源，在水平距离光源输出孔10 mm处，用校准过、探头接收面直径为10 mm的照度计测量照度，结果应符合2.19.3的要求。

5.10.4  启动冷光源，把色温表置于光源输出孔处进行测试，结果应符合2.19.4的要求。

5.10.5  启动冷光源连续工作1 min，用温度计测试光源输出孔外表面的温度，结果应符合要求。

5.11供水、供气系统

以目力观察和手感检查，结果应符合4.11.1的要求。

分别将水压和气压调至工作压力时，试验5min，用肥皂水检查气路，目力观察水路和气路，结果应符合4.11.2的要求。

5.12.病人椅

5.12.1头枕

5.12.1.1结构

按YY/T0058 – 2004中的7.2.1的规定进行，应符合4.12.1.1的要求。

5.12.1.2锁紧机构

按YY/T0058 – 2004中的7.1.3的规定进行，应符合4.12.1.2的要求。

5.12.2扶手试验

按YY/T0058 – 2004中的7.2.2的规定进行，应符合4.12.2的要求。

5.12.3 运动部件试验

按YY/T0058 – 2004中的7.1.4的规定进行，应符合4.12.3的要求。

5.12.4 操作控制试验

模拟正常使用操作，以目力观察，结果应符合4.12.4的要求。

5.12.5承载能力试验

5.12.5.1 承载力试验

将椅身置于工作卧位，按表2对病人椅上下不停地作三次完整的周期运动，在上下运动时各作三次停顿。最后使病人椅在任一中间位置上停留1h，测量椅面位移量应符合4.12.5.1的要求。

5.12.5.2 歪斜及稳定性试验

按YY/T0058 – 2004中的7.2.4的规定进行，应符合4.12.5.2的要求。

5.12.6功能停止试验

全方位操作病人椅，反复三次，应符合4.12.6的要求。

5.12.7罩面装饰材料及充填材料试验

5.12.7.1 耐清洗试验

用说明书上的清洗剂，反复清洗10次，以目力观察，结果应符合4.12.7.1的要求。

5.12.7.2 易燃性试验

将病人椅罩面装饰材料及充填材料在23℃±2℃的温度和相对湿度为65%±5%的条件下放置4h后，把一支点燃的烟放在垫有填充材料的罩面材料上，让烟完全燃尽后，以目力观察，结果应符合4.10.7.2的要求。

5.13电磁兼容要求

按YY 0505－2012的规定进行试验，结果应符合4.13的规定。

5.14电气安全要求试验

按GB 9706.1－2007的规定进行试验，结果应符合4.14的规定。

5.15环境试验

按GB/T 14710–2009中规定的顺序、方法及表3的规定进行，结果应符合4.15的规定。

表3环境试验

| 试验项目 | 试 验 要 求 |  |  |  |  | 检 验 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 持续时间，h | 运行试验时间，h | 恢复时间，h | 负载状态 | 试验 条件 | 初始 检测 | 中间检测 | 最后 检测 | 电源电压适应能力 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | a.c.198V | a.c.242V |
| 常温试验 | － | － | － | － | － | 全性能 | － | － | － | － |
| 额定工作 低温试验 | 1 | － | － | 通电 | 5℃ | － | － | 4.3 | 4.3 | － |
| 低温贮存 试 验 | 4 | － | 4 | － | -40℃ | － | － | 4..3 | － | － |
| 额定工作 高温试验 | 1 | 4 | － | 通电 | +40℃ | － | 4.3 | 4.3 | － | 4.3 |
| 高温贮存 试 验 | 4 | － | 4 | － | +55℃ | － | － | 4..3 | － | － |
| 额定工作 湿热试验 | 4 | － | － | 通电 | +40℃ 80%RH | － | － | 4..3 | － | － |
| 湿热贮存 试 验 | 48 | － | 24 | － | +40℃ 93%RH | － | － | 4.3 | － | － |
| 振动试验 | 一个试验方向正常工作位置 |  |  |  |  | － | － | 4.1 | － | － |
| 碰撞试验 | 一个试验方向正常工作位置 |  |  |  |  |  |  | 4.1 |  |  |
| 运输试验 | 正常包装状态 |  |  |  |  | — | — | 全性能（除4.12.7.2、4.13、4.14、4.15外） | — | — |

6标志、使用说明书

- 6.1标志

- 6.1.1产品标志

每台治疗台应在醒目的位置牢固、清晰地标示下列标志：

a）产品名称及型号；

b）制造商名称；

c）额定电源；

d）出厂编号或日期。

- 6.1.2包装标志

包装箱上应有下列标志：

a）制造厂名及地址；

b）产品名称及型号；

c）“易碎物品”、“向上”、“怕雨”等图示标记，其图样应符合GB/T 191-2008的规定；

d）毛重、外形尺寸。

- 6.2 使用说明书

应能指导用户正确安装、使用和维护，并且提供必要的技术指标和资料。

- 7  包装、运输、贮存

- 7.1包装

包装箱内应有使用说明书、检验合格证、装箱单。

- 7.2运输

由制造商规定。

- 7.3贮存

包装后的治疗台应贮存在温度-40 ℃～55 ℃，相对湿度不大于93%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

《耳鼻喉科检查治疗台》编制说明

一 、任务来源

耳鼻喉科检查治疗台是一种常用的手术室、急救室、诊疗室设备，随着医疗技术的发展,广泛运用于耳鼻咽喉疾病的诊断与治疗。为了规范市场上该产品，我们制定该标准。

二、 主要引用的标准

在制定标准的过程中，参考了以下标准：

GB9706.1-2007 医用电气设备 第1部分：安全通用要求

GB /T191–2008 包装储运图示标志

GB/T 9969 -2008  工业产品使用说明书 总则

GB/T 14710－2009医用电器环境要求及试验方法

YY/T 0058-2015	牙科病人椅

YY/T 0630-2008  牙科治疗机 第2部分：供水与供气

YY/T 1120-2009  牙科学  口腔灯

YY/T 0466.1-2009  医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求

YY1081-2011  医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 冷光源

YY 0505－2012  医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验

三 、主要技术指标的确定依据及验证情况

耳鼻喉科检查治疗台主要用于耳鼻咽喉疾病的诊断与治疗。通过控制机械性能、电气性能可以保证产品的安全使用。

耳鼻喉科检查治疗台主要技术指标的确定，主要依据其机械性能和电气性能试验方法的制定，参照了相关医疗器械行业的要求。

四 、 本标准的编写格式遵循GB/T 1.1-2009的规定。

_________________________________