ICS

DB44

广东省地方标准

DB 44/ XXXXX—XXXX

生物电阻抗测量设备安全和性能专用要求

Particular requirements for the safety and performance of bioelectrical impedance measurement equipment

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　分类	1

5　要求	1

6　试验方法	3

7　标志、使用说明书、包装	5

前  言

- 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由广东省医疗仪器设备及器械标准化技术委员会（GD/TC16）提出并归口。

- 本标准起草单位：XXXX。

- 本标准主要起草人：

- 本标准为首次发布。

生物电阻抗测量设备安全和性能专用要求

- 范围

本标准规定了生物电阻抗测量设备的分类、要求、试验方法及标志、使用说明书、包装。

本标准适用于生物电阻抗测量设备。生物电阻抗测量设备是利用生物电阻抗技术对人体成分或某些器官状态变化进行监测的设备。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9706.1-2007  医用电气设备  第1部分：安全通用要求

GB/T 14710—2009  医用电器环境要求及试验方法

GB/T 16886.1－2011  医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验

GB/T 16886.5－2003  医疗器械生物学评价  第5部分:体外细胞毒性试验

GB/T 16886.10－2005 医疗器械生物学评价  第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验

YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验

- 术语与定义

GB 9706.1-2007给出的术语和定义及以下术语和定义适用于本文件。

  - 生物电阻抗 bioelectrical impedance

生物电阻抗是指对生物整个机体或其部分生物组织或器官在低于兴奋阈值的微弱电流(交变电流)通过时所表现出的电阻和电容行为，它是生物机体和组织的重要电学性质。

  - 激励信号 electrical signal for measurement

仪器输出的用于测量生物电阻抗的电信号。

  - 激励频率

激励信号的频率。

  - 电极 electrodes

将生物电阻抗测量设备输出的激励信号传导到皮肤的传导材料。如果有电极连接线，则认为电极连接线也是电极的一部分。

- 分类

  - 按防电击类型分类

根据GB 9706.1-2007，生物电阻抗测量设备分类如下：

- Ⅰ类设备，见GB 9706.1-2007中2.2.4。

- Ⅱ类设备，见GB 9706.1-2007中2.2.5。

  - 按运行模式分类

连续运行。

  - 按测量频率分类

- 单频测量设备：激励信号为单一频率电信号的生物电阻抗测量设备。

- 多频测量设备：激励信号为多种频率电信号的生物电阻抗测量设备。

- 要求

  - 性能

    - 激励信号

制造生应在随机文件中公布在500Ω的负载电阻下激励信号的幅值、频率、占空比及直流分量，所有参数的偏差应不大于±10%。

    - 电阻抗测量范围及误差

制造生应在随机文件中公布在每一激励频率下的电阻抗测量范围，测量误差应不大于±3%。

    - 输出指示

应有明确的指示装置表明设备正处于测量过程中。

    - 供电电压变化

对网电源供电的生物电阻抗测量设备，当电压值在标称值的±10%范围内波动时，应能满足5.1.1和5.1.2的要求；

对电池或辅助电源供电的生物电阻抗测量设备，当电压处于或者低于制造商指定的水平时，应能提供一个可识别的提示或报警信号。如果电压在规定的限制内变动，应能满足5.1.1和5.1.2的要求。

  - 电极要求

    - 尺寸规格

电极导电部分尺寸规格由制造商规定，其误差应不超过其标称值的±5%。

    - *电极阻抗

制造商应规定每一激励频率下电极的导电阻抗，其误差应不超过其标称值的±5%。

    - 清洗、消毒和灭菌

电极在承受由制造商规定的清洗、消毒和灭菌过程之后，应能满足5.2.2的要求。

    - 机械安全性

金属电极的边缘应是光滑的，以防止测量过程中对人体造成损伤。

  - 生物相容性

    - 应用部分按GB/T 16886.1－2011 《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》的评价结果表明无生物学危害。

    - 如果需要进行试验时，应包括：

- 细胞毒性试验

细胞毒性计分应不大于1；

- 迟发型超敏反应试验

应无过敏反应；

- 皮肤刺激

应为极轻微刺激。

  - 外观与结构

- 外形应端正、表面应光洁、色泽应均匀，无锋棱、毛刺；

- 文字、符号应清晰，准确、牢固；

- 各开关键、调节键操作应灵活、可靠，紧固件应无松动。

  - 环境试验要求

应符合GB/T 14710－2009的要求。

  - 安全要求

应符合GB 9706.1-2007的要求。

  - 电磁兼容要求

- 应符合YY 0505-2012的要求。

- 试验方法

  - 性能试验

    - 激励信号试验

查阅制造商的随机文件，在500Ω的电阻负载上，用示波器测量激励信号的幅值、频率和占空比，结果应符合5.1.1的要求。

    - 电阻抗测量范围及误差试验

查阅制造商的随机文件，在其阻抗测量范围内，选取最小值、中间值和最大值，分别使用LCR测试仪（测试仪的测试频率应与激励频率一直）和生物电阻抗测量设备对同一阻抗网络进行测量，并计算误差，结果应符合5.1.2的要求。

    - 输出指示试验

设备在正常工作状态下,以目力观察,结果应符合5.1.3的要求。

    - 供电电压变化试验

- 对网电源供电设备试验时，应使用至少具有额定供电电压±15%电压浮动范围的交流电源。按照5.1.4的要求分别调节电源至（1±10%）的额定供电电压，重复6.1.1和6.1.2步骤，结果应符合要求。

- 对内部电源供电或特定供电电源设备试验时，选用直流电压源。先将电压源电压调至制造商规定的电压水平下触发低电压指示或报警信号。然后分别将直流电压源调至制造商规定的供电电压上限和下限值，重复6.1.1和6.1.2步骤，结果应符合要求。

  - 电极要求试验

    - 尺寸规格试验

查阅制造商的随机文件，并使用精度优于被测尺寸单位的量具对电极进行测量，结果应符合5.2.1的要求。

    - 电极阻抗试验

查阅制造商的随机文件，将对电极紧密贴合，施加一个与激励频率相同频率的正弦电信号（产生的电流有效值应不大于10mA），电极对两端电压与电流的有效值之比即是电极的导电阻抗。试验应至少测试12对电极的导电阻抗，并取平均值，结果应符合5.2.2的要求。

    - 清洗、消毒和灭菌试验

查阅制造商的随机文件，电极被清洗和（或）消毒和（或）灭菌20次后，重复6.2.2步骤，结果应符合要求。

    - 机械安全性试验

通过视觉和触觉进行检查，结果应符合5.2.4的要求。

  - 生物相容性试验

    - 按GB/T 16886.1－2011进行生物学评价，或由制造商提供符合性文件，结果应符合5.6.1的要求。

    - 细胞毒性试验

按GB/T 16886.5-2003中规定的方法进行，结果应符合5.6.2a)的要求。

    - 迟发型超敏反应试验

按GB/T 16886.10－2005中规定的方法进行，结果应符合5.6.2b）的要求。

    - 皮肤刺激试验

按GB/T 16886.10－2005中规定的方法进行，结果应符合5.6.2c)的要求。

  - 外观与结构试验

以视觉和触觉进行检查，结果应符合5.4的要求。

  - 环境试验

按GB/T 14710-2009中规定的方法进行， 结果应符合5.5的要求。

  - 安全试验

按照GB 9706.1-2007中规定的方法进行， 结果应符合5.6的要求。

  - 电磁兼容试验

按照YY 0505-2012中规定的方法进行， 结果应符合5.7的要求。

- 标志、使用说明书、包装

  - 在明显位置应有下列标志：

- 制造单位名称；

- 产品名称、型号；

- 电源电压、频率、输入功率；

- 自来水压力范围；

- 生产日期或出厂编号。

  - 使用说明书

使用说明书应符合GB 9706.1-2007的规定，此外，制造商还应提供下列信息：

- 设备的预期用途、适用范围；

- 在500Ω的负载电阻下激励信号的幅值、频率、占空比及直流分量；

- 电极的规格尺寸和每一激励频率下的导电阻抗；

- 如果没有获得医生的医嘱，应劝告使用植入式电子装置（如心脏起搏器）的患者不宜进行测量；

- 应有重复使用电极每次使用后清洗、消毒和（或）灭菌的说明；

- 设备的工作环境（至少包括湿度和温度）；

- 废弃及回收的说明。

  - 包装

应按照制造商的说明对设备进行用于运输的包装，以防在可以预见的运输条件下遭到损坏。

附录A
(资料性附录)
某些章条的编制说明

A.1

生物电阻抗测量设备为诊断类设备，其激励信号的幅值及频率不应对人体组织造成损伤，尤其是当激励信号会流经心脏时。另因此，制造商应公布激励信号相关的参数。

A.2

生物电阻抗值等效会随激励频率的变化而变化，因此必须明确每一激励频率下生物电阻抗的测量范围和误差。

A.3

有些人体成分分析仪使用固定安装的金属电极，对这种金属电极的导电阻抗测量时，可用短接线将两电极短接后进行测试。

_________________________________