《牙科学  热熔牙胶充填机》行业标准起草编制说明

（一）工作简况：

根据国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心《》（XXXX［2018］XX号）通知的要求，确定《牙科学  热熔牙胶充填机》（项目编号：XXXX）作为2018年推荐性有源医疗器械行业标准制订项目。

2018年4月，秘书处组织了起草小组成员及相关专家于广东省广州市对热熔牙胶充填机标准内容进行讨论和调研，并形成了征求意见稿。

（二）标准编制原则和确定标准主要内容：

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。

标准内容的相关说明如下：

1、标准名称的确定

在参考了相关产品注册信息、医疗器械分类目录的基础上，对该类产品的主要特征进行分析归纳，从一致性、直观性和准确性的角度考虑，进一步规范这类产品名称为热熔牙胶充填机，从而将本标准名称定为《牙科学 热熔牙胶充填机》。

2、标准的适用范围

本标准适用于热熔牙胶充填机。一台根管充填机，只要它有部分功能是通过对牙胶尖等充填材料加热、熔化从而完成根管充填，就需要采用本标准。

3、标准要求

本标准规定了热熔充填枪和发热加压器的加热、部件安装、可能与患者短时接触部件温度、韧性、表面粗糙度、耐腐蚀性及抗灭菌性等要求。

a. 加热功能

①充填手柄和加热手柄均有加热功能，但由于牙胶材料的种类、充填量不同，每台产品的功能也不一样，因此需要的加热温度也不同，故本标准对调节范围和调节方式不做规定。考虑到温度过高会影响牙胶的质量，在综合市面上常见充填机的参数后，规定最高温度不可超过230℃。

②温度过高时，容易出现充填枪中牙胶泄露、牙胶变质甚至患者不适；温度较低时，对牙胶的加热、熔化效果不佳，影响治疗进度。但加热效果不仅仅取决于加热温度，也取决于牙胶充填量、接触时间等。因此在综合市面上常见几款该产品的参数后，本标准规定温度控制误差不超过±20%。

③充填机需直接与患者口腔接触，若误操作的情况下出现长时间加热，会有破坏牙齿、烫伤患者的风险。因此本标准规定充填机应有自动停止加热功能。

b. 注胶针和工作尖的安装

注胶针和工作尖安装是否牢固，会极大影响根管充填效果。注胶针的固定基本为卡位式、螺纹式等机械方式，因此本标准在参考了YY 1045（所有部分）的基础上，规定插拔力应不小于22 N；而工作尖多为弹簧式和摩擦式的压紧方式，且部分工作间可多角度旋转，在对市面上常见几款充填机试验后，按照实验数据规定插拔力应不小于5 N。

c. 可能与患者短时接触部件温度

隔热保护罩的目的是为了隔断高温、防止烫伤患者口腔，它和工作尖手柄连接端至弯折处正常使用时可能会短时接触患者，因此其表面温度不可过高。口腔黏膜的耐受温度一般为60℃左右，且参考IEC 60601-1中对正常状态下可能与患者短时接触部件（接触时间<1min）的最高温度要求，规定隔热保护罩和工作尖手柄连接端至弯折处的表面温度应不高于60 ℃。

d. 韧性

根管充填时，需借助工具将注胶针弯曲到适宜位置以方便充填，而工作尖需要进入根管进行多次的拉扯和加压，因此其韧性应有相应的要求。本标准主要参考YY/T 0278和对市面上常见几款充填机的实验数据制定韧性的试验方法。

e. 表面粗糙度

工作尖前段需多次伸入根管进行加热加压，因此对表面粗糙度应有相应要求。本标准参考YY/T 0278制定表面粗糙度的要求和试验方法。

f. 耐腐蚀性及抗灭菌性

①工作尖材料一般为不锈钢，注胶针材料多为银，会大量接触液体、且需要灭菌处理，因此规定工作尖应耐腐蚀；

②注胶针、工作尖和隔热保护罩都会与患者口腔接触，因此都需要被灭菌。

（三）主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果：

尚未进行验证试验。国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心在该标准起草前对市面上常见几款热熔牙胶充填机进行了注册检验或资料核查，基本能符合该标准的要求。

本标准的发布有利于规范我国热熔牙胶充填机制造商对该类产品的质量控制，要求制造商对产品现有的技术做出改进和增加安全相关的功能，促进企业的技术积累，提高企业竞争力。提高该产品品质和长期符合性，从而促进我国口腔医疗器械产业的发展，提升整体社会医疗卫生水平。本标准对保证患者的安全性方面，有积极的经济和社会意义。

（四）采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况：

国际上暂无此类设备相关标准。

（五）与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题：

本标准和现行的法律、法规和其他相关标准无冲突。

（六）重大分歧意见的处理经过和依据：

无。

（七）作为强制性标准或推荐性标准的建议：

建议作为推荐性行业标准。

本标准是产品标准，为首次制定的标准。本产品属于II类管理分类，风险中等。目前此类产品较为成熟，但有一些变化和创新，此类产品的形式可能还有变化，作为推荐性标准可以给这类产品预留一定的技术发展空间。

（八）贯彻标准的要求和措施建议：

本标准是制定的标准。标准应组织宣贯。

宣贯人员应包括热熔牙胶充填机生产、销售、使用单位、检测中心、监管人员和其他关注本标准的人员。

培训计划时间为标准发布后实施前。

（九）废止现行有关标准的建议：

本标准是首次制定的标准，无废止现行有关标准的建议。

（十）其他应予说明的：

无。

《牙科学  热熔牙胶充填机》行业标准起草小组

二○一八年四月二十五日